Ultragarsinės diagnostinės sistemos techninė specifikacija

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |  |
| 2. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu |  |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro | 1. Mobilus echoskopas, |  |  |
|  |  | 2. Linijinis daviklis, |  |  |
|  |  | 3. Konvekcinis daviklis. |  |  |
| 3. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui |  |  |  |
| 3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skydliaukės tyrimai |  |  |
|  |  | 2. Vidaus organų diagnostikai |  |  |
|  |  | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai |  |  |
|  |  | 4. Kraujagyslių tyrimams atlikti |  |  |
| 3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos), |  |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm, |  |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, |  |  |
|  |  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |  |  |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |  |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamo aukščio valdymo pultas |  |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 |  |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 50 cm |  |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 1 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 5 min. |  |  |
| 3.9 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 18 MHz |  |  |
| 3.10 | Skenavimo režimai | 1. 2D |  |  |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas |  |  |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris |  |  |
|  |  | 4. Galios dopleris |  |  |
|  |  | 5. Audinių dopleris |  |  |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 8. Nuolatinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija |  |  |
|  |  | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas |  |  |
| 3.11 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |  |  |
|  |  | 2. ≥ 290 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |  |  |
|  |  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 5 M, |  |  |
| 3.12 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |  |  |
|  |  | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. |  |  |
| 3.13 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), |  |  |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, |  |  |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, |  |  |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |  |  |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |
| 3.14 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |  |  |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |  |  |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |  |
| 3.15 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas, |  |  |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |  |  |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |  |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), |  |  |
|  |  | 3.2 Print, |  |  |
|  |  | 3.3 Worklist. |  |  |
| 3.16 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais, |  |  |
|  |  | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). |  |  |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, |  |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 190, |  |  |
|  |  | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 45 mm. |  |  |
| 5. | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, |  |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius 180, |  |  |
|  |  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), |  |  |
| 6. | Komplektacija | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 3. Konvekcinis daviklis - 1 vnt. |  |  |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |
| 8. | Atsiskaitymas | Išperkamoji nuoma 12 mėn., atsiskaitymas vieną kartą per mėnesį, be jokio pabrangimo. |  |  |

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (E) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijais:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |  | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |
| T1 | Tiesioginės pagalbos funkcija: monitoriuje vienu metu stebimas skenuojamas vaizdas bei anatominė informacija ir skenavimo nuorodos iš bibliotekos | Statinis: (taip/ne) | L1= 5 | Įrašyti parametro vertę: taip / ne ir pateikti nuorodą į dokumentus |  |
| T2 | Konveksinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 5 | Įrašyti konkrečią parametro vertę ir pateikti nuorodą į dokumentus |  |
| T3 | Palaikomo daviklių dažnio viršutinė riba ≥ 25 MHz | Statinis: (taip/ne) | L3 = 5 | Įrašyti parametro vertę: taip / ne ir pateikti nuorodą į dokumentus |  |
| T4 | Kadrų kaitos dažnis B (2D) režime | Palyginamasis: interpoliacinis | L4 = 5 | Įrašyti konkrečią parametro vertę ir pateikti nuorodą į dokumentus |  |