
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytas deklaracijas (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.
5. Tiekėjas turi turėti prekės gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį pasirašytą dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).
6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.
7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
8.1. Medicinos prietaiso pasas;
8.2.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija;
8.3. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;
8.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.
9. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.
[bookmark: _Hlk214866299]10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasirašytą gamintojo  arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.
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  1 lentelė. Ultragarso aparatas

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)


	1.
	Ultragarso aparatas
	1 kompl. 
	Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją
	

	2.
	Paskirtis
	Skydliaukės, prieskydinių liaukų, kaklo limfmazgių ir kitų paviršinių minkštųjų audinių endokrinologiniams ultragarsiniams tyrimams
	
	

	3. 
	Darbo režimai:
	
	
	

	3.1.
	Dvimačio vaizdo režimai ir savybės
	1. Didžiausias skenavimo gylis daugiau kaip 30 cm; 
2. Vaizdo stiprinimo šonine (lateraline) kryptimi reguliavimas;
 3. Aukštesnių harmonikų vaizdavimas su fazes inversija; 
4. Automatine vaizdo optimizacija; 
5. Automatinis adaptyvus optimalaus skenavimo dažnio parinkimas; 
6. Galimybė keisti dinaminę skalę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose; 
7. Galimybė keisti kompensacinio stiprinimo kreivę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose.
	
	

	3.2.
	Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės
	1. PW (pulsinis dopleris); 
2. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 25 kHz;
 3. Dupleksinis vaizdavimas realiame laike; 
4. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike; 
5. Automatinis parametrų optimizavimas;
 6. Automatinis kampo nustatymas pagal kraujotakos krypti;
 7. Galimybe keisti doplerinių spektrų bazinės linijos padėtį, stiprinimą ir laiko skalę įrašytuose ir iš DICOM archyvo arba lygiaverčio standarto gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose.
	
	

	3.3.
	Spalvinės doplerografijos  režimai ir savybės
	1.Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 
2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija;
 3. Automatinis parametrų optimizavimas; 
 4. Automatinis adaptyvus optimalaus skenavimo dažnio parinkimas; 
5. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,4 iki 25 kHz;
 6. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija; 
7. Galimybė keisti spalvinės doplerografijos bazinės linijos padėtį ir stiprinimą įrašytuose ir iš DICOM archyvo arba lygiaverčio standarto gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose.
	
	

	4.
	Konstrukcija:
	
	
	

	4.1
	Vaizdo monitorius
	1. LCD arba lygiaverčio tipo;
2. ≥  21,5 colio įstrižainės;
3. ≥  (1900 x 1000) taškų raiškos.
	
	

	4.2
	Lietimui jautrus aparato valdymo pultas
	1.Spalvotas;
2. ≥ 12 colio įstrižainės.
	
	

	4.3
	Jungtys davikliams
	≥ 4
	
	

	4.4
	Pacientų duomenų archyvas
	1.Vidinė atmintis ne mažiau 500 GB talpos;
2. Įrašymas į USB tipo atmintines.
	
	

	4.5
	Išorinės jungtys
	1. HDMI ir/arba DVI jungtis;
2. USB;
3. Tinklo (Ethertnet).
	
	

	5.
	Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: 
	
	
	

	5.1
	Linijinis daviklis
	1. Paviršiaus ilgis 45 ± 10 mm;
2. Dažnio diapazonas ≥ (5,0-12,0) MHz;
3. Elementų kiekis ≥ 190
	
	

	5.2
	Matricinis linijinis daviklis
	1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip (6,0–15,0) MHz.
Matricinė (Matrix Array) technologija.
	
	

	5.3
	Konveksinis  daviklis
	1. Dažnio diapazonas ≥ (2,0-5,0) MHz;
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 55º; 
3. Elementų kiekis ≥ 160
	
	

	6. 
	Vaizdo spausdintuvas
	Būtina
	
	

	7.
	Tyrimo duomenų
išsaugojimas ir
perdavimas
	6.1. Ekrane vaizduojamos išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu;
6.2. Aparato vidinė atmintis ≥
500 GB;
6.3 Įrašymas į USB tipo atmintinę;
6.4.	DICOM arba lygiaverčio   standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):
a.	Storage,
b.	Worklist, 
Query/Retrieve;
6.5. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM arba lygiaverčio standarto send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw
data);
6.6. Vaizdo iš archyvo rodymo greta realaus laiko vaizdo funkcija (palyginimui);
6.7. Vaizdų sekos kilpų konvertavimas į AVI ir/arba MPEG ir/arba WMV arba lygiaverčius formatus;
 6.8. Išsaugotų vaizdų išsaugojimas JPEG ir/arba BMP arba lygiaverčiu formatu;
6.9. Būtina. Programinei įrangai taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti konkretaus  pirkimo sąlygų 5.5 ir 5.6 punktuose. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (konkretaus pirkimo sąlygų 5 priedas). Papildomas BVPŽ kodas 48180000-3 „Medicinos programinės įrangos paketai“.
	﻿

	








	9.
	CE ženklinimas 
	Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.
	
	

	10.
	Ultragarsinio aparato su priedais garantija
	≥ 24 mėnesiai
	
	Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama



