Techninė specifikacija
Nešiojamas XRF spektrometras, skirtas dirvožemio metalų nustatymui, 1 komplektas.

Prietaisas skirtas greitam dirvožemio metalų nustatymui įvairios paskirties žemėnaudose tiek lauko sąlygomis (be sudėtingo ėminių paruošimo), tiek laboratorinėmis sąlygomis, specialiai paruošus dirvožemio ėminius.

Siūlomas įrenginys turi būti paruoštas tinkamam naudojimui bei atitikti šiuos reikalavimus:
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	[bookmark: Nešiojamas_rentgeno_fluorescencijos_(XRF]Nešiojamas rentgeno fluorescencijos (XRF)
analizatorius
	[bookmark: Naujas_įrenginys_skirtas_dirvožemio_elem]Naujas įrenginys skirtas dirvožemio elementinei sudėčiai matuoti su paruoštomis kalibruotėmis dirvožemiui.
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[bookmark: Baterijos]Baterijos
	[bookmark: Ne_mažiau_kaip_2_vnt._ličio_jonų_baterij]Ne mažiau kaip 2 vnt. ličio jonų baterijų arba lygiaverčių, su baterijos įkrovimo indikatoriumi. Turi būti galimybė pakeisti baterijas neišjungiant prietaiso. Vienos baterijos veikimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos. Kartu turi būti pateiktas baterijoms skirtas įkroviklis.
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[bookmark: Matavimų_stendas]Matavimų stendas
	[bookmark: _bookmark0][bookmark: Su_prietaisu_turi_būti_pateikiamas_monta]Su prietaisu turi būti pateikiamas gamintojo numatytas stacionariam darbui ant stalo skirtas stendas su apsauginiu gaubtu ir saugos blokavimo sistema, automatiškai nutraukiančia rentgeno spinduliuotės generavimą atidarius gaubtą. Stendas turi būti pritaikytas saugiai ir patogiai transportuoti.
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[bookmark: Prietaiso_dydis]Prietaiso dydis
	[bookmark: Kompaktiškas,_mobilumui_pritaikytas_prie]Kompaktiškas, mobilumui pritaikytas prietaisas, ne didesnių kaip 270 × 230 × 95 mm matmenų. Prietaiso svoris kartu su baterija – ne didesnis kaip 1,7 kg. Kartu turi būti pateikiamas apsauginis transportavimo ir nešiojimo dėklas.
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	[bookmark: Detektuojami_elementai]Detektuojami elementai
	Ne prasčiau nei nuo Mg iki U.
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	[bookmark: Šaltinis]Šaltinis
	Rentgeno spindulių vamzdis, kurio didžiausia įtampa – ne mažesnė kaip 50 kV, o didžiausia galia – ne mažesnė kaip 5 W. Anodo medžiaga – Ag, Rh arba kitas lygiavertis, numatytų elementų analizei tinkamas sprendimas.
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[bookmark: Detektorius]Detektorius
	SDD tipo detektorius su integruotu Peltier arba lygiaverčiu termoelektriniu aušinimu. . Ne didesnės nei 140 eV spektrinės skyros (rezoliucijos). Detektoriaus signalo kaupinimo greitis ne mažesnis nei 500000 cps. Detektorius apsaugotas ne storesniu nei 1 µm grafeno langeliu.
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	[bookmark: Filtrai]Filtrai
	Prietaisas turi turėti automatiškai pagal pasirenkamą matavimo programą keičiamus filtrus. Turi būti komplektuojama su ne mažiau
nei 6 tokiais filtrais.
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	Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip vieną matavimo taško (kolimatoriaus) dydį. Jei naudojami keičiami ar programiškai pasirenkami kolimatoriai, jų turi būti ne mažiau kaip 2. Standartinis matavimo taško skersmuo – ne didesnis kaip 8 mm.
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	[bookmark: Mėginio_stebėsena]Mėginio stebėsena
	1 integruota foto kamera mėginio mikro (matavimo taško)
fotografavimui. Fiksuotos fotonuotraukos turi būti išsaugomos kartu su matuotu spektru.
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	Duomenų perkėlimo jungtys
	Ne mažiau kaip USB ir WiFi.
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Priedai
	Programinė įranga duomenims perkelti su galimybe apdoroti duomenis Microsoft Exel ar lygiaverte programa ir atsispausdinti sertifikatą. Progaminė įranga spektrų analizei ir prietaiso valdymui kompiuteryje, neribotas programinės įrangos įdiegimų skaičius.
[bookmark: Turi_būti_galima_atvaizduoti_prietaiso_i]Turi būti galima atvaizduoti prietaiso integruoto kompiuterio vaizdą išorinio kompiuterio ekrane.
Ne mažiau 100 vnt. papildomų apsauginių langelių Dėklas/lagaminas talpinantis matavimo stendą ir prietaisą, patogiam ir saugiam transportavimui.
Ne mažiau kaip 500 vnt. sukomplektuotų mėginių indelių, skirtų birių, granuliuotų ir miltelinių mėginių talpinimui bei analizei rentgeno fluorescenciniu (XRF) analizatoriumi.
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	Įrenginio kalibracijos
	[bookmark: Dirvožemio_analizės_režimas_turi_apimti_]Dirvožemio analizės režimas turi apimti bent šiuos elementus (pageidautina – kuo platesnį papildomų elementų spektrą): Ag, Mo, Zr, Sr, Rb, U, Th, As, Se, Hg, Au, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn,
Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S, Ba, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Pd.
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	Apsauga
	Ne žemesnė kaip IP 54.
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	Kompiuteris
	Gamintojo reikalavimus atitinkantis nešiojamas kompiuteris bet ne mažesnis nei 16 colių, matinio ekrano, ne mažiau 16Gb DDR5 operatyviosios atminties, ne mažiau 512 Gb SSD atminties, Intel ARC are lygiavertė grafinė sąsaja. Operacinė sistema.
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	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 
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	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	CE ženklinimas
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