TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ir ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“ – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-093-K-0117, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – nuolatinės veiklos (CW) lazerių sistemos ir priedai mikroskopijai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Nuolatinės veikos (CW) lazerių sistemos ir priedai mikroskopijai | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - SLM CW lazerio modulis (atviros erdvės sklidimo). Kiekis: 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Centrinis bangos ilgis | 830 nm (± 0,2 nm) |  |
| 1.2. | Išėjimo galia | ≥ 100 mW |  |
| 1.3. | Spektrinės linijos plotis (FWHM) | ≤ 0,11 pm (viena išilginė moda / SLM) |  |
| 1.4. | Galios stabilumas (RMS, 8 val.) | ≤ 0,02 % (tipinis), ne daugiau kaip 0,25 % (maksimalus) |  |
| 1.5. | Intensyvumo triukšmas (RMS) | ≤ 0,25 % (tipinis), ne daugiau kaip 0,6 % (maksimalus) (nuo 20 Hz iki 20 MHz) |  |
| 1.6. | Pluošto sklidimas* | Atvira erdvė (angl. Free-space) |  |
| 1.7. | Skersinė moda | TEM00 |  |
| - CW lazerio modulis (atviros erdvės sklidimo). Kiekis: 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Centrinis bangos ilgis | 561,0 nm (± 0,1 nm) |  |
| 2.2. | Išėjimo galia | ≥ 50 mW |  |
| 2.3. | Spektrinės linijos plotis (FWHM) | ≤ 0,1 pm |  |
| 2.4. | Ilgalaikis stabilumas | ≤ 0,1 % |  |
| 2.5. | Intensyvumo triukšmas (RMS) | ≤ 0,7 % (nuo 20 Hz iki 20 MHz) |  |
| 2.6. | Pluošto sklidimas* | Atvira erdvė (angl. Free-space) |  |
| 2.7. | Skersinė moda | TEM00 |  |
| - Vandeniu aušinami tvirtinimo adapteriai. Kiekis: 2 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Funkcija* | Adapteris, skirtas tvirtinti lazerių modulius prie standartinio optinio stalo su M6 sriegiais arba lygiavertis, tuo pačiu užtikrinant aktyvų aušinimą vandeniu. |  |
| 3.2. | Medžiaga ir danga* | Aliuminio korpusas arba lygiavertis su juoda anoduota danga arba lygiavertė. |  |
| 3.3. | Matmenys* | 50 x 60 x 10 mm ± 2 mm (P x G x A) (be vandens jungčių). |  |
| - USB paskirstymo dėžutės (angl. Break-out-Boxes). Kiekis: 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Funkcija* | Paskirstymo dėžutė vieno bangos ilgio lazerių maitinimui ir valdymui |  |
| 4.2. | Jungtys* | Turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt USB-C jungtį maitinimui (arba lygiavertė) ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB-micro jungtį (arba lygiavertė) duomenų perdavimui. |  |
| 4.3. | Matmenys* | 30 (± 5 mm) x 17 (± 5 mm) x 18 (± 5 mm) mm. |  |
| - Lazerių užraktai 16 mm narvelių (angl. Cage) sistemai. Kiekis: 2 vnt. |  |  |  |
| 5.1. | Funkcija* | Rankinis pluošto užraktas, suderinamas su „16 mm narvelių“ tvirtinimo sistema arba lygiaverte mechanine tvirtinimo sistema. |  |
| 5.2. | Medžiaga ir danga* | Aliuminio korpusas arba lygiavertis su juoda anoduota danga arba lygiavertė. |  |
| 5.3. | Laisvoji apertūra* | ≥ 4 mm. |  |
| 6. | Garantija* | Garantinis terminas įrangai: Ne trumpesnė kaip 14 mėn. ir ne mažiau kaip 10 000 įrangos darbo valandų (nepriklausomai nuo to, kas sueina anksčiau / vėliau) visiems komponentams. Garantija taikoma nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.