Techninė specifikacija

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Audiometras |  |  |  |
| 1.1. objektas | Audiometras | Vnt. | 1 |  |
| 1.1.1. parametras | Prietaiso tipas / paskirtis: klinikinis diagnostinis dviejų kanalų audiometras (AC/BC/kalbos audiometrija). |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | Kanalų skaičius: ne mažiau kaip 2 kanalai. |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | Audiometras privalo turėti integruotą spalvotą ekraną, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 14 cm. |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | Audiometras privalo būti pateikiamas su kompiuterine programine įranga, skirta atliktų tyrimų duomenims saugoti, peržiūrėti ir perduoti į pacientų duomenų bazę. |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | Audiometras privalo būti prijungiamas prie kompiuterio per USB sąsają |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | Audiometras privalo turėti kalbos audiometrijai skirtus signalų įvesties šaltinius: mikrofoną bei vidinį ir (ar) išorinį garso šaltinį. |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | Audiometras privalo turėti kalbos audiometrijai skirtus signalų įvesties šaltinius: mikrofoną ir vidinį šaltinį bei išorinio garso šaltinio įvestį |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | Audiometras privalo turėti pasirenkamus maskavimo signalus: siaurajuostį triukšmą, baltąjį triukšmą ir kalbos triukšmą. |  |  |  |
| 1.1.9. parametras | Stimulo lygio žingsniai: ne didesnis kaip 5 dB |  |  |  |
| 1.1.10. parametras | Privalo užtikrinti: 1. virpančio tono (warble tone) pateikimą su sinusine dažnio moduliacija; 2. bazinį testavimo dažnių diapazoną nuo 125 Hz iki 8 kHz. 3. aukštų dažnių audiometriją; |  |  |  |
| 1.1.11. parametras | Privalo užtikrinti tyrimo signalų ir paciento balso monitoravimą per integruotą garsiakalbį ir (ar) monitorines ausines. |  |  |  |
| 1.1.12. parametras | Privalo užtikrinti paciento ir operatoriaus balso ryšio funkcijas (Talk Forward ir Talk Back). |  |  |  |
| 1.1.13. parametras | Privalo būti paciento atsako mygtukas. |  |  |  |
| 1.1.14. parametras | Testai: 1. Stenger testas (pure tone ir/ar speech); 2. ABLB testas; 3. Tone Decay testas. |  |  |  |
| 1.1.15. parametras | Privalo atitikti IEC 60601-1 reikalavimus. |  |  |  |
| 1.1.16. parametras | Privalomas integruotas arba išorinis spausdintuvas. |  |  |  |
| 1.1.17. parametras | Įrenginys privalo turėti CD arba AUX įėjimą (arba lygiavertį išorinės garso laikmenos prijungimo įėjimą), skirtą išoriniam kalbos šaltiniui (pvz., CD grotuvui ar kitam garso atkūrimo įrenginiui) prijungti. |  |  |  |
| 1.1.18. parametras | Turi palaikyti B71 kaulinį vibratorių. |  |  |  |
| 1.1.19. parametras | Audiometras turi turėti galimybę spausdinti tyrimų rezultatus tiesiogiai per suderinamą spausdintuvą ir / arba per kompiuterinę programinę įrangą, formuojant tyrimų ataskaitas |  |  |  |
| 1.1.20. parametras | Komplektacija: 1. Klinikinis audiometras su integruotu spausdintuvu; 2. Kaulo zondas 1 vnt.; 3. Ausinės bazinei audiometrijai 1 vnt.; 4. Paciento atsako mygtukas; 5. Mikrofonas bendravimui su pacientu 1 vnt. ; 6. Programinė įranga duomenų perdavimui į kompiuterį. 7. Tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus laidus, kabelius ir adapterius, užtikrinančius pilną audiometro sąsają ir veikimą su audiokabina. |  |  |  |