Techninė specifikacija
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Rinkos dalyvių pastabos/ pasiūlymai

	1. dalis (Sutartis raštu)
	Audiometras
	
	
	

	1.1. objektas
	Audiometras
	Vnt.
	1
	

	1.1.1. parametras
	Prietaiso tipas / paskirtis: klinikinis diagnostinis dviejų kanalų audiometras (AC/BC/kalbos audiometrija).
	
	
	

	1.1.2. parametras
	Kanalų skaičius: ne mažiau kaip 2 kanalai.
	
	
	

	1.1.3. parametras
	Audiometras privalo turėti integruotą spalvotą ekraną, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 14 cm.
	
	
	

	1.1.4. parametras
	Audiometras privalo būti pateikiamas su kompiuterine programine įranga, skirta atliktų tyrimų duomenims saugoti, peržiūrėti ir perduoti į pacientų duomenų bazę.
	
	
	

	1.1.5. parametras
	Audiometras privalo būti prijungiamas prie kompiuterio per USB sąsają 
	
	
	

	1.1.6. parametras
	Audiometras privalo turėti kalbos audiometrijai skirtus signalų įvesties šaltinius: mikrofoną bei vidinį ir (ar) išorinį garso šaltinį.
	
	
	

	1.1.7. parametras
	Audiometras privalo turėti kalbos audiometrijai skirtus signalų įvesties šaltinius: mikrofoną ir vidinį šaltinį bei išorinio garso šaltinio įvestį
	
	
	

	1.1.8. parametras
	Audiometras privalo turėti pasirenkamus maskavimo signalus: siaurajuostį triukšmą, baltąjį triukšmą ir kalbos triukšmą.
	
	
	

	1.1.9. parametras
	Stimulo lygio žingsniai: ne didesnis kaip 5 dB
	
	
	

	1.1.10. parametras
	Privalo užtikrinti: 
1. virpančio tono (warble tone) pateikimą su sinusine dažnio moduliacija; 
2. bazinį testavimo dažnių diapazoną nuo 125 Hz iki 8 kHz. 
3. aukštų dažnių audiometriją; 
	
	
	

	1.1.11. parametras
	Privalo užtikrinti tyrimo signalų ir paciento balso monitoravimą per integruotą garsiakalbį ir (ar) monitorines ausines.
	
	
	

	1.1.12. parametras
	Privalo užtikrinti paciento ir operatoriaus balso ryšio funkcijas (Talk Forward ir Talk Back).
	
	
	

	1.1.13. parametras
	Privalo būti paciento atsako mygtukas.
	
	
	

	1.1.14. parametras
	Testai: 
1. Stenger testas (pure tone ir/ar speech); 
2. ABLB testas; 
3. Tone Decay testas.
	
	
	

	1.1.15. parametras
	Privalo atitikti IEC 60601-1 reikalavimus.
	
	
	

	1.1.16. parametras
	Privalomas integruotas arba išorinis spausdintuvas.
	
	
	

	1.1.17. parametras
	Įrenginys privalo turėti CD arba AUX įėjimą (arba lygiavertį išorinės garso laikmenos prijungimo įėjimą), skirtą išoriniam kalbos šaltiniui (pvz., CD grotuvui ar kitam garso atkūrimo įrenginiui) prijungti.
	
	
	

	1.1.18. parametras
	Turi palaikyti B71 kaulinį vibratorių.
	
	
	

	1.1.19. parametras
	Audiometras turi turėti galimybę spausdinti tyrimų rezultatus tiesiogiai per suderinamą spausdintuvą ir / arba per kompiuterinę programinę įrangą, formuojant tyrimų ataskaitas
	
	
	

	1.1.20. parametras
	Komplektacija: 
1. Klinikinis audiometras su integruotu spausdintuvu; 
2. Kaulo zondas 1 vnt.; 
3. Ausinės bazinei audiometrijai 1 vnt.; 
4. Paciento atsako mygtukas; 
5. Mikrofonas bendravimui su pacientu 1 vnt. ; 
6. Programinė įranga duomenų perdavimui į kompiuterį. 7. Tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus laidus, kabelius ir adapterius, užtikrinančius pilną audiometro sąsają ir veikimą su audiokabina.
	
	
	





