TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Kaffes endoskopinis tulžies latakų metalinis arba lygiavertis pilnai dengtas stentas:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiaverčio;
· stento karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo;
· stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiaverte plėvele;
· stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje: 6 ± 0,1 mm; 8 ± 0,1 mm; 10 ± 0,1 mm; 
· stento ilgis: 400 ± 1mm; 500 ± 1mm; 600 ± 1mm; 700 ± 1mm; 800 ± 1mm; 
· stentas turi labai ilgą lašo tipo siūlą padėties koregavimui ar ištraukimui;
· abiejuose stento galuose ir viduryje yra >8 rentgenokontrastinių platinos ar lygiaverčių žymeklių;
· kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone įvedimui;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 10 vnt.

2. Ultragarsiniu endoskopu (EUS) kontroliuojama prieigos adatos sistema:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· adatos medžiaga – nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga;
· adatos diametras – 19G / 1,1 mm; 
· išorinis kaniulės/apvalkalo diametras – 2,1 mm ± 0,1 mm; 
· suderinama su 0,035” (0,89 mm) kreipiamuoju vieliniu laidininku; 
· didelio vidinio diametro kaniulė, leidžianti pravesti 0,035” kreipiamąjį vielinį laidininką; 
· stileto smaigalys su trokarinio tipo pjūviu, mažinančiu punkcijos pasipriešinimą ir užtikrinančiu sklandų pradinį patekimą;
· bukas atraumatinis kaniulės galiukas, mažinantis audinių ir instrumentų pažeidimo riziką; 
· užtikrina sklandų patekimą į kasos cistas ar pseudocistas, intrahepatinius ir ekstrahepatinius tulžies latakus, kasos latakus, cistinį lataką bei tulžies pūslę; 
· komplekte VacLok™ aspiracinis švirkštas su reguliuojamu 5–20 ml užpildymo tūriu; 
· pakuojama po 5 vnt;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 5 vnt. 


3. Ultragarsiniu endoskopu (EUS) kontroliuojamas cisto-gastro rinkinys:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· darbinis ilgis 180 cm ± 2 cm;
· kateterio išorinis diametras – 6 Fr, 8,5 Fr arba 10 Fr pasirinktinai;
· suderinamas su 0,025” arba 0,035” kreipiamuoju vieliniu laidininku priklausomai nuo pasirinkto modelio;
·  8,5 Fr ir 10 Fr versijos turi integruotą adatininį peilį ir išorinį kateterį su diaterminiu metaliniu galiuku bei 2 HF jungtis, 6 Fr versija – cistotomą su diaterminiu metaliniu galiuku ir 1 HF jungtimi; 
· 6 Fr versija pritaikyta mažesniems darbiniams kanalams; 
· po prieigos prie pseudocistos sudaryta galimybė įvesti drenavimo stentus per kreipiamąjį vielinį laidininką; 
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 20 vnt. 

4. Sterilus apdangalas rentgeno aparatui:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· permatomas (skaidrus);
· 150 ± 15 cm diametro;
· apvalus;
· pagamintas iš polietileno ar lygiavertės medžiagos plėvelės;
· anga su elastinės medžiagos apvadu, sutraukiančiu angą;
· be latekso;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.
Orientacinis poreikis: 3000 vnt. 

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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