## Anesteziologija ir reanimacija
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės III (priemonės anestezijai ir reanimacijai) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Bazinis intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys | 33141000-0 | 2 | vnt | Bazinis intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys parenchiminiam ir subduraliniam IKS monitoravimui. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschema titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1.3 mm. 100 cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo ne daugiau 0.8 mm. Veikimo slėgio intervalas -50 mmHg iki +250 mmHg. Nulinės reikšmės pokytis per 30 dienų ne daugiau 5 mmHg. IKS daviklis sąlyginai saugus naudoti 1,5 T arba 3 T MR aplinkoje. Nulinė reikšmė saugoma daviklio jungtyje. Rinkinyje turi būti trokaras pravedimui po skalpu.
2 | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai, vieno kanalo su kateteriu | 33141200-2 | 60 | vnt | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai: Sterilus rinkinys.Sudėtis: Seldingerio tipo punkcinė adata 5-7cm ilgio:atspari persilenkimui J-tipo styga, pagaminta iš Nitinolio:diletatorius;Rentgeno kontrastinis 10-30cm poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis, spaustukas, atbulinės srovės vožtuvėlis,slankiojančiais ir fiksuotais tvirtinimo sparneliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpeilis; lipnus kateterio fiksatorius prie odos be prisiuvimo. Atitinkantys ISO 9000 ir EN 455 serijų standartų reikalavimus.CE žymėjimas. Rinkiniai bus perkami skirtingo dyžio: CH16; CH18; CH20
3 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai kūdikiam/vaikiški tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 20 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 2ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 30 l/min, kontūro prijungimas 15M,Paciento prijungimas 15M.
4 | DPV aparato kontūro galinio oro tėkmės jutikliai suaugusiems/pediatriniai, tinkantys IMT MADICAL Bellavista 1000e (Proximal Flow Sensor) | 33141000 | 20 | vnt | Vienkartiniai su dviem plastikiniais vamzdeliais iki 1,8m ilgio. Žalingas oro tarpas iki 12ml. Matavimo ribos nuo 0 iki 180 l/min, kontūro prijungimas 22M/15F,Paciento prijungimas 15M.
5 | Drenas, pagamintas iš PVC, su praplatėjimais 7 mm x 30 m | 33141640 | 100 | vnt | Nesterilus PVC drenas ilgis 30metrų, su praplatėjimais kas 90 ±2 cm., dreno vidinis diametras 7mm, ties praplatėjimu 11mm, drenas apsaugotas nuo persilenkimo, galima suformuoti male ar female jungtį, be latekso.CE ženklinimas.
6 | Drenažo vamzdelių rinkinys | 33141000-0 | 40 | vnt | skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai. Vamzdelių rinkinys tinka visiems buteliams, kurių kaklelio diametras-38mm, pagamintas iš polivinilchlorido; ilgis 150cm; gali būti reguliuojamas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys; specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su torakaliniu kateteriu; sterilus.
7 | Enterinio maitinimo sistema užmaunama ant butelio | 33141000-0 | 10 | vnt. | Tinkanti Kangaroo tipo maitinimo pompai. CE ženklas.
8 | Gastrostominis silikoninis zondas su pripučiamu fiksavimo balionu taikant "stūmimo" techniką | 33141000-0 | 70 | vnt | CH 14/23cm,16/23cm, CH 18/23cm, CH 20/23cm, CH 22/23cm. Jungtis, skirta balionui pripūsti. Antgalis, skirtas enterinio maitinimo sistemai prijungti. Skaidrus silikoninis vamzdelis su žymeklio juostele.Silikoninė išorinė plokštelė, skirta zondui tvirtinti prie pilvo sienos.Silikoninis vidinis fiksavimo balionas, turinti rentgenokontrastinę juostelę
9 | Intrakrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu | 33141000-0 | 2 | vnt | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu parenchiminiam ir subduraliniam IKS monitoravimui. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschema titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1.3 mm. 100 cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo ne daugiau 0.8 mm. Veikimo slėgio intervalas -50 mmHg iki +250 mmHg. Nulinės reikšmės pokytis per 30 dienų ne daugiau 5 mmHg. IKS daviklis sąlyginai saugus naudoti 1,5 T arba 3 T MR aplinkoje. Nulinė reikšmė saugoma daviklio jungtyje. Rinkinyje turi būti: 1. kaukolės varžtas su integruotais spaudžiamuoju dangteliu ir papildoma poveržle; 2. Obturatorius/kietojo smegenų dangalo perforatorius. 3. Grąžtelis, kurio skersmuo ne daugiau 2.7mm ir turi gręžimo gylį žyminčią metalinę movą.
10 | Intrakrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu | 33141000-0 | 2 | vnt | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu intrakranijinio slėgio matavimui skilveliuose.Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschema titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1.3 mm. 100 cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo ne daugiau 0.8 mm. Veikimo slėgio intervalas -50 mmHg iki +250 mmHg. Nulinės reikšmės pokytis per 30 dienų ne daugiau 5 mmHg. IKS daviklis sąlyginai saugus naudoti 1,5 T arba 3 T MR aplinkoje. Nulinė reikšmė saugoma daviklio jungtyje. Rinkinyje turi būti: 1. Ventrikulinis kateteris nemažiau 38 cm ilgio ir ne daugiau 3,5 mm skersmens su 2 spindžiais; 2. Trokaras pravedimui po skalpu.
11 | Intubavimo stiletas, CH10, 3,3 mm | 33171000-9 | 100 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
12 | Intubavimo stiletas, CH6, 2 mm | 33171000-9 | 100 | vnt | Pagamintas iš minkšto aliuminio dengto plastiku, distalinis galas minkštas, atraumatinis 2,5mm-4,5mm, 5mm ir daugiau.Atitinkantys ISO 9000 ir EN 46000 serijų standartų reikalavimus.CE ženklinimas.
13 | Konikotomijos vienkartinis rinkinys be manžetės vaikams Ch 2,0 | 33141320-9 | 10 | vnt. | Adatos galiukas turi būti platėjantis nuo 1mm iki 2mm; pakuotėje rinkinys paruoštas iš karto tinkamai naudoti; speciali pjaunanti adata(nereikalingas skalpeilis) su stabdikliu, anatomiškai išlenkta kaniulė; komplektuojami: 2 švirkštai (1vnt-10ml, 1vnt-5ml); gofruotas prailginimo vamzdelis; juostelė su veloro užsegimais.)
14 | Kosulio asistento kontūrai | 33141000-0 | 20 | vnt | Tinkantis naudoti su kosulio asistentu CoughAssist E70; vienkartinis, su antibakteriniu filtru. Kontūro komplekte turi būti vidutinė vaikiška kaukė bei adapteris kaukės prijungimui. Turi turėti CE ženklinimą. Kontūro ilgis 1,83m; kontūro diametras 22mm.
15 | Linijos CO2 monitoravimui | 33170000-2 | 500 | vnt | Ilgis 1,6-2,5m skirtos CO2 monitoravimui, CE ženklinimas. Būtini pavyzdžiai.
16 | MDI jungtis 15M-15F | 33141000-0 | 600 | vnt | MDI dozuojamo inhaliavimo jungtys. Kūgiškos jungtys su kryptiniu purkštuku, skirtu vaistų inhaliavimui į kvėpavimo sistemą ir dangteliu. Vienkartinė, kliniškai švari, turi CE ženklinimą. Pagaminta iš inertinio skaidraus plastikų lydinio (ABS ir polipropilenas); neturi alerginių savybių (latex free) MDI anga su plastikiniu dangteliu; dangtelis fiksuotas, t.y. atidengus lieka pritvirtintas prie angos korpuso; su savaime užsidarančiu kryptiniu vožtuvu vaistų išpurškimui- vaistų inhaliavimui į paciento pusė; jungtys 15M-15F.
17 | MDI jungtis 22M-22F | 33141000-0 | 600 |  | MDI dozuojamo inhaliavimo jungtys. Kūgiškos jungtys su kryptiniu purkštuku, skirtu vaistų inhaliavimui į kvėpavimo sistemą ir dangteliu. Vienkartinė, kliniškai švari, turi CE ženklinimą. Pagaminta iš inertinio skaidraus plastikų lydinio (ABS ir polipropilenas); neturi alerginių savybių (latex free) MDI anga su plastikiniu dangteliu; dangtelis fiksuotas, t.y. atidengus lieka pritvirtintas prie angos korpuso; su savaime užsidarančiu kryptiniu vožtuvu vaistų išpurškimui- vaistų inhaliavimui į paciento pusė; jungtys 15M-15F.
18 | Rezerviniai maišai | 33160000-9 | 2000 | vnt | Vienkartiniai. Kaklelio diametras 15-22mm, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas.Bus perkami 2 L ir 3 L
19 | Rinkinys pleuros punkcijai, vaikiškas | 33141320-9 | 20 | vnt | Pleuros drenažo rinkinys:adatos ilgis apie 80mm kranelis 50-60ml švirkstas 2.0 l talpos maišelis prailginimo linijos ilgis 40-60cm. CE žymėjimas.
20 | Siurbimo sistema su Jankauer tipo 8mm skersmens antgaliu ir piršto reguliatoriumi | 33141000-0 | 2300 | vnt | Siurbimo instrumentas Jankauer tipo susidedantis iš lanksčios, nelūžtančios lengvai formuojamos vinilinės žarnelės 8mm diametro, 300 cm ilgio ir rutininio 16-25 mm ilgio siurbimo vamzdelio su "kontroliuojama skylute" rankiniam atsiurbimo naudojimui , vamzdelis skaidrus, permatomas, atviru palinkusiu galu su šoninėm angelėm, vidutinio dydžio atsiurbimams. Būtini pavyzdžiai.
21 | Sterilus vienkartinis rentgenokontrastinis drenavimo kateterio rinkinys daugiafunkciniam drenažui | 33141100-1 | 20 | vnt | Sterilus vienkartinis retgenokontrastinis drenavimo kateterio rinkinys daugiafunkciniam drenažui (pleuros punkcijai) Rinkinys įvedamas vieno naudojant vieno žingsnio techniką. Distalinis galas dengtas hidrofiline danga pigtail galas su užraktu. Katetrio gale didelės ovalios angos drenažui 6 ir 8 dydžio 24-25 cm
22 | Trachėjos atsiurbimo rinkinys | 33141000-0 | 300 | vnt. | Sterilus, vienkartinis.Sudėtis: 10ml talpos mėgintuvėlio formos rezervuaras, užkimštas kamšteliu su dviem vamzdeliais, piltuvėlio tipo jungtimi.Atsarginis kamštelis.
23 | Tracheostominiai vamzdeliai (įvairių dydžių) | 33141000-0 | 80 | vnt | Vienkartinis tracheostominis nearmuotas vamzdelis be latekso su manžete ir obturatoriumi,rentgenokontrastinis,su kaklo bandažu. CE ženklinimas.Bus perkami šie dydžiai: nuo Nr. 3,0 iki Nr. 6,5
24 | Trokarai | 33141000-0 | 100 | vnt | Permatomi, šilumai jautrūs poliviniliniai kateteriai ant aliuminio trokaro, kuris chirurgiškai nusmailintas, rentgenokontrastinis, sužymėtas 2cm intervalais. Uždaras, piltuvėlio formos kateterio galas, sterilus. CE ženklinimas.CH20 (išorinis diametras 6,7 mm ilgis-41 cm), Trokarinis kateteris aštriu galu, CH18 , CH16 (išorinis diametras 5,3mm ilgis-25 cm, CH10 (išorinis diametras 3,3 mm ilgis-23 cm), CH8 (išorinis diametras 2,7 mm ilgis-23 cm)
25 | Universalus kvėpuojamasis kontūras naujagimiams, vaikams arba suaugusiems | 33157110-9 | 60 | vnt | Tinkamas naudoti su Aircon (Wilamed) drėkintuvu, tinkantis prie Bellavista ir kitų DPV aparatų, 10 mm (naujagimiams); 15 mm (vaikams) arba 22 mm (suaugusiems) vidinis diametras, gofruotas kaitinimo laidais (2cm x 150cm) šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo šakos: jungiančioji žarna diametras 10mm (naujagimiams); 15 mm (vaikams) arba 22 mm (suaugusiems) 60cm, be užrašų ir vandens lygio žymeklių su automatine vandens paėmimo sistema (plūde) adapterių rinkinys ksirtas įvairiems DPV aparatams prijungti. Turi turėti CE ženklinimą.
26 | Vamzdelių rinkinys, skirtas krūtinės ląstos drenažinei sistemai | 33141000-0 | 20 | rink. | Vamzdelių rinkinys tinka visiems buteliams, kurių kaklelio diametras-38mm; pagamintas iš polivinilchlorido; ilgis-150cm; gali būti reguliuojamas arba fiksuotas vamzdelių rinkinys;specialus smailėjantis galas, skirtas sujungimui su torakaliniu kateteriu; sterilus. CE ženklas.
27 | Vienkartinis kilimėlis skysčių sugėrimui | 33141000-0 | 100 | vnt | Sudarytas iš dviejų dalių.Abi dalys sugeria visus skysčius. Tiesiamas ant grindų. Sugeriamo skysčio kiekis ne mažiau 15 litrų. Vienkartiniam naudojimui, dydis ne mažiau 100x 110 cm. Viena dalis turi neslystantį pagrindą. Galima apsaugoti avalynę. Naudojamas operacinėje.
28 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (įvairių dydžių) (2-os kartos laringinė kaukė) | 33141000-0 | 800 | vnt | Sterilus. Vienkartinis. Supakuotas po 1 vnt. Minkštas, permatomas. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį. Turi tvirtą jungtį, tinkančią standartinėms jungtims ir paciento jungtelėms. Vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Kaukės forma neleidžia pasisukti gerklės ertmėje, antgerklio blokatorius užkerta kelią antgerklio nukritimui ir oro takų blokavimui. Integruotas burnos ertmės stabilizatorius. Integruotas sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm jungtį. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Bus perkami šie dydžiai: 1 (paciento svoris 2-5kg); 1.5 (paciento svoris 5-12kg); 2 (paciento svoris 10-25kg); 2.5 (paciento svoris 25-35kg); 3 (paciento svoris 30-60kg); 4 (paciento svoris 50-90kg); 5 (paciento svoris 90 + kg)
29 | Medicininių baltųjų alyvų aerozolinis purškiklis medicininių instrumentų priežiūrai 500ml | 33141000-0 | 8 | vnt | CE ženklinimas