2 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STACIONARUS RENTGENO APARATAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 1.1 | Maksimali galia | Ne mažiau 80 kW |  |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 iki 150 kV |  |  |
| 1.3 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 1000 mAs |  |  |
| 1.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV) | Būtina |  |  |
| 1.5 | AEV sistemos laukų pasirinkimas | Būtina |  |  |
| 1.6 | Anatominės programos | Būtina. Ne mažiau 1000 vnt. |  |  |
| 1.7 | Galimybė vartotojui įrašyti savo programas | Būtina |  |  |
| 1.8 | Dozės ir ploto sandaugos išmatuotų verčių atvaizdavimas ir perdavimas DICOM formatu | Būtina |  |  |
| 1.9 | Apsauga nuo perkrovos | Būtina |  |  |
| 2. | Rentgeno vamzdis | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina, 1 (vienas) vnt. |  |  |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |  |
| 2.3 | Didžiojo židinio nominali galia | Ne mažiau kaip 80 kW |  |  |
| 2.4 | Mažojo židinio nominali galia | Ne mažiau kaip 35 kW |  |  |
| 2.5 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | Ne mažiau kaip 150 kV |  |  |
| 2.6 | Maksimali anodo šiluminė talpa | Ne mažiau kaip 300 kHU |  |  |
| 3. | Rentgeno vamzdžio kolona | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 3.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |  |
| 3.2 | Maksimalus išilginis kolonos judėjimas | Ne mažiau kaip 400 cm |  |  |
| 3.3 | Maksimalus skersinis kolonos judėjimas | Ne mažiau kaip 300 cm |  |  |
| 3.4 | Elektromagnetiniais arba elektromechaniniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas | Būtina |  |  |
| 3.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais arba elektromechaniniais stabdžiais | Būtina |  |  |
| 3.6 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | Ne mažiau kaip 1800 į abi puses |  |  |
| 3.7 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 320˚ |  |  |
| 3.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio sekimas (padėties keitimas) keičiant stalo rentgenografijai ir stovo rentgenografijai aukštį | Būtina |  |  |
| 3.9 | Valdymas lietimui jautrios konsolės pagalba | Būtina |  |  |
| 4. | Kolimatorius | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |  |
| 4.2 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |  |  |
| 4.3 | Kolimatoriaus valdymas | Rankinis ir automatinis |  |  |
| 4.4 | Kolimatoriaus pasukimas kampu | Ne mažiau kaip 900 į abi puses |  |  |
| 4.5 | Bendrojo filtro storis | Ne mažiau kaip 3 mm Al ekvivalento |  |  |
| 4.6 | Filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |  |
| 4.7 | Filtrai parenkami automatiškai pagal anatomines programas | Būtina |  |  |
| 5. | Stalas rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 5.1 | Motorizuotas rentgenografijos stalo aukščio keitimas | Būtina |  |  |
| 5.2 | Stalviršio plotis | Ne mažesnis kaip 80 cm |  |  |
| 5.3 | Stalviršio ilgis | Ne mažesnis kaip 235 cm |  |  |
| 5.4 | Maksimalus stalo keliamas svoris | Ne mažesnis kaip 295 kg |  |  |
| 5.5 | Minimalus stalo aukštis | Ne daugiau kaip 56 cm |  |  |
| 5.6 | Išimamas rentgenografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 5.7 | Stalviršio išilginis judėjimas | Ne mažesnis kaip 75 cm |  |  |
| 5.8 | Stalviršio skersinis judėjimas | Ne mažiau 24 cm. |  |  |
| 6. | Stovas rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 6.1 | Stovo rentgenografijai aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |
| 6.2 | Detektoriaus laikymo mechanizmo centro aukščio keitimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 38 cm iki 178 cm |  |  |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 6.4 | Galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |  |
| 6.5 | Viršutinė rankena | Būtina |  |  |
| 6.6 | Šoninės rankenos | Būtina |  |  |
| 7. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stalui rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 8.1 | Ryšis su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 8.2 | Scintiliatoriaus tipas | Csl |  |  |
| 8.3 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena arba dėklu) | Būtina |  |  |
| 8.4 | Galimybė naudoti detektorių stove rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 8.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | Ne mažesnėse ribose nei (425 x 350) mm |  |  |
| 8.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 8.7 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | Ne mažiau kaip 7,5 val. |  |  |
| 8.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | Ne mažiau kaip 58,5 % prie 0,5 lp/mm |  |  |
| 8.9 | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 150 µm |  |  |
| 8.10 | Svoris | Ne didesnis nei 3,5 kg |  |  |
| 8.11 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne blogiau kaip IPX6 |  |  |
| 8.12 | Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui | Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų |  |  |
| 8.13 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | Ne mažiau kaip 300 kg |  |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stovui rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 9.1 | Ryšis su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 9.2 | Scintiliatoriaus tipas | CsI |  |  |
| 9.3 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena arba dėklu) | Būtina |  |  |
| 9.4 | Galimybė naudoti detektorių stale rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 9.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | Ne mažesnėse ribose nei (420 x 420) mm |  |  |
| 9.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 9.7 | Detektoriaus baterijų automatinis krovimas paciento stale | Būtina |  |  |
| 9.8 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | Ne mažiau kaip 7,5 val. |  |  |
| 9.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | Ne mažiau kaip 58,5 % prie 0,5 lp/mm |  |  |
| 9.10 | Pikselio dydis | Ne didesnis kaip 150 µm |  |  |
| 9.11 | Svoris | Ne didesnis kaip 3,5 kg |  |  |
| 9.12 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne blogiau kaip IPX6 |  |  |
| 9.13 | Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui | Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų |  |  |
| 9.14 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | Ne mažiau kaip 300 kg |  |  |
| 10. | Rentgeno technologo darbo vieta su aparatūtrine ir programine įranga, atitinkančia radiologinės sistemos gamintojo nustatymus reikalavimus | 1 vnt. |  |  |
| 10.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |  |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |  |
| 10.3 | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Ne mažiau 100 protokolų |  |  |
| 10.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |  |
| 10.5 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 10.6 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |  |
| 10.8 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 10.9 | Kompiuterio procesorius, virtualios atminties, kietojo disko, operacinės sistemos parametrai turi atitikti radiologinės sistemos gamintojo reikalavimus | Būtina |  |  |
| 10.10 | SSD diskas | Ne mažesnis kaip 250 GB |  |  |
| 10.11 | Operatyvioji atmintis | Ne mažesnė kaip 8 GB |  |  |
| 10.12 | Monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 21“ |  |  |
| 10.13 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtina |  |  |
| 11 | Vaizdų archyvavimo, perdavimo, persiuntimo ir peržiūrėjimo sistema | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 11.1 | Serverio programinė įranga |  |  |  |
| 11.1.1 | Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai | CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, RT, ECG |  |  |
| 11.1.2 | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist DICOM Print DICOM Notification | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  |  |  |
| 12.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 12.3 | Įrangos instaliavimo ir rangos darbai | Būtina. Įranga bus montuojama dabar esančiame radiologijos kabinete. |  |  |
| 12.4 | Personalo apmokymas | Būtina. Mokymų trukmė ne mažiau 8 val., apmokoma ne mažiau 5 darbuotojai. |  |  |
| 12.5 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 12 mėn. |  |  |
| 12.6 | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |
| 12.7 | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai ir patalpų pritaikymo projekto paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |  |
| 12.8 | Įrangos tiekėjas arba gamintojas, arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |  |
| 12.9 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) |  |  |
| 12.10 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). |  |  |
| 13. | Rentgenografijos stovas ir rentgeno vamzdis yra motorizuoti, suderinami su automatiniu vaizdų susiuvimu (Auto Stitching). Auto Stitching funkcija leidžia automatiškai sujungti ne mažiau kaip 3 vaizdus į vieną. | Būtina |  |  |
| 14. | Senos įrangos demontavimo darbai utilizavimui. | Būtina |  |  |

PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas skaitmeninis rentgeno aparatas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomo medicinos prietaiso konkreti techninio parametro reikšmė, naudojama vertinimui |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (Q) |  |
| Pirmas parametras (Q1) Dirbtinis intelektas Dariniai, kurie automatiškai, pasitelkiant dirbtinį intelektą (angl. AI), išskiria ir procentaliai nurodo galimas diagnozes. Diagnozių sąrašas neturėtų būti siauresnis nei šios išvardytos būklės: plaučių uždegimas, COVID-19, tuberkuliozė, skystis plaučiuose, dariniai / židiniai ir jų tūris, infiltracija, atelektazė, edema, konsolidacija, pleuros sustorėjimas, pneumotoraksas, kardiomegalija, emfizema, plaučių fibrozė, išvarža. Ši funkcija naudojama gydytojo radiologo darbo vietoje. |  |
| Antras parametras (Q2) Automatinis vaizdų sujungimas Rentgenografijos stovas ir rentgeno vamzdis yra motorizuoti, suderinami su automatiniu vaizdų susiuvimu (Auto Stitching). Auto Stitching funkcija leidžia automatiškai sujungti ne mažiau kaip 3 vaizdus į vieną. |  |
| Trečias parametras (Q3) Detektorių pikselio dydis 150 – balų neskiriama; Nuo mažiau kaip 150 iki 145 – 3 balai; Nuo mažiau kaip 145 iki 140 – 6 balai; Mažiau nei 140 – 9 balai |  |
| Trečias kriterijus: Garantinio aptarnavimo laikotarpis (Q4). Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 60;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 40.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S= P+Q

P=PminPpxL

Formulės reikšmės:

P – suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų P

Pmin – mažiausia pasiūlyta kaina

Pp – vertinamo pasiūlymo kaina

L – P kriterijaus lyginamasis svoris (=60)

Q=Q1+Q2+Q3+Q4

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q) |  | Wkokybė= 40 |
| 2.1. | Dirbtinis intelektas (Q1) | Nėra dirbtinio intelekto | 0 balų |
|  |  | Nurodo nuo 1 iki 5 galimas diagnozes | 1 balų |
|  |  | Nurodo nuo 6 iki 14 galimų diagnozių | 3 balai |
|  |  | Nurodo 15 ir daugiau galimų diagnozių | 6 balai |
| 2.2. | Automatinis vaizdų sujungimas (Q2) | Sujungia 3 vaizdų į vieną | 0 balų |
|  |  | Sujungia 4 vaizdus į vieną | 3 balai |
|  |  | Sujungia 5 ir daugiau vaizdų į vieną | 6 balai |
| 2.3. | Detektoriaus pikselio dydis (Q3) | 150 µm | 0 balų |
|  |  | Nuo mažiau nei 150 µm iki 145 µm | 3 balai |
|  |  | Nuo mažiau nei 145 µm iki 140 µm | 6 balai |
|  |  | Mažiau nei 140 µm | 9 balai |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis (Q4) | 12 mėn. | 0 balų |
|  |  | Nuo 12 mėn. iki 23 mėn. | 4 balai |
|  |  | Nuo 24 mėn. iki 35 mėn. | 8 balų |
|  |  | Nuo 36 mėn. iki 47 mėn. | 12 balų |
|  |  | Nuo 48 mėn. iki 59 mėn. | 16 balų |
|  |  | 60 mėn. ir daugiau | 19 balų |