## Anesteziologija ir Rit
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės IV (priemonės anestezijai ir reanimacijai) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus iekis 24 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Aparatų apdangalas | 33163000-0 | 1600 | vnt | Sterilus aparatų apdangalas, pagamintas iš permatomos poietileno plėvelės su elastiniu apsiuvu aplink. Vienkartiniam naudojimui. Dydis 65x80cm.
2 | Apklotai Mayo staliukui | 33163000-0 | 6000 | vnt | Maišo formos. Pagamintas iš tvirtos mikroorganizmų nepralaidžios mediagos. Sudarytas iš 2 sluoksnių viršutinis sluoksnis neaustinės medžiagos, kuris gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios med priemonės. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Turi tikti staliukui, kurio viršutinės dalies plotis 55 cm, ilgis - 75 cm. Apklotas turi būti lengvai užmaunamas, turi neplyšti.
3 | Apklotas su anga, 150cm x 180cm . Angos dydis 6 x15 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 6750 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su lipnia anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti
4 | Apklotas su anga, 230cm x 300cm . Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 200 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su elastinga anga apkloto centre. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.Sulipinus įmanoma atlipinti ir blogai užklijavus galima perklijuoti.
5 | Apklotas su anga, 50 x 60 cm. Angos dydis 6 x 8 cm. Leistinas nuokrypis apie 5 cm. Leistinas angos nuokrypis apie 1 cm | 33163000-0 | 1200 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis sluoksnis pagamintas iš polietileno, nepralaidus. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos siūlai ir kitos smulkios medicinos priemonės.
6 | Apklotas su kiauryme | 33163000-0 | 1300 | vnt | Chirurginis apklotas, 100 cm x 125 cm (±2 cm) su 10 cm x 10 cm (±2 cm) skersmens kiauryme
7 | Sterilus vamzdelių apvalkalas 13-17 x ne mažiau 240 cm | 33163000-0 | 1000 | vnt | Produktas sterilioje pakuotėje supakuotas po vieną. Produkto medžiaga skaidri plastikinė patvari. Viename gale yra elastinga 0,5cm skersmens skylutė gerai apspaudžianti operacinę įrangą bei neleidžianti aprasoti operacinei optikai, originaliai, teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti ant vamzdelių, papildoma lipni juostelė fiksavimui.
8 | Chirurginė kojinė | 33141000 | 170 | vnt | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpakavime, sudėtyje neturi būti latekso. Pagaminta iš dviejų sluoksnių medžiagos: išorinio sluoksnio medžiaga turi būti tvirta, eląstinga, neslidi ir skysčiams atspari medžiaga, vidinio sluoksnio turi būti minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. Dydis 35x120cm (± 3 cm paklaida). Produktas turi turėti trijų lygių pakuotę. Privalo būti lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Turi atitikti ISO 10993, EN13795, EN980, EN1041, privalo turėti CE ženklą .
9 | Universalus apklotų rinkinys | 33163000-0 | 400 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą- arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių; viršutinis sluosksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis-iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kits smulkios medicininės priemonės.. Rinkinio sudėtis: Maišas Mayo staliukui 77x 145cm (1vnt);Apklotai lipniais kraštais 90x75cm (2vnt);;Apklotas su lipniu kraštu 150x240cm (1vnt);Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm (1vnt); Lipni juosta 9x49 (1vnt). Šių apklotų dydžių paklaida ± 5 cm. Apklotas su lipniu kraštu nuo 175x175cm iki 200x175 cm (1vnt). Rinkinys įpakuotas viename steriliame, tvirtame į pakavime. Leidžianti sterilumo kontrolę vykdyti lipduko pagalba.
10 | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu | 33163000-0 | 25 | vnt | Apklotai tinkami naudoti su aparatu „Bair Hugger“ .Vienkartinio naudojimo neaustinio pluošto ir polipropileno paklotai. Apklotai sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją. Tai užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą net ir toliausiai nutolusiose apklotų dalyse. Sudėtyje nėra latekso. Pralaidūs rentgeno spinduliams. Uždaromos žarnos prijungimo ertmės (jungtis). Tvirti, bet švelnūs ir lengvi. Paklotai turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Apkloto vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras. Apklotą sudaro kanalų sistema , kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą. Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo (stambiąsias venas) ir galvos sritį. Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo. Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę. Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostele, kurios pagalba apklotas fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo (oro srauto) link operacinio lauko. Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm. Galvos apkloto dydis: 61 x 61 ± 5 cm.
11 | Viso kūno paklotas yra skirtas naudoti vaikų chirurgijoje | 33141000-0 | 25 | vnt | Apklotai tinkami naudoti su aparatu "Bair Hugger". Paklotas tiesiamas po pacientu. Pakloto centrinė dalis plokščia, be oro kanalų. Oro srautas link paciento paskirstomas per periferinius kanalus (kanalus esančius pakloto kraštuose). Paklotas turi lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti paklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo. Norint fiksuoti paklotą vietoje, galima naudoti pakloto šonuose sesančias papildomas klostes, kurios gali būti užkišamos po čiužiniu. paklotas turi drenavimo angas išdėstytas per visą paklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu. Sudėtyje yra du papildomi plastikiniai apklotai, kurie padeda išlaikyti šilumą (šiltą orą) aplink pasientą. Žarnų jungtys yra abejuose pakloto galuose, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės. Pakloto išmatavimai 91cm x 84. Paklaida 5cm. Papildomų apklotų (2vnt) dydis 61x61 . Pklaida 5cm.
12 | Anesteziologinė kvėpavimo sistema | 33157400-9 | 7500 | vnt | Kompaktinė vienkartinė sistema: sudaro du vamzdžiai, Y formos jungtis, alkūninė jungtis su Luer Lock anga. Jungtys -22F-22M/15F. Ilgis l,6 - 1,8m. Kliniškai švarios. CE ženklinimas.
13 | Kompaktinė kvėpavimo sistema vaikams | 33157400-9 | 300 | vnt | Vienkartinė, kliniškai švari. Turi CE ženklnimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje. Ištemptas 2,0m +/- 15cm, suspaudus -0,50+/- 5cm. Diametras 15mm. Komplektą sudaro: du vamzdžiai sujungti Y formos-alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Loc anga skirta CO2 matavimo linijos prijungimui; - papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas; ištempus - 1,50m +/- 15cm. suspaudus 0,40m +/- 5cm, -1 l rezervinis maišas be latekso; -papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M. Luer Loc anga CO2 matavimo linijos prijungimui yra su saugiu guminiu dangteliu, t.y jį atdengus dangtelis lieka pritvirtintas prie sistemos. Y jungties diametras 15mm. Y jungtis be papildomų angų. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento 22M/15F. Papildomos atšakos jungtys kūgnės 22F-22F. Rezervinio maišo prijungimas su plastikine apsaugėle neleidžia maišui sulipti. Jungtis diametras 22F. Supakuotos į maišelius po vieną komplektą. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama.
14 | Kompaktinė kvėpavimo jungtis | 33157400-9 | 400 | vnt | Kompaktinė armonikos tipo jungtis, galinti fiksuotis norimoje pozicijoje, galima reguliuoti žalingą tarpą, ilgį nuo 70mm iki 150mm+-10mm. Jungtis kontūro pusėje - 22F, ligonio pusėje - 22M/15F. Neturinti alergizuojančių savybių ("latex free"). CE standartų reikalavimus.
15 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 6000 | vnt | Tūris - 25 ± 5 ml. Pasipriešinimas-ne daugiau kaip 2,6 cm H2O2, esant 30 ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 32 mg H2O (VT 250 ml). Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių( be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas; turi šilumos ir drėgmės reguliatorių ir Luer Lock tipo jungtis CO'2 monitorizavimui, monitoringo linijos anga turi nenuimamą fiksuotą dangtelį. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val, antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas, supakuoti į maišelius po 1 vnt. Būtinos nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
16 | Kvėpavimo filtrai su šilumos ir drėgmės palaikymu | 33157400-9 | 6000 | vnt | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, pagaminti iš inertinės plastikinės medžiagos, neturi alerginių savybių (be latekso), turi CE ženklinimą, elektrostatinis veikimo principas, turi šilumos ir drėgmės reguliatorių; testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. antibakterinės savybės - sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt.bakterijas; efektyvumas (>99,99proc), filtro tūris - 30 ml, pasipriešinimas - nedaugiau kaip 2,2 cm H2O, esant 60ml/min, drėgmės grąžinimas - ne mažiau kaip 23,0mg H2O (VT 500ml); jungtys: 22F - 22M/15F ir luer Loc tipo jungtis monitorizavimui. Būtinos nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos.
17 | Endotrachėjiniai vamzdeliai be balionėlio (įvairių dydžių) | 33141000-0 | 100 | vnt | Sterilūs pagaminti iš PVC, termolabilios medžiagos, sugraduotas centimetrinėmis žymomis, su rentgenokontrastine juostele, laryngine žyme. CE ženklinimas. Bus perkami skirtingų dydžių: Nr. 2.0; Nr.2,5; Nr.3,0; Nr.3,5
18 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su balionėliu (įvairių dydžių) | 33141000-0 | 6000 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas. Vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Bus perkami skirtingų dydžių: nuo Nr 3,5 iki Nr.8,5.
19 | Veidinė anesteziologinė kaukė (įvairių dydžių) | 33171110-3 | 8000 | vnt | Anesteziologinė veido kaukė, turinti minkštą apvadą, glaudžiai priglundanti prie veido, kūdikiams arba didesnės, kurių kaklelio diametras 22mm, skaidri, be alerginio poveikio ("latex free"). CE ženklinimas. Bus perkami šie dydžiai: Nr0; N1 (kūdikiams); N2 ( vaikams); N3 ( maža suaugusių.); N4 ( vidutinė suaugusių.); N5 ( didelė suaugusių.)
20 | Laringinės kaukės (įvairių dydžių) | 33171210-4 | 1100 | vnt. | Sterili. Vienkartinė. Pagaminta iš silikonizuotos gumos.CE ženklinimas. Su kvėpavimo kontūru jungiasi standartine 15 mm jungtimo. Supakuotas po 1 vnt. Dydžiai 2<10-20kg, 2,5<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg.Laringinės kaukės distalinė dalies forma yra klasikinėBraino.Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnyus. Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš permatomos medžiagos. Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra atokiau nuo vamzdelio konektoriaus. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį. Bus perkamos skirtingų dydžių kaukės: Nr.2; Nr.2,5; Nr.3; Nr. 4
21 | Skysto silikono aerozolis | 24951120-2 | 40 | vnt. | 500 ± 100 ml. Silikonas naudojamas laringinių kaukių įvedimui. CE ženklinimas
22 | Orofaringiniai vamzdeliai | 33141000-0 | 7000 | vnt | Dydis 1(6.5), Ilgis 65±2mm, spalvinis markiravimas.Vienkartiniai, pagaminti iš mažo tankio polietileno (LDPE), neturintis alerginio poveikio ("latex-free"), proksimalinis galas rigidiškesnis.CE ženklinimas. Bus perkami skirtingų dydžių:Nr.000, Nr00, Nr0, Nr.1 (6.5); Nr.2 (8); Nr.3 (9)
23 | RAE tipo endotrachėjiniai vamzdeliai su balionėliu (įvairių dydžių) | 33141000-0 | 1200 | vnt | Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Vamzdelis pagamintas iš skaidraus permatomo PVC, sudėtyje nėra latekso, sterilus, distalinio galo dešinėje pusėje yra viena angelė (Murphy), intubacinio vamzdelio distalinis galas yra užapvalintais kraštais, atraumatinis. Vamzdelio dešiniame gale yra mažo slėgio, cilindro formos permatoma pripučiama manžetė, kurios tvirtinimo vieta prie vamzdelio yra ypač lygi be atsikišimų. Manžetė pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Proksimaliau manžetės yra skersinė gerklų pozicijos indikacinė juosta. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimalinė pusė yra laisva, neprilydyta prie intubacinio vamzdelio. Manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale yra vožtuvas Luer-Loc švirkštams. Vamzdelis turi išilginę rentgeno kontrastinę juostą, ant vamzdelio yra aiški pažymėta gradacija kas 1 cm, taip pat vamzdelio dydis, gamintojo pavadinimas. Įvedant vamzdelį, nenaudojamas pravedėjas, t.y. vamzdelis turi nelinkti. Vamzdelio proksimaliniame gale yra nuimamas konektorius su tinkančio vamzdelio dydžiu. Ant vamzdelio yra CE ženklinimas, vienkartinis panaudojimas. Ant pakuotės yra užrašytas gaminio pavadinimas, dydis, pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos. Bus perkami skirtingų dydžių: nuo Nr 3,5 iki Nr.8,0
24 | Sorbentas | 33170000-2 | 300 | l | Bešarminis, medicininis CO2 absorberis, tinkamas saugiai dirbti su žemu ir minimaliu šviežių dujų srautais. Spalvinė markiruotė turi žymėti absorberio išsekimą. CE ženklinimas.
25 | Kepurėlė trokarams | 33171000-9 | 8 | vnt | Dydis 6mm (50/4), skirta 6mm Karl Storz vožtuvui
26 | Kepurėlė trokarams | 33171000-9 | 8 | vnt | Dydis 11mm (60/10), skirta 11mm Karl Storz vožtuvui
27 | Šluostukai diatermokoaguliacijos aparato instrumentams 5x5cm | 33141000-0 | 500 | vnt | CE ženklinimas
28 | T formos kvėpavimo sistema kūdikiams su 0,5 L rezerviniu maišu | 33141000-0 | 15 | vnt | Vienkartinė; kliniškai švari; turi CE ženklinimą; 1,8m ilgio sistemą sudaro; 1,8m ilgio 10mm skersmens vamzdelis; 0,4 m atšaka; atšakos gale yra vaikiškas ALP vožtuvas su jungtimi 30M ir 0,5 l rezervinis maišas be latekso; alkūnė su Luer anga Luer angos uždengties dangtelis yra guminis, jį atidengus pastarasis lieka pritvirtintas prie sistemos, dangtelis paciento pusėje Visos jungtys kūginės paciento pusėje15F/22M aparato pusėje 15M, papildomos jungtys;elastinė 15F/6-9mm; 15F-22F, pakuojamos po vieną vienetą.
29 | T formos kvėpavimo sistema kūdikiams su 1 L rezerviniu maišu | 33141000-0 | 15 | vnt | Vienkartinė; kliniškai švari; turi CE ženklinimą; 1,8m ilgio sistemą sudaro; vaikiškas APL vožtuvas (jungtis 30M); 1 L rezervinis maišas; jungtis paciento pusėje 15F/22M su Luer anga; jungtis paciento pusėje 15M, dangtelis paciento pusėje; papildomos jungtys; elastinė 15F/6-9mm; 15F-22F.