LOR vaizdo endoskopinės sistemos techninės charakteristikos (1 kompl.)

| Eil. Nr. | - Parametrai | Parametrų reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo endoskopas (nazofaringoskopas) – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Apžiūros laukas | ≥ 90 o |  |
| 1.2. | Lenkimo kampai: aukštyn/žemyn | ≥ 130º/ 130º |  |
| 1.3. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 3,0 mm |  |
| 1.4. | Darbinis ilgis | ≥ 300 mm |  |
| 1.5. | Ryškumo zona | Nuo ≤ 5 iki ≥ 50 mm |  |
| 1.6. | Vaizdo fiksavimo valdymas | ≥ 2 programuojami mygtukai |  |
| 1.7. | LED šviesos šaltinis | Integruotas endoskope arba vaizdo procesoriuje |  |
| 1.8 | Vaizdo jutiklio technologija | Chip on tip |  |
| 1.9. | Hermetiškumo tikrinimo prietaiso prijungimas. Komplekte pridedmas 1 vnt. | Būtinas |  |
| 2. | Vaizdo kamera standiems endoskopams – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Skiriamoji geba | ≥ 1920x1080 |  |
| 2.2. | Vaizdo jutiklio technologija | ≥ 2MP MOS arba CMOS, arba CCD, arba lygiavertės technologijos vaizdo jutiklis |  |
| 2.3. | Pajungimo galimybės | Su laidu pajungimui prie procesoriaus (kompiuterio) |  |
| 2.4. | Vaizdo fiksavimo valdymas | Valdymas mygtukais ant kameros |  |
| 2.5. | Drėgmės atsparumas | IPX8 arba lygiavertė |  |
| 2.6 | Kameros galva kietam endoskopui | Būtina |  |
| 3. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Duomenų įvedimas | Liečiamu ekranu arba klaviatūra |  |
| 3.2 | Stroboskopijos parengtis | Parengta arba galimybė įdiegti |  |
| 3.3 | Siauro spektro atvaizdavimas | NBI, Spektra arba i-scan (priklausomai nuo gamintojo) |  |
| 3.4 | Vaizdų/ video išsaugijimas | Vidinėje atmintyje ir išorinėje UAB laikmenoje |  |
| 3.5 | Sistemos raiška | Ne mažiau kaip Full HD ( 1920x1080 ) |  |
| 3.6 | Signalų išvestis | Ne mažiau DVI-D ir/ arba HDMI |  |
| 3.7 | Kameros galva kietam endoskopui | Būtina |  |
| 4. | Ekranas, skirtas naudoti kartu su endoskopų moduliais |  |  |
| 4.1. | Medicininis | 4K(3840x2160) |  |
| 4.2. | Tvirtinimo jungtis | Vesa 100x100 |  |
| 4.3. | Ekrano įstrižainė | ≥ 26,9“ |  |
| 4.4. | Galimybė suvesti paciento duomenis ir juos saugoti kompiuterio atmintyje. Esant reikalui, turi būti galimybė medžiagą perkelti į atskirą USB atmintį | Būtina |  |
| 4.5. | Video įėjimas / išėjimas | - HDMI arba DVI-D; |  |
| 5. | Garantija | 24 mėn. |  |
| 6. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |