TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS – 1 VNT.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomų parametrų reikšmės

	1. 
	Aukštos raiškos monitorius, 1 vnt.
	1. LED tipo arba lygiavertis monitorius; 
2. IPS tipo arba lygiavertė matrica;
3. Skirtas naudoti medicinoje;
4. Kontrastas ≥ 1000:1;
5. Įstrižainė ≥ 27 colių
6. Šviesumas ≥ 1000 cd/m2;
7. Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų, formatas 16:9;
8. Signalų įvestys:
8.1. DVI arba HDMI arba lygiavertė;
9. Signalų išvestys:
9.1. DVI arba HDMI arba lygiavertė.
	

	2. 
	Videokameros galva, 1 vnt.
	1. Raiška ≥ 1920 x 1080 vaizdo elementų;
2. Vaizdo formatas 16:9;
3. Progresyvinis skenavimo būdas;
4. Skaitmeninis didinimas ≥ 2 kartai;
5. Nuotraukų ir video vaizdų įrašymo funkcijos valdymas kameros galvos mygtukais;
6. Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai.
	

	3. 
	Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt.
	1. Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų;
2. Vaizdo apdorojimo įrenginys suderinamas su lanksčiais vienkartiniais ir daugkartiniais video (skaitmeniniais) endoskopais bei kamerų galvutėmis;
3. Vaizdo apdorojimo įrenginys turi ne mažiau kaip 2 (dvi) aktyvias jungtis kamerų galvutėms ir lankstiems video (skaitmeniniais) endoskopams prijungti;
4. Meniu valdymas videokameros mygtukais;
5. LAN arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui;
6. Duomenų išsaugojimas (integruotas arba atskiras įrenginys):
6.1. USB tipo ar lygiavertėse išorinėse laikmenose;
6.2. Vidiniame kaupiklyje;
6.3. Vidinio kaupiklio talpa ≥ 50 GB;
7. Įrašų formatas:
7.1. Nuotraukos JPEG arba lygiavertis formatas;
7.2. Video klipai MPEG-4 arba lygiavertis formatas;
8. Signalų išvestis – DVI arba lygiavertė.
	

	4. 
	Šviesos šaltinis, 1 vnt.
	1. Atskiras įrenginys arba integruotas „Vaizdo apdorojimo įrenginyje“;
2. LED tipo arba lygiavertis;
3. Lempos darbo resursas  30000 valandų;
4. Automatiškai ir rankiniu būdu reguliuojamas šviesos intensyvumas. 
	

	5. 
	Plovimo įrenginio komplektas, 1 vnt.
	1. Ratukinio tipo;
2. Skirtas irigacijai;
3. Su programinės įrangos paketu (režimų nustatymu):
3.1. Histeroskopija;
4. Valdymas lietimui jautriu ekranu;
5. Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane;
6. Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais;
7. Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 2 vnt.
	

	6. 
	Elektrochirurginis generatorius, 1 vnt.
	1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms.
2. Valdomas spalvotu, lietimui jautriu ekranu.
3. Ekrano dydis ≥ 9 coliai;
4. Su vartotojo pasirenkamomis gamyklinėmis (arba užprogramuojamomis pagal gamintojo rekomendacijas) darbinėmis programomis.
5. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas.
6. ≥ 5 monopolinio pjovimo režimų, kurių maksimali galia ≥ 300 W.
7. ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimų, kurių maksimali galia ≥ 200 W.
8. Bipolinis (-iai) koaguliacijos režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 200 W.
9. Bipolinis (-iai) pjovimo režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W.
10. Komplekte: 
10.1. ≥ 2 funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt.;
10.2. Daugkartinis paciento elektrodas su jungiamuoju laidu – 1 vnt.;
10.3. Vienkartiniai paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.;
10.4. Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti – 1 vnt.
	

	7. 
	Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	1. 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami;
2. ≥ 3 lentynos;
3. ≥ 1 stalčius;
4. ≥ 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; 
5. Videokameros galvutės laikiklis;
6. Kanalas įrangos laidams paslėpti;
7. Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis;
8. Komplekte: 
8.1. Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) 1 p. aprašytam monitoriui pakabinti, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio.
	

	8. 
	Optika, 1 vnt.
	1. Matymo kampas ≥ 12˚;
2. Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
3. Ilgis 30 ± 2 cm;
4. Autoklavuojama;
5. Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	

	9. 
	Šviesolaidis, 1 vnt.
	1. Fibrooptinis;
2. Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm;
3. Ilgis 250 ± 50 cm;
4. Su tiesia jungtimi.
	

	10. 
	Rezektoskopo darbinis elementas, 1 vnt.
	1. Bipolinis;
2. Suderinamas su daugkartinio ir vienkartinio naudojimo kilpomis bei elektrodais;
3. Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos;
4. Komplekte:
4.1. Aukšto dažnio bipolinis laidas ≥ 2 vnt;
	

	11. 
	Pjovimo kilpa, 20 vnt.
	1. Bipolinė;
2. Tinkama darbui su siūloma optika (8 poz.);
3. Tinkama siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (10 poz.).
	

	12. 
	Elektrodas koaguliacijai, 10 vnt.
	1. Rutuliuko formos;
2. Bipolinis;
3. Tinkamas darbui su siūloma optika (8 poz.);
4. Tinkamas siūlomam rezektoskopo darbiniam elementui (10 poz.).
	

	13. 
	Rezektoskopo mova, 1 vnt.
	1. Išorinis diametras 24-26 Fr.
2. Rotuojama;
3. Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija;
4. Komplekte: 
4.1. žarnelių rinkinys skysčių padavimui ir išleidimui;
5. standartinis obturatorius.
	

	14. 
	Konteineris, 1 vnt.
	1. Perforuotas;
2. Su permatomu dangčiu;
3. Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	

	15. 
	Histeroskopinė optika, 1 vnt.
	1. Matymo kryptis 30°;
2. Suderinama su histeroskopais;
3. Skersmuo 4 ± 0,2 mm;
4. Ilgis 30 ± 2 cm;
5. Autoklavuojama;
6. Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui.
	

	16. 
	Šviesolaidis, 1 vnt.
	1. Fibrooptinis šviesolaidis;
2. Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm;
3. Ilgis 260 ± 40 cm;
4. Su tiesia jungtimi.
	

	17. 
	Histeroskopas su darbiniu kanalu, 1 vnt.
	1. Sudarytas iš vidinės ir išorinės movų;
2. Vidinės movos dydis 5,2 ± 0,3 mm;
3. Išorinės movos dydis 5,8 ± 0,3 mm;
4. Darbinis kanalas tinkamas 5 ± 0,5 Fr. dydžio instrumentams.
	

	18. 
	Žnyplės, 1 vnt.
	1. Skirtos sugriebimui ir biopsijai;
2. Pusiau lanksčios;
3. Abi judančios žiaunos;
4. Dydis 5 ± 0,5 Fr.
	

	19. 
	Konteineris, 1 vnt.
	1. Perforuotas;
2. Su permatomu dangčiu;
3. Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu.
	

	20. 
	Garantinis aptarnavimas
	Ne mažiau kaip 12 mėn.
	

	21. 
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	22. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	23. 
	Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti įrangą išbandymui
	Būtina
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius: 
[bookmark: _Hlk104981256]1. Pirmas kriterijus – Kaina (K). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 60.
2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 40.
	
BALŲ APSKAIČIAVIMAS

1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (E) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę E = K + T.
2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (K) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė:

.
 
Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių: T1 = Y1, T2 = Y2, T3 = Y3, T4 = Y4, T5 = Y5, T6=Y6. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų.

Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami taikant formulę: 


Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1; T2; T3; T4; T5; T6) balai apskaičiuojami šia tvarka: 

	Kokybės kriterijus
	Kriterijaus reikšmė
	Formulės rūšis
	Lyginamasis svoris Y=40
	Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė
(nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras)

	T1
	Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3. p.) turi galimybę kameros galvos mygtukais pasirinkti ir keisti prijungtą kamerą arba video endoskopą (angl. „swap“).
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y1 = 10
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

	T2
	Galimybė plovimo įrenginyje (techninės specifikacijos 5. p.) įdiegti programinės įrangos paketą su darbo režimais papildomai įsigytos intravaginalinio šeiverio sistemos integracijai.
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y2 = 10
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

	T3
	Elektrochirurginis generatorius (techninės specifikacijos 6. p.) suderinamas su argono plazmos moduliu.
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y3 = 5
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

	T4
	Elektrodo koaguliacijai (techninės specifikacijos 12. p.) aktyvus ir grįžtamasis elektrodai įmontuoti elektrodo distaliniame gale.
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y4 = 5
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

	T5
	Pjovimo kilpos (techninės specifikacijos 11. p.) aktyvus ir grįžtamasis elektrodai įmontuoti kilpos distaliniame gale.
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y5 = 5
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra

	T6
	Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3. p.) yra suderinamas su skaitmeniniais video laringoskopų pleištais.
	Statinis:
(yra/nėra)
	Y6 = 5
	Įrašyti parametro vertę: yra / nėra



Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (K) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (E). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (E) mažėjimo tvarka. 

