
Konkurso sąlygų aprašo 
		1 priedas


ECHOSKOPAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“ (toliau - Perkančioji organizacija) perka echoskopą (toliau - Prekė), kuris turi būti pristatytas ir instaliuotas adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.
[bookmark: _Hlk238133813][bookmark: _Hlk238133750]2. Prekė turi atitikti Europos Sąjungos reglamente MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.
3. Pristatant Preke, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:
3.1. Prekės (įrangos) vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.2. Prekės (įrangos) priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.3. Užpildytą medicinos prietaiso pasą;
3.4. Tiekėjo ir/ arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją (ar kitą lygiavertį įrodymą) dėl Prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių (jų tiekimą rinkai) įsigijimo per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį (kuris yra ne trumpesnis kaip 24 mėn.) ir ne trumpiau kaip 5 metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išskyrus atvejus, kai siūlomos Prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
4. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos. Prekės garantijos suteikimo patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su Preke.
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, instaliavimas, išbandymas, medicininio personalo ir/ar Perkančiosios organizacijos inžinierių apmokymas naudotis Preke ir likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.
6. Prekė turi atitikti  minimalius techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. 
6.1. Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją. 
6.2 Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams turi būti pagrindžiama kartu su pasiūlymu pateikiamais gamintojo arba jo oficialaus (įgalioto) atstovo parengtais techniniais dokumentais – katalogais, brošiūromis, techninių duomenų lapais, vartotojų vadovais ar kitais lygiaverčiais dokumentais. Pateikiami dokumentai turi būti pateikti visa apimtimi, su visais puslapiais ir priedais, ir turi būti pakankami identifikuoti siūlomą prekės gamintoją, modelį arba gaminių seriją / konfigūraciją, jeigu dokumentas pagrįstai taikomas keliems tos pačios serijos modeliams. Dokumentų iškarpos, atskiri iš dokumento išimti puslapiai, tiekėjo savarankiškai sudaryti dokumentų fragmentai ar kitaip pakeistas dokumentų turinys nepriimami. Pateikiami dokumentai negali būti sutrumpinti, apkarpyti, retušuoti, užtušuoti, uždengti ar kitaip pakeisti taip, kad būtų paslėpta ar neįskaitoma juose esanti informacija. Leidžiama pažymėti atitiktį pagrindžiančias vietas, jeigu toks žymėjimas nekeičia ir neuždengia originalaus dokumento turinio. Jeigu atitiktis pagrindžiama gamintojo ar jo oficialaus (įgalioto) atstovo interneto svetainėje pateikta informacija, gali būti pateikiama aiškiai įskaitoma momentinė ekrano kopija (angl. print screen), kurioje turi būti matoma interneto svetainė ir informacija, leidžianti nustatyti, kad ji priklauso gamintojui arba jo oficialiam (įgaliotam) atstovui. Jeigu pateikiamas dokumento vertimas, kartu turi būti pateiktas visas originalus dokumentas
6.3. Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. 
6.4. Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).
6.5. Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. 
6.6. Jeigu siūlomos Prekės atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams grindžiama gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo išduotais dokumentais, o iš viešai prieinamos gamintojo ar jo oficialaus (įgalioto) atstovo informacijos negalima nustatyti, kad tokį dokumentą išdavęs asmuo yra įgaliotas atstovauti gamintojui, kartu turi būti pateikiamas gamintojo įgaliojimas, patvirtinimas ar kitas lygiavertis dokumentas, iš kurio būtų galima nustatyti šio asmens teisę gamintojo vardu teikti informaciją ir (ar) dokumentus apie siūlomos Prekės technines charakteristikas ir atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja.)

7. Techniniai reikalavimai:
PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU. Perkamas echoskopas (1 vnt.) turi atitikti minimalius techninius parametrus, nurodytus lentelėje.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
	Nurodyti
	...........................
(įrašyti)
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.
	Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu

	2.1
	Sistemą sudaro
	1. Echoskopas,
	1. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Linijinis daviklis,
	2. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Konveksinis daviklis
	3. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Reikalavimai echoskopui

	3.1
	Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia)
	1. Abdominaliniams tyrimams atlikti
	1. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Smulkių dalių ir paviršiniams tyrimams atlikti.
	2. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.2
	Monitorius
	1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos,
	1. [nurodyti technologiją]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm,
	2. [nurodyti skaičių] cm,
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų,
	3. [nurodyti skaičių] taškų,
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu.
	4. [nurodyti taip/ne].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.3
	Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius
	1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės
2. Su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu,
	1.[nurodyti skaičių] cm 
2. [nurodyti technologiją],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane.
	3. [nurodyti technologiją].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
	4. [nurodyti technologiją].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.4
	Sistemos valdymo pultas
	1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm
	1. [nurodyti skaičių] cm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±35°
	2. Valdymo pulto pasukimas į šonus [nurodyti skaičių]°
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.5
	Aktyvios jungtys davikliams
	≥ 4
	 [nurodyti skaičių]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.6
	Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui
	DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės
	 [nurodyti technologiją].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.7
	Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis
	≥ 40 cm
	 [nurodyti skaičių] cm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.8
	Maksimali kadrų juostos atmintis
	≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s.
	 [nurodyti talpą]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.10
	Kadrų dažnis doplerio režime
	≥ 200 kadrų/sek.
	[nurodyti skaičių] kadrų/sek.
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.11
	Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose
	≥ 30 kHz
	 [nurodyti skaičių] kHz
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.12
	Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 21 MHz
	Nuo [nurodyti skaičių] MHz iki [nurodyti skaičių]  MHz
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.13
	Skenavimo režimai
	1. 2D,
	1. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Trapecinis vaizdavimas,
	2. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Spalvinis dopleris,
	3. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Galios dopleris,
	4. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	5. Audinių dopleris,
	5. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	6. Pulsinės bangos dopleris,
	6. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	7. HPRF pulsinės bangos dopleris,
	7. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais
	8. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija,
	9. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai
	10. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.14
	2D režimas
	1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių,
	1.[nurodyti skaičių],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. ≥ 320 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“),
	2. [nurodyti skaičių] dB 
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M,
	3. [nurodyti skaičių] M,
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde.
	4. [nurodyti taip/ne].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija;
	5. [nurodyti technologiją];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.15
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose,
	1. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose;
	2. [nurodyti taip/ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu;
	3. [nurodyti taip/ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu;
	4. [nurodyti taip/ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.16
	Specialūs skenavimo režimai
	1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2),
	1. [nurodyti funkcionalumą]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Tripleksinis režimas,
	2. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas,
	3. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais,
	4. [nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
	5. [nurodyti algoritmus].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.17
	Matavimai
	1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike;
	1. [nurodyti taip/ne];
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.18
	Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:
	1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas,
	1. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas,
	2. [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus.
	3. [nurodyti taip/ne].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.19
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės
	1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas,
	1. [nurodyti skaičių] GB 
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais,
	2. [nurodyti technologiją],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės):
	3. [nurodyti technologiją]):
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3.1 Send (arba Store),
	3.1 [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3.2 Print,
	3.2 [nurodyti taip/ne],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3.3 Worklist.
	3.3 [nurodyti taip/ne].
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.20
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija
	Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu
	 [nurodyti technologiją]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Reikalavimai linijiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas  (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz,
	1. [nurodyti skaičių] MHz,
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Elementų skaičius ≥ 960
	2. [nurodyti skaičių]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm
	3. [nurodyti skaičių] mm
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
	4. [nurodyti technologiją]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.

	Reikalavimai konveksiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz,
	1. [nurodyti skaičių] MHz,
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	2. Elementų skaičius ≥ 160,
	2. [nurodyti skaičių],
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	3. Apžiūros kampas ≥ 70°
	3. [nurodyti skaičių]°
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	
	
	4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
	4. [nurodyti technologiją]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina
	[nurodyti taip/ne]
	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



[bookmark: _Hlk204343350]8. Aplinkos apsaugos kriterijai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“ 
        Prekių, aukščiau nurodyto AAK atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekių priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūloma prekės atitiks nustatytus reikalavimus
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