Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas									Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

KONSOLĖS (Nr. 11247-1)

2026-___-____

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	



	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)
	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	



1. Tiekėjo patvirtinimai: 
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas ir kt.), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Pirkimo objektas – konsolės (toliau – Prekės). Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
2.2. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. 
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas, įrangos tvirtinimo taškus (tvirtinimas kiaurai per perdangą neleistinas) bei kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos įrangos montavimo  brėžinį/ius su nurodytais atstumais tarp konstrukcijos elementų ir grindų. 
2.5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.
2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
2.7. Siūlomų prekių paviršiai nebūtinai turi būti dažyti, tačiau negalima siūlyti nei tamsių, nei ryškių spalvų. Medicininių konsolių paviršiai turi būti neutralių atspalvių. Tiekėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija medicininių konsolių spalvas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Vienoje pirkimo dalyje siūlomų medicininių konsolių paviršių atspalviai turi būti vienodi. 
2.8. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t. y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 
2.9. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių.
2.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

1 PIRKIMO DALIS „LUBINĖS KONSOLĖS (STEBĖJIMO PALATOJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“

	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametrų reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1
	Konsolės tvirtinimas
	Prie lubų (konsolės tvirtinimo komponentų išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį. Preliminarus patalpos aukštis nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų – 250 ±5 cm.). Paliekamas atstumas tarp apatinės konsolės kolonos dalies iki grindų 1000 mm ± 200 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais.
	

	2
	Konsolės konstrukcijos tipas ir paskirtis
	Prie lubų tvirtinamas vertikalus laikiklio stovas/vamzdis prie kurio pritvirtinta vertikali kolona. 
Konsolės konstrukcija skirta dviejų lovų aptarnavimui.
	

	3
	Minimalus vertikalios konsolės išlaikomas svoris 
	≥ 150 kg.
	

	4
	Reikalavimai vertikaliai kolonai
	1. Vertikalios kolonos aukštis ne mažiau kaip 820 mm.
2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 180°.
3. Kolonoje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai.
	

	5
	Reikalavimai dujų ir vakuumo tiekimui 
	Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST EN ISO 9170-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal  taikomus ISO standartus.
	

	5.1
	Deguonies tiekimas (5 bar)
	≥ 4 jungtys (po dvi jungtis iš abiejų pusių)
	

	5.2
	Vakuumas
	[bookmark: _Hlk238564469]≥ 4 jungtys (po dvi jungtis iš abiejų pusių)
	

	5.3
	Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar)
	≥ 4 jungtys (po dvi jungtis iš abiejų pusių)
	

	6
	Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje
	≥ 12 vnt.  (230 V ± 10%)
	

	6.1
	Maitinimo šakos
	Konsolė turi turėti dvi  230 V  ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio).
	

	7
	Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje
	≥ 2 vnt.
	

	8
	Jungtis kompiuteriniam tinklui: RJ45, CAT6 arba aukštesnės kategorijos
	≥ 6 vnt.
	

	9
	Ant vertikalios kolonos tvirtinama lentyna medicininei įrangai -3 vnt.
	1. Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį;
2. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų;
3.  Lentynos išlaikomas svoris ≥ 40 kg;
4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių)  matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm;
5. Po viena lentyna įrengtas stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm.
	

	10
	Prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema
	1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 2 vnt.
a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 600 mm ± 100 mm. 
b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg.

2. Teleskopinis/kintamo aukščio infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 2 vnt.
a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės/kintamos dalies ilgis ≥ 500 mm.
b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą.
c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg.
	

	11
	Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms
	1. Įrangos paviršius turi būti padengtas antimikrobine arba lygiaverte arba kita dezinfekuojama danga.
2. Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai tvirtinimo elementai / varžtai turi būti uždengti arba išoriniai varžtai turi būti nerūdijančio plieno.
	



1 PIRKIMO DALIES „LUBINĖS KONSOLĖS (STEBĖJIMO PALATOJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	1
	Lubinės konsolės (stebėjimo palatoje)
	
	10 vnt.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Siūloma garantija, mėnesiais
	


	*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

	Lentelė „Ekonominio naudingumo kriterijai“
	Nr.
	Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas)
	Parametro reikšmė
	Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne)), nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.)

	1.
	LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai

(Jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų).
	Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai
	



2 PIRKIMO DALIS „CHIRURGINĖ KONSOLĖ“
	Eil. Nr.
	Parametrai, taikomi konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija)
	Parametrų reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1
	Konsolės konstrukcija
	Lubinė vienguba konsolė, pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai alkūnės apkrovai. 
	

	2
	Konsolė sudaryta iš:
	

	2.1
	Prie lubų tvirtinama dviejų alkūnių konsolė   
	1. Konsolė turi būti sudaryta iš dviejų alkūnių, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 1600 mm, su pneumatinių stabdžių sistema, užtikrinančia abiejų konsolės judėjimo ašių fiksavimą. 
2. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330. 
	

	2.2
	Įrangos laikiklis 
	Įrangos laikiklio tipas – vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. 
Kolonoje per visą jos ilgį įrengti ne mažiau kaip 4 bėgeliai medicininės įrangos tvirtinimui arba prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti.
	

	3
	Įrangos laikiklio komplektacija :
	

	3.1
	Lentyna (4 vnt.)
	1. Lentyna tvirtinama prie kolonos bėgelių arba prie įrangos tvirtinimo stovų su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą bėgelių arba stovų ilgį. 
2. Kiekviena lentyna pritaikyta naudingai apkrovai ≥ 40 kg.
3. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.
4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių)  matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm.
5. Viena (apatinė) lentyna su stalčiumi. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm.
	

	3.2
	Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis (2 vnt.)
	Bėgelis tvirtinamas prie vertikalios kolonos, viršutinėje ir apatinėje dalyje arba gali būti tvirtinamas per visą vertikalios kolonos aukštį, bet kuriame aukštyje. 
	

	3.3
	Prie konsolės stovo tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema
	1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt.
a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 600 mm ± 100 mm. 
b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg.
2. Teleskopinis/kintamo aukščio infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt.
a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės/kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm.
b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą.
c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg.
	

	3.4
	Prie konsolės tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema
	1. Skirta video sistemos monitoriaus tvirtinimui.
2. Lanksti, ne trumpesnė kaip 600 mm 2 alkūnių sistema. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis. Šarnyrinėse jungtyse galima nustatyti ir fiksuoti judesio kampą.
3. Su VESA tipo laikikliu.
3. Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti.
4. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 20 kg.
	

	4
	Medicininių dujų, elektros ir žemų įtampų lizdai sumontuoti konsolės vertikalioje kolonoje.
	Būtina.
	

	5
	Reikalavimai dujų ir vakuumo tiekimui 
	Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST EN ISO 9170-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal taikomus ISO standartus.
	

	5.1
	Deguonies tiekimas (5 bar)
	≥ 2 jungtys.
	

	5.2
	Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar)
	≥ 1 jungtis.
	

	5.3
	Vakuumas.
	≥ 1 jungtis.
	

	5.4
	Anglies dioksido (CO2) dujų
	≥ 1 jungtis.
	

	6
	Elektros tiekimas ir komunikacijos:
	

	6.1
	Maitinimo šakos 
	Konsolė turi turėti dvi 230 V  10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio).
	

	6.2
	Elektros rozetės su įžeminimu sumontuotos konsolės kolonoje 
	Ne mažiau 10 vnt. (230V  10%, 16A) 
	

	6.3
	Elektrinių potencialų sulyginimo jungtis.
	≥  5 vnt. 
	

	6.4
	Jungtis kompiuteriniam tinklui: RJ45, CAT6 arba aukštesnės kategorijos
	Ne mažiau 4 vnt. 
	

	6.5
	Laisvos vietos komunikaciniams tikslams.
	Ne mažiau kaip  2 vnt. 
	

	6.6
	Kolsolėje turi būti dvi DP (Display port) jungtys ir įmontuoti du kabeliai, palaikantys 4K signalą. 
Turi būti viena DVI (Digital Visual Interface) jungtis ir įmontuotas vienas kabelis, palaikantis HD, HDMI signalą.
	Ne mažiau kaip 3 kompl.
	
	

	7
	Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms
	1. Įrangos paviršius turi būti padengtas antimikrobine arba lygiaverte arba kita dezinfekuojama danga.
2. Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai tvirtinimo elementai / varžtai turi būti uždengti arba išoriniai varžtai turi būti ner. plieno.
	


	
	Lentelė „Ekonominio naudingumo kriterijai“
	Nr.
	Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas)
	Parametro reikšmė
	Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne)), nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.)

	1.
	LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai

(Jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų).
	Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai
	



2 PIRKIMO DALIES „CHIRURGINĖ KONSOLĖ“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	2
	Chirurginė konsolė
	
	6 vnt.
	
	
	

	[bookmark: _Hlk133240185]PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Siūloma garantija, mėnesiais
	


	*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

3 PIRKIMO DALIS „ANESTEZIOLOGINĖ KONSOLĖ“

	Eil. Nr. 
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Parametrų reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	1
	Konsolės konstrukcija
	Lubinė vienguba konsolė, pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai alkūnės apkrovai. 
	

	2
	Konsolė sudaryta iš:

	2.1
	Dviejų alkūnių konsolės
	1. Konsolė, tvirtinama prie lubų, turi būti sudaryta iš dviejų alkūnių, kurių bendras ilgis ne trumpesnis kaip 1600 mm, su pneumatinių stabdžių sistema, užtikrinančia abiejų konsolės judėjimo ašių fiksavimą.
2. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330. 
	

	2.2
	Įrangos laikiklio 
	Įrangos laikiklio tipas – vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. 
Kolonoje per visą jos ilgį įrengti ne mažiau kaip 4 bėgeliai medicininės įrangos tvirtinimui arba prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti.
	

	3
	Įrangos laikiklio komplektacija :

	3.1
	Lentyna (ne mažiau 2 vnt.)
	1. Lentyna tvirtinama prie kolonos bėgelių arba prie įrangos tvirtinimo stovų su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą bėgelių arba stovų ilgį.
2. Kiekviena lentyna pritaikyta naudingai apkrovai ≥ 40 kg.
3. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų.
4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių)  matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm
5. Viena (apatinė) lentyna su stalčiumi. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm.
	

	3.2
	Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis (1 vnt.)
	Bėgelis tvirtinamas prie vertikalios kolonos, viršutinėje ir apatinėje dalyje arba gali būti tvirtinamas per visą vertikalios kolonos aukštį, bet kuriame aukštyje.
	

	3.3
	Alkūnė ar alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.)
	Lanksti ne trumpesnė kaip 300 mm alkūnė arba alkūnių sistema, tvirtinama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurio tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms. Sistema fiksuojama prie vertikalios kolonos bėgelių arba vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo.
	

	3.4
	Alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.)


	Lanksti ne trumpesnė kaip 600 mm dviejų alkūnių sistema, tvirtinama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurio tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms. Sistema fiksuojama prie vertikalios kolonos bėgelių arba vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo.
	

	4
	Dujų, elektros rozetės ir žemų įtampų lizdai sumontuoti konsolės vertikalioje kolonoje
	Būtina.
	

	5
	Reikalavimai dujų ir vakuumo tiekimui 
	Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST EN ISO 9170-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. 
	

	5.1
	Deguonies tiekimas (5 bar)
	≥ 2 jungtys.
	

	5.2
	Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar)
	≥ 2 jungtys.
	

	5.3
	Vakuumas
	≥ 2 jungtys.
	

	5.4
	Narkozės dujų šalinimo sistema aktyvi
	≥ 1 jungtis.
	

	6
	Elektros tiekimas ir komunikacijos:
	

	6.1
	Maitinimo šakos
	Konsolė turi turėti dvi 230 V  10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio).
	

	6.2
	Elektros rozetės su įžeminimu, sumontuotos konsolės kolonoje
	Ne mažiau kaip 10 vnt. (230V  10%, 16A) 
	

	6.3
	Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys
	Ne mažiau kaip  5 vnt. 
	

	6.4
	Jungtis kompiuteriniam tinklui: RJ45, CAT6 arba aukštesnės kategorijos
	Ne mažiau kaip 4 vnt. 
	

	6.5
	Laisvos vietos komunikaciniams tikslams
	Ne mažiau kaip  2 vnt. 
	

	7
	Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms
	1. Įrangos paviršius turi būti padengtas antimikrobine arba lygiaverte arba kita dezinfekuojama danga.
2. Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai tvirtinimo elementai / varžtai turi būti uždengti arba išoriniai varžtai turi būti ner. plieno.
	



Lentelė „Ekonominio naudingumo kriterijai“
	Nr.
	Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas)
	Parametro reikšmė
	Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne)), nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.)

	1.
	LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai

(Jei atitinka 5 balai, jei neatitinka – 0 balų).
	Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai
	



3 PIRKIMO DALIES „ANESTEZIOLOGINĖ KONSOLĖ“ PASIŪLYMO KAINA:

	P. d. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis 
	Kiekis
	Mato vieneto kaina EUR, be PVM
	PVM tarifas, proc.
	Bendra kaina EUR be PVM

	3
	Anesteziologinė konsolė
	
	6 vnt.
	
	
	

	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*:
	

	Siūloma garantija, mėnesiais
	


*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

	Pasiūlymo priedai:
	

	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
	
	 
	 

	
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur)

	
	 
	 
	 

	
	
	
	

	

	
	 

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Vardas ir pavardė) 



