TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ENDOSKOPINĖMS PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOS ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS METU ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-05, Nr. VPP-1380.

Posėdžio protokolas 2026-03-09. Nr. 18. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Styga – vedlys (skersmuo 0,89 mm):

- vienkartinė;

- stygos skersmuo  0,89 mm (0,035‘‘);

- ilgis 450 ±1 cm;

- pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;

- hidrofilinė danga 7 cm ±2 cm;

- styga – vedlys distalinėje dalyje turi spiralines ir/arba kryžmines orientacines žymas;

- dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);

- tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;

- atsparus užsilenkimams;

- sterili pakuotė;

- pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Styga – vedlys (skersmuo 0,63 mm):

- vienkartinė;

- stygos skersmuo  0,63 -0,64 mm (0,025‘‘);

- ilgis 450 ±1 cm;

- pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;

- styga – vedlys distalinėje dalyje turi spiralines ir/arba kryžmines orientacines žymas;

- hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm;

- dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);

- tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;

- atsparus užsilenkimams;

- sterili pakuotė;

- pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

3. Kaniulė (kūgio tipo galu):

- vienkartinė;

- kūgio tipo galu;

- taikoma su 0,035” styga – vedliu;

- ilgis  1900 - 2000 mm;

- tinkama kanalui  ø 2,2 mm;

- distalinės dalies diametras 4 ±0,5 fr;

- rentgenokontrastinis galas;

- sterili pakuotė;

- pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

4. Kaniulė (trumpo kūgio tipo galu):

- vienkartinė;

- trumpo kūgio tipo galu

- taikoma su 0,035” styga – vedliu;

- ilgis 1900 - 2000 mm;

- tinkama kanalui  ø 2 - 2,2 mm;

- distalinės dalies diametras 4,5± 0,6 fr;

- rentgenokontrastinis galas;

- sterili pakuotė;

- pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

5. Lankinis sfinkterotomas:

- vienkartinis;

- lankinis;

- 3 spindžiai;

- taikomas su 0,035” styga – vedliu;

- ilgis 1700 - 2000 mm;

- tinkamas kanalui  ø 2,8 mm;

- distalinio galiuko ilgis 5-10 ±1 mm;

- pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, 25±1 mm ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį;

- sterili pakuotė;

- pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

6. Adatinis papilotomas:

- vienkartinis;

- sterili pakuotė;

- tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 – 3,8 mm;

- 3-ų spindžių;

- adatėlės ilgis ne mažesnis nei 5 mm;

- instrumento ilgis ne trumpesnis nei 170 cm;

- naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

7. Stygos - pravedėjo fiksavimo prietaisas:

- vienkartinio naudojimo;

- užrakina 2 stygas;

- suderinamas su  0.018", 0.021", 0.028" ir 0.035" stygomis;

- turi turėti integruotą biopsinės angos vožtuvėlį;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8. Krepšeliai  mažiems akmenims šalinti:

- vienkartinis;

- darbinis ilgis 2000 mm ± 200 mm;

- tinkamas kanalui ø 2,8 mm;

- krepšelio plotis 20 ±1 mm;

- krepšelis supintas iš 4 vielučių;

- vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo);

- rotuojamas;

- suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;

- sterili pakuotė.

orientacinis poreikis: 50 vnt.

9. Krepšeliai  didesniems akmenims šalinti:

- vienkartinis;

- darbinis ilgis 1800- 2000 mm;

- tinkamas kanalui ø 2,8 mm;

- krepšelio plotis 25 ± 5 mm;

- krepšelis supintas iš 4 vielučių;

- rotuojamas;

- suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

10. Ekstrinis litotriptorius:

- vienkartinio naudojimo;

- rankena ir šarvas;

- darbinis ilgis 800-1000 mm;

- įvedamosios dalies skersmuo ne daugiau 3,9 mm.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

11. Krepšelis mechaninei litotripsijai, valdomas kreipiamąja viela:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - tinkantis 3,2 mm darbiniam kanalui;

  - kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm;

  - išskleisto keturių vielučių krepšelio diametras 3,0 cm (±0,1 cm);

  - krepšelis lankstus, bet labai tvirtas;

  - ratu pasisukanti plastikinė arba lygiavertė rankena;

  - visas kateteris turi metalinį ar lygiavertį neišsiardantį šarvą;

  - injekcinis, stygos vedlio ir paties krepšelio kanalas yra viename kateteryje;

  - tinkantis darbui su pniaumatine rankena, turima ligoninėje (Boston Scientific, Allianceᵀᴹ II Integrated Inflation/Litho Handle);

  - per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti;

  - su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

  - ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

12. Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų:

- vienkartinis, darbinis;

- ne trumpesnis nei 190 cm;

- minimalus tinkamas kanalas 2,8 mm;

- 3-jų spindžių;

- balionelis išpučiamas 8,5 mm/12 mm/15,0 mm ± 1 mm diametrų;

- injekavimo virš balionėlio galimybė;

- komplekte vienas arba daugiau skirtingų švirkštų skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti arba insufliacijos įrankis;

- naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

13. 4 mm balioninis dilatatorius:

- vienkartinis;

- tulžies takų dilatacijai;

- ilgis 2000±200 mm;

- tinkamas kanalui ø 2,8 mm;

- baliono ilgis  40±1 mm, diametras 4 mm;

- suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

14. 7 Fr stentų įvedimo sistema:

- Vienkartinio naudojimo;

- Pakuotėje turi būti stūmiklis;

- Tinkanti įvesti 7 Fr skersmens stentus;

- Ilgis 1800-1950 mm;

- Tinkama endoskopo kanalui  3.2 mm - 3.6 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

15. 10 Fr stentų įvedimo sistema:

- vienkartinio naudojimo;

- susideda iš stūmiklio ir kreipiamojo kateterio su rentgenokontrastiniu antgaliu;

- tinkanti įvesti 10 fr skersmens stentus;

- ilgis stūmiklio 1800±50 mm; ilgis kateterio 2200±50 mm;

- tinkama endoskopo kanalui: 4,2 mm

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

16. Vienkartinis distalinis apdangalas duodenoskopui:

- vienkartinio naudojimo;

- skirtas naudoti su olympus duodenoskopais tjf-q190v;

- distalinis skersmuo ne daugiau 13,5 mm;

- bendras ilgis 20-21 mm;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

17. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 7-8 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm):

- vienkartinio naudojimo;

- ERCP stentų išėmimui;

- žiurkių nasrų ir aligatoriaus tipo;

- darbinis ilgis 1800-2300 mm;

- tinkamos kanalui  ø 2,8 mm;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

18. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 3 - 4 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm):

- vienkartinio naudojimo;

- plokščių svetimkūnių šalinimui;

- žiurkių nasrų tipo;

- žnyplių išsiplėtimas  3 - 4 mm;

- darbinis ilgis 1800-2300 mm;

- tinkamos kanalui  ø 2,0 mm;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

19. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 12-14 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm);

- vienkartinio naudojimo;

- plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui;

- aligatoriaus nasrų tipo sugriebimo žnyplės;

- žiurkių nasrų tipo;

- žnyplių išsiplėtimas  12-14 mm;

- darbinis ilgis 1800-2300 mm;

- tinkamos kanalui  ø 2,0 mm;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

20. 6 mm balioninis dilatatorius:

- vienkartinis;

- tulžies takų dilatacijai;

- ilgis 2000±200 mm;

- tinkamas kanalui ø 2,8 mm;

- baliono ilgis  40±1 mm, diametras 6 mm;

- suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

21. 8 mm balioninis dilatatorius:

- vienkartinis;

- tulžies takų dilatacijai;

- ilgis 2000±200 mm;

- tinkamas kanalui ø 2,8 mm;

- baliono ilgis  30±1 mm,  diametras 8 mm;

- suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.