Priedas Nr. 1

NEUROCHIRURGINIAI IMPLANTAI

Techninės specifikacijos projektas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užpakalinė stuburo fiksavimo sistema Vertė: 170 000,00 |  |  | - Užpakalinė žemo profilio stuburo fiksavimo sistema, skirta krūtininei, juosmeninei, kryžkaulinei bei klubinei fiksacijai. - Kartu su fiksavimo sistema suteikiama chirurginio planavimo programa (nemokamai turi būti suteikiamos mažiausiai 4 vartotojų paskyros). - Chirurginio planavimo sistema turi sudaryti stuburo 3D vaizdą pagal rentgenogramas. - Instrumentai turi tilpti į daugiausiai 5 dėžes. - Implantai turi tilpti į daugiausiai 3 dėžes. - Tiekėjas įsipareigoja nupirkti ir perleisti 1 instrumentų komplektą perkančiajai organizacijai. - Stuburo fiksavimo sistema turi būti šoninio (strypas-sraigtas) montavimo. - Visi implantai turi būti pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). - Indikacijos: Degeneracinėms diskų ligoms; spondiliolistezėms; traumoms; navikams; deformacijoms; stenozėms; pseudoartrozėms. |  |
| 1.1 | Pedikulinis sraigtas | vnt | 400 | - Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 4.0 mm (± 0.5 mm) iki 9.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); - Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20 mm (± 5 mm) iki 60 mm (± 5 mm) (žingsnis kas 5 mm); - Galimybė pasirinkti mažiausiai 3 skirtingų diametrų ilgesnius sraigtus (>60 mm (± 5 mm) - Atraumatinis įsukimas; - Monoaksialiniai su poliu; - Dvigubo sriegio; - Polis turi būti su sriegiu, nulaužiamas bei kanuliuotas (naudojamas kaip darbinis kanalas); - Sraigto spalvinis žymėjimas pagal diametrą; - Sraigto ± 15° (± 5°) poliaksiškumas išgaunamas per konektorių; - Į polį gali įsistatyti nelankstus prailginimas (mažiausiai 2 skirtingų išmatavimų); - Užfiksuotas sraigtas su strypu sudaro ortogonalinį santykį; - Sraigto revizijai nereikia numontuoti visos konstrukcijos (revizuojant galima pašalinti tik vieną sraigtą). |  |
| 1.2. | Pedikulinio sraigto veržlė | vnt | 400 | - Tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais; - Nulaužiama; - Sukasi ant pedikulinio sraigto polio; |  |
| 1.3 | Strypo konektorius | vnt | 400 | - Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; - Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); - Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto; |  |
| 1.4 | Ofsetinis strypo konektorius | vnt | 40 | - Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; - Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); - Konektorius pailgintas 5 mm (±1 mm). |  |
| 1.5 | Derotacinis konektorius | vnt | 20 | - Turi būti pritaikyti slankstelio rotacijai; - Gali būti fiksuojami prie strypo atviru arba uždaru būdu. |  |
| 1.6 | Lenktas strypas | vnt | 20 | - Strypai pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). - Mažiausiai 3 skirtingi lordoziniai išlenkimo kampai; - Ilgiausias strypas 450 mm (± 50 mm); - Galimybė rinktis trumpesnius strypus (<450 mm (± 50 mm)). |  |
| 1.7 | Tiesus ilgas strypas | vnt | 60 | - Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); - Strypas: Ø5.5 mm; - Ilgis: 500 mm (± 50 mm); |  |
| 1.8 | Pacientui individualus strypas | vnt | 30 | - Strypas turi būti išlankstomas gamykloje pagal 3D planavimo programą; - Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.9 | Skersinis strypo sujungėjas | vnt | 25 | - Skersiniai tvirtinimo elementai turi būti reguliuojamo ilgio. - Užtikrina strypų sujungimą, kai atstumas tarp strypų: 10 mm (± 5 mm) – 40 mm (± 5 mm); 35 mm (± 5 mm) - 70 mm (± 5 mm). |  |
| 1.10 | Kryžkaulio plokštelė | vnt | 50 | - 2 skylės kryžkauliniams sraigtams; - Kairės arba dešinės pusės plokštelių pasirinkimas; - Viduryje turi nejudantį (monoaksialinis) nulaužiamą polį su sriegiu; - Plokštelė turi turėti S2 sraigtui skirtą skylę su 60° (± 5°) arba 90° (± 5°) kampo pasvyrimu. |  |
| 1.11 | Strypo sujungėjas su kryžkaulio plokštele | vnt | 50 | - Konektorius turi turėti ± 10° poliaksiškumą ant plokštelės sagitalinėje plokštumoje prieš užveržimą; - Sujungia strypą su kryžkauline plokštele. |  |
| 1.12 | Kryžkaulio plokštelės veržlė | vnt | 50 | - Nulaužiama; - Naudojama kryžkaulio konektoriaus sutvirtinimui su kryžkaulio plokštele; - Veržiasi ant kryžkaulio plokštelės polio. |  |
| 1.13 | S2 sraigto apsauginis dangtelis | vnt | 50 | - Turi būti nulaužiamas; |  |
| 1.14 | Kryžkaulio sraigtas | vnt | 100 | - Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 6.0 mm (± 0.5 mm) iki 7.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); - Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 40 mm (± 10 mm) iki 100 mm (± 10 mm) (žingsnis kas 5 mm); - Pritaikyti naudoti kartu su kryžkauline plokštele; - Dvigubo sriegio. |  |
| 1.15 | Pedikulinis kabliukas | vnt | 20 | - Kabliukai su nulaužiamu srieginiu poliu; - Kabliukas pritaikytas naudoti kartu su pedikuliniais konektoriais; - Mažiausiai 2 skirtingo aukščio kabliukai; - Mažiausiai 2 skirtingi ašmenų ilgiai. |  |
| 1.16 | Laminarinis kabliukas | vnt | 30 | - Turi būti tulpės tipo (strypas įstatomas iš viršaus); - Mažiausiai 3 kabliuko aukščiai. |  |
| 1.17 | Nulaužiama veržlė skirta laminariniam kabliukui | vnt | 30 | - Skirta fiksuoti strypą ant kabliuko; - Veržlė turi būti nulaužiama. |  |
| 1.18 | Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo konektorius | vnt | 10 | - Turi būti galimybė rinktis iš ašinio ir lygiagretaus strypų konektoriaus; - Lygiagretus strypų sujungimas gali būti atviras ir/arba uždaras, tulpinis (montavimas iš viršaus); - Lygiagretaus sujungimo konektoriai turi būti mažiausiai 4 skirtingų išmatavimų (atstumas tarp strypų). |  |
| 1.19 | Lygiagretaus sujungimo (tulpės tipo) konektoriaus veržlė | vnt | 10 | - Skirta fiksuoti strypą ant tulpės tipo lygiagretaus konektoriaus; - Turi būti nulaužiama. |  |
| 2. | Stuburo juostelės. Stuburo juostelinė fiksacijos sistema Vertė: 14 000,00 |  |  | Bendri reikalavimai: - Užpakalinė fiksacijos sistema. - Turi būti naudojama kartu su kitais medicininiais implantais. - Fiksacijos sistema turi būti indikuotina sublaminariniams ir tarpslanksteliniams atvejams, tarpslankstelinio sąnario sujungimo technikoms, trauminėms stuburo operacijoms, degeneracinėms stuburo operacijoms, deformacinėms stuburo operacijoms. - Pateikti reikiamus instrumentus panaudai. |  |
| 2.1 | Poliesterio juostelė | vnt | 24 | - Plokščia; - Pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 80 mm įsiūtu metaliniu galu; - Turi būti sterilioje pakuotėje. - Juostelė gale turi turėti metalinę sagtelę, skirtą juostelės užfiksavimui. - Galimybė rinktis juosteles be įsiūto metalinio galo, bet su pravedimo skyle. |  |
| 2.2 | Poliesterio juostelės konektorius su fiksaciniu sraigtu | vnt | 24 | - Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. - Konektorius vientisas, be judančių dalių. - Pakuotėje turi turėti fiksacinį sraigtą. - Konektorius, kartu su sraigtu, turi būti sterilioje pakuotėje. - Galimybė rinktis tarp skirtingų konektorių, kurie pritaikyti fiksuoti sublaminarinę juostelę prie strypo vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. - Vertikalioje padėtyje fiksuojamos juostos konektorių diametro pasirinkimas nuo 3,0 mm (± 0,5 mm) iki 6,0 mm (± 0,5 mm) (žingsnis kas 0,5 mm). |  |
| 3. | Stuburo sraigtų inkariniai implantai Vertė: 18 000,00 |  |  | - Naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta - Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas. - Skirtas naudoti su stuburo sraigtais, kurių diametro ir implanto ilgio diapazonai nurodyti atitinkamose 3.1–3.2 pozicijose. - Implanto ilgis turi būti 150 mm (+/- 10 mm) - Implantas gali būti karpomas - Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos - Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis. Atitiktis patvirtinama gamintojo technine dokumentacija / naudojimo instrukcija. - Sterilus. |  |
| 3.1 | Stuburo sraigtų inkariniai implantai | 60 | vnt | - Stuburo sraigtų inkarinis implantas sraigtams nuo 3,5 iki 6,5 diametro (100 mm ilgis) |  |
| 3.2 | Stuburo sraigtų inkariniai implantai | 20 | vnt | - Stuburo sraigtų inkarinis implantas sraigtams nuo 6,5 iki 10,5 diametro (150 mm ilgis) |  |
| 4. | Tarpketerinis stuburą fiksuojantis intarpas Vertė: 38 000,00 |  |  | Pastaba: Būtina pateikti panaudai reikalingų operacinių instrumentų rinkinį sekančios sudėties: - Užspaudimo replės -1vnt, - Implanto dydžių matuokliai 8/10/12/14/16 mm -5vnt, - Kalimo apsaugos 8/10/12/14/16 mm -5vnt, - Matuoklis-šablonas -1vnt, - Užspaudimo žnyplės implantams 1 vnt, - Specialus plaktukas implantavimui 1vnt, - Padėklas implantams -1 vnt, - Kerison kandiklis 5 mm – 1 vnt. - Sterilizavimo konteineris -1vnt, |  |
| 4.1. | Tarpketerinis stuburą fiksuojantis intarpas | 100 | vnt | - Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). - Sterilioje pakuotėje - Dydžiai: Nr.1 (7 – 9 mm) Nr.2 (9-11 mm) Nr.3 (11-13 mm) Nr.4 (13-15 mm) Nr.5 (15-17 mm) |  |

____________________________