Priedas Nr. 1
NEUROCHIRURGINIAI IMPLANTAI

Techninės specifikacijos projektas 




	Pirkimo objekto dalies Nr.
	Pavadinimas
	Maksimalus kiekis
36 mėn.
	Mato vnt.
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjų pastabos

	1. 
	Užpakalinė stuburo fiksavimo sistema

Vertė: 170 000,00 

	
	
	1. Užpakalinė žemo profilio stuburo fiksavimo sistema, skirta  krūtininei, juosmeninei, kryžkaulinei bei klubinei fiksacijai. 
2. Kartu su fiksavimo sistema suteikiama chirurginio planavimo programa (nemokamai turi būti suteikiamos mažiausiai 4 vartotojų paskyros).
3. Chirurginio planavimo sistema turi sudaryti stuburo 3D vaizdą pagal rentgenogramas. 
4. Instrumentai turi tilpti į daugiausiai 5 dėžes.
5. Implantai turi tilpti į daugiausiai 3 dėžes.
6. Tiekėjas įsipareigoja nupirkti ir perleisti 1 instrumentų komplektą perkančiajai organizacijai. 
7. Stuburo fiksavimo sistema turi būti šoninio (strypas-sraigtas) montavimo. 
8. Visi implantai turi būti pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 
9. Indikacijos: Degeneracinėms diskų ligoms;
spondiliolistezėms; traumoms; navikams; deformacijoms; stenozėms; pseudoartrozėms.

	

	1.1
	Pedikulinis sraigtas

	vnt
	400
	1. Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 4.0 mm (± 0.5 mm) iki 9.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); 
2. Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20 mm (± 5 mm) iki 60 mm  (± 5 mm) (žingsnis kas 5 mm);
3. Galimybė pasirinkti mažiausiai 3 skirtingų diametrų ilgesnius sraigtus (>60 mm (± 5 mm)
4. Atraumatinis įsukimas;
5. Monoaksialiniai su poliu;
6. Dvigubo sriegio;
7. Polis turi būti su sriegiu, nulaužiamas bei kanuliuotas (naudojamas kaip darbinis kanalas);
8. Sraigto spalvinis žymėjimas pagal diametrą;
9. Sraigto ± 15° (± 5°) poliaksiškumas išgaunamas per konektorių;
10. Į polį gali įsistatyti nelankstus prailginimas (mažiausiai 2 skirtingų išmatavimų);
11. Užfiksuotas sraigtas su strypu sudaro ortogonalinį santykį;
12. Sraigto revizijai nereikia numontuoti visos konstrukcijos (revizuojant galima pašalinti tik vieną sraigtą).

	

	1.2.
	Pedikulinio sraigto veržlė

	vnt
	400
	1. Tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais;
2. Nulaužiama;
3. Sukasi ant pedikulinio sraigto polio;

	

	1.3
	Strypo konektorius

	vnt
	400
	1. Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą;
2. Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas);
3. Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto;

	

	1.4
	Ofsetinis strypo konektorius

	vnt
	40
	1. Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą;
2. Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas);
3. Konektorius pailgintas 5 mm (±1 mm).

	

	1.5
	Derotacinis konektorius
	vnt
	20
	1. Turi būti pritaikyti slankstelio rotacijai;
2. Gali būti fiksuojami prie strypo atviru arba uždaru būdu.


	

	1.6
	Lenktas strypas

	vnt
	20
	1. Strypai pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 
2. Mažiausiai 3 skirtingi lordoziniai išlenkimo kampai;
3. Ilgiausias strypas 450 mm (± 50 mm);
4. Galimybė rinktis trumpesnius strypus (<450 mm (± 50 mm)).
	
	

	1.7
	Tiesus ilgas strypas

	vnt
	60
	1. Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos);
2. Strypas: Ø5.5 mm;
3. Ilgis: 500 mm (± 50 mm);

	

	1.8
	Pacientui individualus strypas
	vnt
	30
	1. Strypas turi būti išlankstomas gamykloje pagal 3D planavimo programą;
2. Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos).
	

	1.9
	Skersinis strypo sujungėjas

	vnt
	25
	1. Skersiniai tvirtinimo elementai turi būti reguliuojamo ilgio.  
2. Užtikrina strypų sujungimą, kai atstumas tarp strypų:
10 mm  (± 5 mm) – 40 mm  (± 5 mm);
35 mm  (± 5 mm) - 70 mm  (± 5 mm).

	

	1.10
	Kryžkaulio plokštelė

	vnt
	50
	1. 2 skylės kryžkauliniams sraigtams;
2. Kairės arba dešinės pusės plokštelių pasirinkimas;
3. Viduryje turi nejudantį (monoaksialinis) nulaužiamą polį su sriegiu;
4. Plokštelė turi turėti S2 sraigtui skirtą skylę su 60° (± 5°) arba 90° (± 5°) kampo pasvyrimu.

	

	1.11
	Strypo sujungėjas su kryžkaulio plokštele
	vnt
	50
	1. Konektorius turi turėti ± 10° poliaksiškumą ant plokštelės sagitalinėje plokštumoje prieš užveržimą;
2. Sujungia strypą su kryžkauline plokštele.

	

	1.12
	Kryžkaulio plokštelės veržlė

	vnt
	50
	1. Nulaužiama;
2. Naudojama kryžkaulio konektoriaus sutvirtinimui su kryžkaulio plokštele;
3. Veržiasi ant kryžkaulio plokštelės polio.

	

	1.13
	S2 sraigto apsauginis dangtelis
	vnt
	50
	1. Turi būti nulaužiamas;

	

	1.14
	Kryžkaulio sraigtas

	vnt
	100
	2. Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 6.0 mm (± 0.5 mm) iki 7.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); 
3. Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 40 mm (± 10 mm) iki 100 mm  (± 10 mm) (žingsnis kas 5 mm);
4. Pritaikyti naudoti kartu su kryžkauline plokštele;
5. Dvigubo sriegio.
6. 
	

	1.15
	Pedikulinis kabliukas

	vnt
	20
	1. Kabliukai su nulaužiamu srieginiu poliu;
2. Kabliukas pritaikytas naudoti kartu su pedikuliniais konektoriais;
3. Mažiausiai 2 skirtingo aukščio kabliukai;
4. Mažiausiai 2 skirtingi ašmenų ilgiai.

	

	1.16
	Laminarinis kabliukas
	vnt
	30
	1. Turi būti tulpės tipo (strypas įstatomas iš viršaus);
2. Mažiausiai 3 kabliuko aukščiai.

	

	1.17
	Nulaužiama veržlė skirta laminariniam
kabliukui

	vnt
	30
	1. Skirta fiksuoti strypą ant kabliuko;
2. Veržlė turi būti nulaužiama.

	

	1.18
	Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo konektorius
	vnt
	10
	1. Turi būti galimybė rinktis iš ašinio ir lygiagretaus strypų konektoriaus;
2. Lygiagretus strypų sujungimas gali būti atviras ir/arba uždaras, tulpinis (montavimas iš viršaus);
3. Lygiagretaus sujungimo konektoriai turi būti mažiausiai 4 skirtingų išmatavimų (atstumas tarp strypų).


	

	1.19
	Lygiagretaus sujungimo (tulpės tipo) konektoriaus veržlė
	vnt
	10
	1. Skirta fiksuoti strypą ant tulpės tipo lygiagretaus konektoriaus;
2. Turi būti nulaužiama.

	

	2. 
	Stuburo juostelės. Stuburo juostelinė fiksacijos sistema

Vertė: 14 000,00
	Bendri reikalavimai: 
1. Užpakalinė fiksacijos sistema. 
2. Turi būti naudojama kartu su kitais medicininiais implantais. 
3. Fiksacijos sistema turi būti indikuotina sublaminariniams ir tarpslanksteliniams atvejams, tarpslankstelinio sąnario sujungimo technikoms, trauminėms stuburo operacijoms, degeneracinėms stuburo operacijoms, deformacinėms stuburo operacijoms.
4. Pateikti reikiamus instrumentus panaudai.

	

	2.1
	Poliesterio juostelė

	vnt
	24
	1. Plokščia;
2. Pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 80 mm įsiūtu metaliniu galu;
3. Turi būti sterilioje pakuotėje. 
4. Juostelė gale turi turėti metalinę sagtelę, skirtą juostelės užfiksavimui. 
5. Galimybė rinktis juosteles be įsiūto metalinio galo, bet su pravedimo skyle.
	

	2.2
	Poliesterio juostelės konektorius su fiksaciniu sraigtu

	vnt
	24
	1. Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. 
2. Konektorius vientisas, be judančių dalių.
3. Pakuotėje turi turėti fiksacinį sraigtą.
4. Konektorius, kartu su sraigtu, turi būti sterilioje pakuotėje. 
5. Galimybė rinktis tarp skirtingų konektorių, kurie pritaikyti fiksuoti sublaminarinę juostelę prie strypo vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. 
6. Vertikalioje padėtyje fiksuojamos juostos konektorių diametro pasirinkimas nuo 3,0 mm (± 0,5 mm) iki 6,0 mm (± 0,5 mm) (žingsnis kas 0,5 mm).


	

	3. 
	Stuburo sraigtų inkariniai implantai

 Vertė: 18 000,00

	1. Naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta
2. Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas.
3. Skirtas naudoti su stuburo sraigtais, kurių diametro ir implanto ilgio diapazonai nurodyti atitinkamose 3.1–3.2 pozicijose.
4. Implanto ilgis turi būti 150 mm (+/- 10 mm)
5. Implantas gali būti karpomas
6. Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos
7. Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis. Atitiktis patvirtinama gamintojo technine dokumentacija / naudojimo instrukcija.
8. Sterilus. 
 
	

	3.1
	Stuburo sraigtų inkariniai implantai 


	60
	vnt
	1. Stuburo sraigtų inkarinis implantas sraigtams nuo 3,5 iki 6,5 diametro (100 mm   ilgis)
	

	3.2
	Stuburo sraigtų inkariniai implantai 

	20
	vnt
	2. Stuburo sraigtų inkarinis implantas sraigtams nuo 6,5 iki 10,5 diametro (150 mm   ilgis)
	

	4. 
	Tarpketerinis stuburą fiksuojantis intarpas 

Vertė: 38 000,00

	Pastaba: Būtina pateikti panaudai reikalingų operacinių instrumentų rinkinį sekančios sudėties:
1. Užspaudimo replės -1vnt, 
2. Implanto dydžių matuokliai  8/10/12/14/16 mm -5vnt, 
3. Kalimo apsaugos 8/10/12/14/16 mm -5vnt,
4. Matuoklis-šablonas -1vnt, 
5. Užspaudimo žnyplės implantams 1 vnt, 
6. Specialus plaktukas implantavimui 1vnt, 
7. Padėklas implantams -1 vnt,
8. Kerison kandiklis 5 mm – 1 vnt. 
9. Sterilizavimo konteineris -1vnt,

	

	4.1. 
	Tarpketerinis stuburą fiksuojantis intarpas 
	100
	vnt
	1. Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 
2. Sterilioje pakuotėje
3. Dydžiai:
Nr.1 (7 – 9 mm)
Nr.2 (9-11 mm)
Nr.3 (11-13 mm)
Nr.4 (13-15 mm)
Nr.5 (15-17 mm)


	




____________________________
