## Sheet1
ELEKTROKAUTERIO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1. | ELEKTROKAUTERIS
1.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti.
1.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, galia ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
1.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 75 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
1.4 | Bipolinis rėžimas | Galia keičiama ne siauresniame intervale kaip 1-70 W, ne mažiau 50 Ω
1.5 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas ne mažiau 300W arba sistema užtikrinanti iki 7 mm kraujagyslių sulydymą. 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
1.6 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Kontakto kokybės stebėjimo sistema, veikianti gamintojo numatytu dažniu, užtikrinančiu saugumą. 3. Naudotojo informavimas grafiniu ir audio signalu apie sistemos klaidas ar pranešimus.
1.7 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt.
1.8 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina.
1.9 | Ekranas | 1. Būtina, atvaizduojantis pagrindinius naudojimo parametrus. 2. Valdomas liečiamu ekranu ir/arba funkcijos nustatomos jungikliais. 3. Ekranas integruotas į prietaiso korpusą. Pageidautina su mechanine ekrano apsauga. 4. Įrenginys turi papildomą mechaninę ekrano apsaugą- pageidautina
1.10 | Matmenys | Ne didesni nei 200 mm x 440 mm x 480 mm
1.11 | Svoris | Ne daugiau nei 13 kg
1.12 | Elektrokoaguliatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 6 (±2) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. Visi komplektacijoje pateikiami priedai turi būti suderinami su siūlomu prietaisu.
1.13 | Dėžė elektrokoaguliatoriui | 1. Skirta prietaiso apsaugojimui transportavimo metu. 2. Vidiniai įdėklai ar diržai prietaiso fiksavimui. 3. Ne mažiau kaip 2 rankenos. 4. Pagaminta iš tvirto plastiko ar aliuminio. 5. Dangtis sandarus su tarpinėmis, su skląsčiais. 6. Dėžės spalva tamsi, maskuojanti. 7. Dėžės apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP55
1.14 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas