## TS
MEDICININĖS ĮRANGOS (kainos ir kokybės santykis) UŽSAKYMAI PER CPO IS SISTEMĄ
Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2026 m. III ketvirtį numato vykdyti „Medicininės įrangos užsakymai taikant kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijus per CPO LT elektroninį katalogą“ viešąjį pirkimą taikant dinaminę pirkimų sistemą.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su technine specifikacija ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Atkreipkite dėmesį, kad ekonominio naudingumo kriterijai ir jų apskaičiavimo tvarka pateikiama 2 lape.
Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33100000: Medicinos įranga
Pirkimo objekto papildomi BVPŽ kodai – 33110000: Introskopijos aparatūra, naudojama medicinoje, stomatologijoje ir veterinarijoje
33150000: Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai
33160000: Operacinių techninė įranga
33170000: Anestezija ir reanimacija
33190000: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai
Pastabos. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Kodas CPO IS sistemoje
| Reanimacinė lova su svarstyklėmis ir aktyviu čiužiniu | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis (įskaitant ir komplektuojančias dalis) | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos
| 1. Reikalavimai lovos matmenims: išoriniai matmenys: (plotis × ilgis) su pakeltomis šoninėmis apsaugomis ≤ 110 × 230 cm. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 2. Reikalavimai čiužinio platformai: 1. Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos; 2. Čiužinio pagrindas ties nugaros, šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos; 3. Kilpos diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos; 4. Lovos prailginimo funkcija ≥ 20 cm; 5. Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai ne mažiau dviejuose kampuose. 6. Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 3. CPR rankenos: 1. Yra CPR rankenos; 2. Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 4. Čiužinio platformos aukščio reguliavimas: 1. Ne siauresnėse kaip 49–76 cm ribose; 2. Valdomas elektrine pavara. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 5. Lovos funkcijų valdymas-Pultas Nr.1: 1. Skirtas personalui; 2. Integruoti valdymo skydeliai galvūgalio dalies šoninių ranktūrių išorėje, abiejose lovos pusėse; 3. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį; b) Nugaros sekcijos kampą; c) Šlaunų sekcijos kampą; d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Autokontūras 4. Su ne mažiau kaip 1 užprogramuota pozicija: Skubus trendelenburgas; 5.Funkcijų užrakinimo mygtukas arba funkcijų aktyvavimo mygtukas. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 6. Lovos funkcijų valdymas-Pultas Nr.2: 1. Valdymo pultas pakabinamas kojūgalyje arba integruotas kojūgalio apsaugoje, arba lygiavertis valdymo įtaisas, įrengtas kojūgalio zonoje; 2. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį;b) Nugaros sekcijos kampą;c) Šlaunų sekcijos kampą;d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį; f) Autokontūras. 3. Ne mažiau kaip 4 greitai parenkamos iš anksto nustatytos pozicijos. 4. Turi būti bendra valdymo aktyvavimo / blokavimo funkcija arba lovos valdymo funkcijų aktyvavimo mygtukas. 5. Turi būti galimybė avariniu būdu nedelsiant sustabdyti visus lovos judesius, arba lovos judesiai stabdomi atleidus valdymo mygtuką. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 7. Lovos funkcijų valdymas-Pultas Nr.3: 1. Kojiniai pedalai arba lygiavertis laisvų rankų valdymo sprendimas abiejuose lovos šonuose, leidžiantis personalui keisti lovos padėtis nenaudojant rankų. 2. Pedalo/-ų pagalba reguliuojamas ne mažiau kaip lovos aukštis. 3. Turi būti numatyta apsauga nuo atsitiktinio funkcijų aktyvavimo. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 8. Nugaros dalies reguliavimas: pasikėlimo kampas ne mažiau 65 laipsniai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 9. Šlaunų dalies reguliavimas: pasikėlimo kampas ne mažiau 25 laipsniai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 10. Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas: ne mažiau +12°/-10°. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 11. Blauzdų dalies reguliavimas: pasikėlimo kampas ne mažiau 15 laipsnių. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 12. Šoniniai apsauginiai rėmai: 1. Pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos). 2. Dviejų dalių. 3. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. 4. Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). 5. Turi būti numatyti nugaros ir Trendelenburgo kampų indikatoriai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 13. Lovos transportavimas: 1. ≥ 4 ratukai. 2. Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 14. Stabdymo sistema: centrinė stabdymo sistema | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 15. Saugi darbinė apkrova: ≥ 245 kg.; nuimami lovos galai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 16. Integruota rentgeno (X-ray) suderinama lovos zona: leidžia atlikti rentgeno tyrimus pacientui gulint lovoje, jo neperkeliant ant kitos tyrimų vietos. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 17. Svarstyklės: 1. Integruotos į lovą. 2. Svarstyklių valdymo pultas yra sumontuotas lovos rėme/ kojūgalyje/ šoniniuose/ apsauginiuose bortuose. Pastaba: negali būti siūlomos atskiros fizinės svarstyklės. 3. Svoris rodomas integruotame ekrane. 4. Svarstyklių rodmenų ekranas rodo: svarstyklių stabilumo indikaciją. 5. Numatyta svarstyklių perkrovos apsauga su indikacija arba perspėjimu. 6. Svarstyklių valdymo mygtukai: a) Svarstyklių nunulinimo mygtukas; b) Svorio fiksavimo mygtukas. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 18. Lovos priedai (Perkančiosios organizacijos pasirinkimu): 1. Infuzinis stovas. 2. Pasikėlimo rankena. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui. | 1. Ar nurodyti priedai įeina į komplektaciją privalomai? 2. Jeigu šie priedai gali būti komplektuojami atskirai, kokia apytikslė jų vertė Eur su PVM? 3. Ar galimi kiti nenurodyti priedai?
| 19. Elektriniai varikliai: 1. Visi varikliai turi apsaugą nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V 50 Hz. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 20. Apsauga nuo paciento prispaudimo: apsaugo pacientą nuo sužalojimų besileidžiant čiužinio platformai arba čiužinio platforma leidžiasi tol kol laikomas nuspaustas mygtukas. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 21. Reikalavimai čiužiniui: 1. Veikia suslėgto oro principu, sudarytas iš oro kamerų (celų); 2. Užtikrinamas kintamo slėgio oro kamerų režimas; 3. Aukštis ≥ 18 cm; 4. Suderinamas su čiužinio platformos matmenimis; 5. Čiužinio apkrova ≥ 220 kg. 6. Čiužinys turi turėti integruotą tvirtinimo sistemą, skirtą pritvirtinimui prie ligoninės lovos konstrukcijos (pvz., diržai, kilpos, žiedai ar kita lygiavertė sistema). 7. Skirtas slėgio opų prevencijai ir gydymui pacientams | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 22. Čiužinio valdymo blokas: 1. Paskirtis: pripučia ir išleidžia orą iš čiužinio; 2. Sujungiamas su čiužiniu oro tiekimo jungtimi; 3. Turi užtikrinti kintamo ir pastovaus slėgio veikimą bei čiužinio pripūtimo (stabilizavimo) funkciją; 4. Galima keisti slėgį čiužinyje arba paciento svorį (tuo pačiu keičiasi ir slėgis čiužinyje) mygtukų pagalba; 5. Valdymo blokas turi turėti integruotą kabinimo mechanizmą, skirtą tvirtinimui prie lovos kojūgalio, ir (arba) integruotas atramines kojeles pastatymui ant grindų. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 23. Reikalavimai čiužinio užvalkalui: 1. Čiužinys turi būti su nuimamu apsauginiu užvalkalu; 2. Pralaidus orui, nepralaidus skysčiams; 3. Čiužinio užvalkalas turi būti atsparus ugniai ir atitikti BS 7175 standarto reikalavimus arba čiužinio užvalkalai turi būti išlaikę bandymą su uždegimo šaltiniu Crib5; 4. Atsparus dezinfekcijai. | Nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 24. Lova ir čiužinys turi būti paženklinti CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus.* | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai
| 25. Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) ≥ 36 mėn. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. Paštą | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 26. Išlipimo iš lovos (angl. bed-exit) stebėjimo sistema su signalizacija: 1. stebi paciento judesius lovoje; 2. atpažįsta, kai pacientas bando keltis ar jau išlipo iš lovos; 3. iškart įjungia garsinį ir / arba vizualinį signalą slaugytojams. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 27. Penktasis ratukas stabilumui transportuojant su elektrine pavara sumažinant fizinį krūvį. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 28. Su ne mažiau kaip 3 užprogramuotomis pozicijomis: 1. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Skubus Trendelenburgas | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 29. Lova turi turėti integruotą belaidžio ryšio funkciją, užtikrinančią galimybę realiuoju laiku perduoti lovos būklės ir nustatymų duomenis į gamintojo pateikiamą programinę įrangą. Gamintojas privalo pateikti ir įdiegti šią programinę įrangą bei užtikrinti jos veikimą. | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 30. Lateralinis pavertimas | Privaloma nurodyti TAIP arba NE Jei TAIP, nurodyti siūlomos prekės tikslų parametrą ir nuorodą į pateikto (-ų) dokumento (-ų) konkretų (-čius) puslapį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta informacija patvirtina jūsų nurodytą parametrą ir atitiktį reikalavimui.
| 31. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Nurodyti tikslų terminą (Nurodyti kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos bus užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai)
| 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 2. Pateikti tiekėjo patvirtinimą (deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad bus galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio, nurodant konkrečiai, kiek metų po garantinio laikotarpio pabaigos būtų užtikrintas siūlomos prekės originalių (arba joms lygiaverčių) atsarginių dalių tiekimas rinkai. 3. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomo kompiuterio (pagal 1.2.9 p.) atitikties kompiuteriams keliamiems aplinkos apsaugos kriterijams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". 4. Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl siūlomo monitoriaus (pagal 1.2.9 p.) atitikties monitoriams keliamiems aplinkos apsaugos kriterijams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". 5. Turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita siūlomos prekės gamintojo informacija su siūlomos prekės eskizu – iliustracija. 6. Techninėje specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalies gamintojas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui kaip tai numatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. Reikalaujama pateikti vieną ar kelis žemiau nurodytus dokumentus: 6.1. tiekėjo (juridinio asmens) vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija; 6.2. Juridinių asmenų registro (JAR) išplėstinis išrašas su istorija; 6.3. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašas, 6.4. JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašas; 6.5. įmonės/įmonių grupės organizacinė struktūra (kai yra daugiau nei viena tiekėją, subtiekėją ar kitą ūkio subjektą kontroliuojančių asmenų (iki galutinio kontrolės turėtojo) grandis); 6.6. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (tapatybės kortelė ar pasas); 6.7 leidimą verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui, verslo liudijimas, individualios veiklos pažymėjimas ir pan.); 6.8. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 6.9. atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. | Įkeliami dokumentai
* Kartu su prekėmis pateikiamos gamintojo ES atitikties deklaracijijų (EU Declaration of Conformity), patvirtinančių siūlomų medicinos priemonių atitiktį Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimams, kopijos. Dokumentai pateikiami originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
**kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## EN kriterijai
EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)
PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA
1 pirkimo daliai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) kaina – 65;
2) techniniai reikalavimai – 35;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Rinkos dalyvių/Tiekėjų pastabos | Prašome pažymėti, kuriuos techninius reikalavimus atitinka Jūsų siūloma įranga | Jeigu žinote, prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos kiekvieno kriterijaus vertė Eur su PVM
Kaina |  |  |  | 65
Techniniai reikalavimai |  |  |  | 35
Nr.1 | Kriterijus | Metodas |  | Vertė
1 | Garantinio aptarnavimo terminas (mėn.) ≥ 36 mėn. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą | Taip/Ne | R1 = 4 | Taip – 4 balai;
Ne – 0 balų.
2 | Išlipimo iš lovos (angl. bed-exit) stebėjimo sistema su signalizacija: • stebi paciento judesius lovoje; • atpažįsta, kai pacientas bando keltis ar jau išlipo iš lovos; • iškart įjungia garsinį ir / arba vizualinį signalą slaugytojams. | Taip/Ne | R2 = 6 | Taip – 6 balai;
Ne – 0 balų.
3 | Penktasis ratukas stabilumui transportuojant su elektrine pavara sumažinant fizinį krūvį. | Taip/Ne | R3 = 8 | Taip – 8 balai;
Ne – 0 balų.
4 | Su ne mažiau kaip 3 užprogramuotomis pozicijomis: 1. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Skubus Trendelenburgas | Taip/Ne | R4 = 8 | Taip - 8 balai; Ne - 0 balų.
5 | Lova turi turėti integruotą belaidžio ryšio funkciją, užtikrinančią galimybę realiuoju laiku perduoti lovos būklės ir nustatymų duomenis į gamintojo pateikiamą programinę įrangą. Gamintojas privalo pateikti ir įdiegti šią programinę įrangą bei užtikrinti jos veikimą. | Taip/Ne | R5 = 5 | Taip - 5 balai; Ne - 0 balų.
6 | Lateralinis pavertimas | Taip/Ne | R6 = 4 | Taip - 4 balai; Ne - 0 balų.
5 | Kaina (C) |  | 65 | C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – užsakovo nurodyta maksimali kaina su PVM (maksimalus biudžetas) Y - Kainos lyginamasis svoris
6 | Ekonominis naudingumas (S) |  | 100 | S=C+R1+R2+R3+R4+R5+R6
Eil. Nr. | Klausimai Rinkos dalyviams/Tiekėjams:
1 | Prašome nurodyti, kokia jūsų siūlomos įrangos, atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus vertė Eur su PVM?