Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS – DIOPTRIMETRAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioptrimetras | Automatinis |  |
| 1.1 | Sferinės refrakcijos matavimo ribos | ne siauresniame diapazone nei -25,00D - + 25,00D. |  |
| 1.2 | Sferinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. |  |
| 1.3 | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: -10,00D - +10,00D. |  |
| 1.4 | Cilindrinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. |  |
| 1.5 | Cilindro ašies matavimo ribos | Ne siauresniam diapazone nei '0° - 180°, 1° žingsniu. |  |
| 1.6 | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: 0,00D - +10,00D. |  |
| 1.7 | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D. |  |
| 1.8 | Automatinis monofokinių ir multifokinių (progresinių) lęšių atpažinimas | Būtinas |  |
| 1.9 | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane. |  |
| 1.10 | Prizmių matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: 0 - 15,00∆. |  |
| 1.11 | Prizmių reikšmės pateikimo būdai | 1. X-Y koordinačių sistemoje. 2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje. |  |
| 1.12 | UV Transmisijos matavimas | Būtinas |  |
| 1.13 | Matuojamų lęšių diametras (Ø) | Ne siauresnėse ribose nei: 5,0 - 100,0 mm. |  |
| 1.14 | Kontaktinių lęšių matavimas | Minkštų ir kietų. |  |
| 1.15 | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba. |  |
| 1.16 | Prietaiso maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

2 PIRKIMO DALIS – NETIESIOGINIS OFTALMOSKOPAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Binokuliarinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas | Dėvimas ant galvos |  |
| 1.2 | Apšvietimo technologija | LED |  |
| 1.3 | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Sumontuotas ant šalmo |  |
| 1.4 | Diafragmų (šviesos dėmės) dydžiai | Ne mažiau kaip 3 skirtingi dydžiai + difuzorius, integruoti |  |
| 1.5 | Filtrai | Ne mažiau kaip 3 integruoti filtrai: geltonas, red-free ir kobalto mėlynas |  |
| 1.6 | Veidrodėlio pakreipimo reguliavimas | Ne mažesnis kaip ± 4° |  |
| 1.7 | Fiksacijos Sistema, leidžianti optiką pakelti/nuleisti nekeičiant nustatymų | Būtina užrakinama flip-up sistema optikai pakelti/nuleisti nekeičiant nustatymų |  |
| 1.8 | Reostato pozicionavimas | Galimybė montuoti reostatą kairėje arba dešinėje pusėje |  |
| 1.9 | Dulkėms atspari optikos konstrukcija | Būtina |  |
| 1.10 | Spalvų atkūrimo indeksas (CRI) | Ne mažesnis kaip 90 |  |
| 1.11 | Spalvos temperatūra | 4000K ± 100K |  |
| 1.12 | LED tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 50 000 val. |  |
| 1.13 | Maitinimo šaltinis | Li-jonų akumuliatorinė baterija |  |
| 1.14 | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 8 val. |  |
| 1.15 | Greitas krovimas | Būtina |  |
| 1.16 | Netiesioginio oftalmoskopo diagnostinis lęšis, 20 dioptrijų | 1 vnt. |  |
| 1.17 | Optinė sistema su lauko kreivumo, astigmatizmo ir komos aberacijų korekcija. | Būtina |  |
| 1.18 | Vaizdo didinimas | Ne mažiau 3x |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

3 PIRKIMO DALIS – OPTOTIPŲ DEMONSTRAVIMO MONITORIUS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optotipų demonstravimo monitorius | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | Paskirtis | LCD monitorius, pakabinamas ant sienos, skirtas optotipų demonstravimui pacientams. |  |
| 1.2 | Monitorius | Ne mažiau 23,5 colių įstrižainės |  |
| 1.3 | Reguliuojamas refrakcijos atstumas | Ne mažesniame intervale nei: 2,0 – 6,5 m |  |
| 1.4 | Vaizdų keitimo laikas | Ne daugiau nei 0,5 sek. |  |
| 1.5 | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės | Ne mažiau nei trys skalės |  |
| 1.6 | Regėjimo aštrumo testai (Optotipai) | Raidės; Skaičiai; Simboliai; E šakutės; C žiedai; ETDRS; Bailey-Lovie; Osterberg; Paveikslėliai vaikams |  |
| 1.7 | Binokuliniai testai | Schober testas Worth keturių taškų testas Fiksacijos skirtumo testas Regėjimo aštrumo balanso testas Stereo testai Kryžiaus su fiksacija |  |
| 1.8 | Spalvų matymo testai | Ishihara testas; 100 Hue testas; D15 Saturated / Desaturated testai |  |
| 1.9 | Ekrano raiška | Full HD, ne mažiau 1920 x 1080 pikselių |  |
| 1.10 | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba |  |
| 1.11 | Automatinio išsijungimo funkcija | Reguliuojama – 5, 10 arba 15 min. |  |
| 1.12 | Matmenys ir svoris | 605 x 370 x 30 mm 4,4 kg |  |
| 1.13 | CE ženklinimas | Būtinas |  |
| 1.14 | Maitinimo šaltinis | 100 - 230 V ~ 50/60 Hz. |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

4 PIRKIMO DALIS – AUTOREFRAKTOMETRAS , BELAIDIS, BINOKULINIS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rankose laikomas belaidis binokulinis autorefraktometras | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | Konstrukcinis išpildymas | Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir liečiamu ekranu, maitinamas iš įkraunamo akumuliatoriaus. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame ekrane. |  |
| 1.2 | Regėjimo aštrumo testai | Būtini, integruoti prietaise |  |
| 1.3 | Matavimo ribos | Nuo –7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D). |  |
| 1.4 | Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras | 3.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm) |  |
| 1.5 | Matavimo laikas | Kintamas, vidutiniškai 0.5 s |  |
| 1.6 | Matavimo atstumas | 1m ± 5 cm |  |
| 1.7 | Matavimo taikinio garsas | Čiulbantis garsas vaikų dėmesiui pritraukti |  |
| 1.8 | Integruotas liečiamas ekranas | Ne mažesnis nei 7 coliai |  |
| 1.9 | Svoris | Ne daugiau nei 0.9 kg |  |
| 1.10 | Prietaise integruotos USB sąsaja , WLAN ir bluetooth | Būtina |  |
| 1.11 | Komplektuojamas su bevieliu spausdintuvu | Būtina |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

5 PIRKIMO DALIS – RETINOSKOPAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retinoskopas | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | Apšvietimo technologija | LED |  |
| 1.2 | Spalvos temperatūra | 3000K ± 500K |  |
| 1.3 | Reguliuojamas šviesos intensyvumas | Būtina |  |
| 1.4 | LED tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 50 000 val. |  |
| 1.5 | Kaktos / antakio atrama | Būtina |  |
| 1.6 | Maitinimo šaltinis | Įkraunama rankena su USB įkrovimo galimybe |  |
| 1.7 | Laikymo dežutė | Būtina |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

6 PIRKIMO DALIS – AŠARŲ LATAKO DILATATORIUS/ ZONDAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ašarų latako dilatatoriaus zondas | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | Tipas | Bowman tipo ašarų latako dilatatorius / zondas |  |
| 1.2 | Forma | Cilindrinė |  |
| 1.3 | Konstrukcija | Dvipusis zondas su dviem skirtingo skersmens darbiniais galais |  |
| 1.4 | Darbinės dalies skersmuo | 0,7 mm/0,8 mm |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

7 PIRKIMO DALIS – DAUGIAFUNKCINIS AUTOMATINIS KERATO- REFRAKTO-TONOMETRO SU PACHIMETRU IR   TOPOGRAFU PRIETAISAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugiafunkcinis automatinis kerato- refrakto-tonometro su pachimetru ir topografu prietaisas | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | Tipas | Bekontaktis |  |
| 1.2 | Refraktometro, keratometro, tonometro, pachimetro, topografo funkcijos (viskas viename) | Būtina |  |
| 1.3 | Sferinės refrakcijos matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30D iki +25D (VD = 12 mm) |  |
| 1.4 | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis | 0,01/0,12/0,25 D |  |
| 1.5 | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0D iki ±12,5D (VD = 12 mm) |  |
| 1.6 | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | 0,01/0,12/0,25 D |  |
| 1.7 | Ašies matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180° |  |
| 1.8 | Ašies matavimo žingsnis | 1° |  |
| 1.9 | Ragenos kreivumo spindulio matavimo ribos (keratometrija) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5,00 mm iki 13,00 mm |  |
| 1.10 | Ragenos kreivumo matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 0,01 mm |  |
| 1.11 | Ragenos astigmatizmo ašies matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180°, žingsnis 1° |  |
| 1.12 | Minimalus matuojamas vyzdžio diametras | Ne daugiau kaip 2,0 mm |  |
| 1.13 | Ragenos ir vyzdžio skersmens matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,0 mm iki 14,0 mm, žingsnis 0,1 mm |  |
| 1.14 | Akispūdžio (IOP) matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 mmHg iki 60 mmHg (1–80 hPa) |  |
| 1.15 | Akispūdžio matavimo žingsnis | 1 mmHg (0,1 mmHg – vidurkiui) |  |
| 1.16 | Akispūdžio rezultatų perskaičiavimas pagal ragenos storį | Būtinas – automatinis |  |
| 1.17 | Ragenos storio (pachimetrijos) matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 300 µm iki 800 µm |  |
| 1.18 | Ragenos storio matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1 µm |  |
| 1.19 | Tarpvyzdinio atstumo matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 20 mm iki 85 mm, žingsnis 1 mm |  |
| 1.20 | Topografijos modulis | Būtinas |  |
| 1.21 | Ragenos kreivumo matavimo ribos | ne siauresnėse kaip nuo 5,50 iki 10,00 mm |  |
| 1.22 | Galimybė ateityje atrakinti sausos akies tyrimo funkciją su licencija | Būtina |  |
| 1.23 | Automatinis centravimas ir tyrimo atlikimas | Būtinas (Auto Alignment / Auto Shot) |  |
| 1.24 | Valdymo ekranas | Integruotas, lietimui jautrus, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 10 colių |  |
| 1.25 | Ekrano kampo reguliavimas | Būtinas |  |
| 1.26 | Smakro atramos aukščio reguliavimas | Būtinas elektrinis reguliavimas |  |
| 1.27 | Rezultatų spausdinimas | Integruoto terminio spausdintuvo su automatinio popieriaus pjovimo funkcija pagalba |  |
| 1.28 | Jungtys | Ne mažiau kaip 2vnt. USB, 1vnt. Ethernet (LAN), 1vnt. SD atminties kortelės lizdas |  |
| 1.29 | Duomenų eksportavimo formatai | DCM, XML, CSV, JPG, PDF |  |
| 1.30 | Matmenys (W x D x H) | Ne daugiau kaip 350 x 520 x 480 mm |  |
| 1.31 | Maitinimo šaltinis | Iš ~220V, 50/60 Hz elektros tinklo |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

8 PIRKIMO DALIS – BANDOMŲJŲ LĘŠIŲ IR RĖMELIŲ RINKINYS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bandomųjų lęšių ir rėmelių rinkinys, komplektuojamas dėžėje | 1 komplektas |  |
| 1.1 | Sferinių lęšių skaičius | Ne mažiau kaip 78 vnt. neigiamų (-) ir 78vnt. teigiamų (+) sferinių lęšių |  |
| 1.2 | Sferinių lęšių galios ribos ir žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip: nuo 0,25D iki 6,00D (žingsnis 0,25D); nuo 6,50D iki 10,00D (žingsnis 0,50D); nuo 11,00D iki 14,00D (žingsnis 1,00D); papildomai: 16,00D, 18,00D, 20,00D |  |
| 1.3 | Cilindrinių lęšių skaičius | Ne mažiau kaip 40 vnt. neigiamų (-) ir 40 vnt. teigiamų (+) cilindrinių lęšių |  |
| 1.4 | Cilindrinių lęšių galios ribos ir žingsnis | Ne siauresnėse ribose kaip: Nuo 0,25D iki 4,00D (žingsnis 0,25D); nuo 4,50D iki 6,00D (žingsnis 0,50D) |  |
| 1.5 | Prizminių lęšių rinkinys | Ne mažiau 14 prizminių lęšių: 0,5Δ, 1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ (po 2 vnt.), 5Δ, 6Δ, 8Δ, 10Δ |  |
| 1.6 | Lęšių medžiaga ir matmenys | Mineralinis stiklas, lęšio skersmuo ne mažesnis kaip Ø36 mm, rėmelis iš vario lydinio Ø38 mm |  |
| 1.7 | Cilindro ašies žymėjimas | Būtinas aiškus žymėjimas, (darbui tamsintoje patalpoje) |  |
| 1.8 | Papildomi priedai | okliuderis, kiaurymės diafragmos, plyšinė diafragma, Maddox lęšis, kryžminių linijų lęšis, 0D lęšis, žalias ir raudonas filtrai, kryžminis cilindras su rankenėle |  |
| 1.9 | Bandomasis rėmelis | Būtina |  |
| 1.10 | Konstrukcija / svoris | Lengva konstrukcija |  |
| 1.11 | Tinkamas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams | Būtina |  |
| 1.12 | Nosies atrama | ne mažiau kaip 2 skirtingo dydžio nosies atramų komplektai (suaugusiems ir vaikams) |  |
| 1.13 | Rėmelio reguliavimas | rėmelio reguliavimas paciento nosies ir ausų padėties atžvilgiu |  |
| 2. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 5. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |