

Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS – DIOPTRIMETRAS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Dioptrimetras
	Automatinis
	

	1.1
	Sferinės refrakcijos matavimo ribos 
	ne siauresniame diapazone nei -25,00D - + 25,00D.
	

	1.2
	Sferinės refrakcijos žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
	

	1.3
	Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos 
	Ne siauresniame diapazone nei: -10,00D - +10,00D.
	

	1.4
	Cilindrinės refrakcijos žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
	

	1.5
	Cilindro ašies matavimo ribos
	Ne siauresniam diapazone nei '0° - 180°, 1° žingsniu.
	

	1.6
	Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos 
	Ne siauresniame diapazone nei: 0,00D - +10,00D.
	

	1.7
	Priedo skaitymui (ADD) žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D.
	

	1.8
	Automatinis monofokinių ir multifokinių (progresinių) lęšių atpažinimas
	Būtinas
	

	1.9
	Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas
	Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane.
	  

	1.10
	Prizmių matavimo ribos
	Ne siauresniame diapazone nei: 0 - 15,00∆.
	

	1.11
	Prizmių reikšmės pateikimo būdai
	1. X-Y koordinačių sistemoje.
2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje.
	

	1.12
	UV Transmisijos matavimas
	Būtinas
	

	1.13
	Matuojamų lęšių diametras (Ø)
	Ne siauresnėse ribose nei: 5,0 - 100,0 mm.
	

	1.14
	Kontaktinių lęšių matavimas
	Minkštų ir kietų.
	

	1.15
	Matavimų rezultatų atspausdinimas
	Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba.
	

	1.16
	Prietaiso maitinimas
	Iš kintamojo įtampos tinklo  230V ± 10% 50/60Hz
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	




2 PIRKIMO DALIS – NETIESIOGINIS OFTALMOSKOPAS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1
	Binokuliarinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas
	Dėvimas ant galvos
	

	1.2
	Apšvietimo technologija
	LED
	

	1.3
	Šviesos intensyvumo reguliavimas
	Sumontuotas ant šalmo
	

	1.4
	Diafragmų (šviesos dėmės) dydžiai
	Ne mažiau kaip 3 skirtingi dydžiai + difuzorius, integruoti
	

	1.5
	Filtrai
	Ne mažiau kaip 3 integruoti filtrai: geltonas, red-free ir kobalto mėlynas
	

	1.6
	Veidrodėlio pakreipimo reguliavimas
	Ne mažesnis kaip ± 4°
	

	1.7
	Fiksacijos Sistema, leidžianti optiką pakelti/nuleisti nekeičiant nustatymų
	Būtina užrakinama flip-up sistema optikai pakelti/nuleisti nekeičiant nustatymų
	

	1.8
	Reostato pozicionavimas
	Galimybė montuoti reostatą kairėje arba dešinėje pusėje
	

	1.9
	Dulkėms atspari optikos konstrukcija
	Būtina
	

	1.10
	Spalvų atkūrimo indeksas (CRI)
	Ne mažesnis kaip 90 
	  

	1.11
	Spalvos temperatūra
	4000K ± 100K
	

	1.12
	LED tarnavimo laikas
	Ne mažiau kaip 50 000 val.
	

	1.13
	Maitinimo šaltinis 
	Li-jonų akumuliatorinė baterija
	

	1.14
	Baterijos veikimo trukmė
	Ne mažiau kaip 8 val.
	

	1.15
	Greitas krovimas
	Būtina
	

	1.16
	Netiesioginio oftalmoskopo diagnostinis lęšis, 20 dioptrijų
	1 vnt.
	

	1.17
	Optinė sistema su lauko kreivumo, astigmatizmo ir komos aberacijų korekcija.
	Būtina
	

	1.18
	Vaizdo didinimas
	Ne mažiau 3x
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	




3 PIRKIMO DALIS – OPTOTIPŲ DEMONSTRAVIMO MONITORIUS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Optotipų demonstravimo monitorius
	Modelis. Gamintojas
	

	1.1
	Paskirtis
	LCD monitorius, pakabinamas ant sienos, skirtas optotipų demonstravimui pacientams.
	

	1.2
	Monitorius
	Ne mažiau 23,5 colių įstrižainės
	

	1.3
	Reguliuojamas refrakcijos atstumas
	Ne mažesniame intervale nei: 2,0 – 6,5 m
	

	1.4
	Vaizdų keitimo laikas
	Ne daugiau nei 0,5 sek.
	

	1.5
	Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės
	Ne mažiau nei trys skalės 
	

	1.6
	Regėjimo aštrumo testai (Optotipai)
	Raidės;
Skaičiai;
Simboliai;
E šakutės;
C žiedai;
ETDRS;
Bailey-Lovie;
Osterberg;
Paveikslėliai vaikams
	

	1.7
	Binokuliniai testai
	Schober testas
Worth keturių taškų testas
Fiksacijos skirtumo testas
Regėjimo aštrumo balanso testas
Stereo testai
Kryžiaus su fiksacija 
	

	1.8
	Spalvų matymo testai
	Ishihara testas;
100 Hue testas;
D15 Saturated / Desaturated testai
	

	1.9
	Ekrano raiška
	Full HD, ne mažiau 1920 x 1080 pikselių
	

	1.10
	Valdymas
	Infraraudonųjų spindulių pultelio pagalba
	  

	1.11
	Automatinio išsijungimo funkcija
	Reguliuojama – 5, 10 arba 15 min.
	

	1.12
	Matmenys ir svoris
	605 x 370 x 30 mm
4,4 kg
	

	1.13
	CE ženklinimas
	Būtinas
	

	1.14
	Maitinimo šaltinis
	100 - 230 V ~ 50/60 Hz.
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	



4 PIRKIMO DALIS – AUTOREFRAKTOMETRAS , BELAIDIS, BINOKULINIS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Rankose laikomas belaidis binokulinis autorefraktometras
	Modelis. Gamintojas 
	

	1.1
	Konstrukcinis išpildymas
	Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir liečiamu ekranu, maitinamas iš įkraunamo akumuliatoriaus. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame ekrane.
	

	1.2
	Regėjimo aštrumo testai
	Būtini, integruoti prietaise
	

	1.3
	Matavimo ribos
	Nuo –7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D).
	

	1.4
	Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras
	3.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm)
	

	1.5
	Matavimo laikas 
	Kintamas, vidutiniškai 0.5 s 
	

	1.6
	Matavimo atstumas
	1m ± 5 cm
	

	1.7
	Matavimo taikinio garsas
	Čiulbantis garsas vaikų dėmesiui pritraukti
	

	1.8
	Integruotas liečiamas ekranas
	Ne mažesnis nei 7 coliai
	

	1.9
	Svoris
	Ne daugiau nei 0.9 kg
	  

	1.10
	Prietaise integruotos USB sąsaja , WLAN  ir bluetooth
	Būtina
	

	1.11
	Komplektuojamas su bevieliu spausdintuvu

	Būtina
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	





5 PIRKIMO DALIS – RETINOSKOPAS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Retinoskopas
	Modelis. Gamintojas
	

	1.1
	Apšvietimo technologija
	LED 
	

	1.2
	Spalvos temperatūra
	3000K ± 500K
	

	1.3
	Reguliuojamas šviesos intensyvumas
	Būtina
	

	1.4
	LED tarnavimo laikas
	Ne mažiau kaip 50 000 val.
	

	1.5
	Kaktos / antakio atrama
	Būtina
	

	1.6
	Maitinimo šaltinis
	Įkraunama rankena su USB įkrovimo galimybe
	

	1.7
	Laikymo dežutė
	Būtina
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	




6 PIRKIMO DALIS – AŠARŲ LATAKO DILATATORIUS/ ZONDAS – 1 VNT.
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Ašarų latako dilatatoriaus zondas
	Modelis. Gamintojas
	

	1.1
	Tipas
	Bowman tipo ašarų latako dilatatorius / zondas
	

	1.2
	Forma
	Cilindrinė 
	

	1.3
	Konstrukcija
	Dvipusis zondas su dviem skirtingo skersmens darbiniais galais
	

	1.4
	Darbinės dalies skersmuo 
	0,7 mm/0,8 mm
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	




7 PIRKIMO DALIS – DAUGIAFUNKCINIS AUTOMATINIS KERATO- REFRAKTO-TONOMETRO SU PACHIMETRU IR   TOPOGRAFU PRIETAISAS – 1 VNT.

	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Daugiafunkcinis automatinis kerato- refrakto-tonometro su pachimetru ir   topografu prietaisas
	Modelis. Gamintojas
	

	1.1
	Tipas
	Bekontaktis
	

	1.2
	Refraktometro, keratometro, tonometro, pachimetro, topografo funkcijos (viskas viename)
	
Būtina
	

	1.3
	Sferinės refrakcijos matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30D iki +25D (VD = 12 mm)
	

	1.4
	Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis
	0,01/0,12/0,25 D
	

	1.5
	Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0D iki ±12,5D (VD = 12 mm)
	

	1.6
	Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis
	0,01/0,12/0,25 D
	

	1.7
	Ašies matavimo diapazonas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180°
	

	1.8
	Ašies matavimo žingsnis
	1°
	

	1.9
	Ragenos kreivumo spindulio matavimo ribos (keratometrija)
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5,00 mm iki 13,00 mm
	

	1.10
	Ragenos kreivumo matavimo žingsnis
	Ne daugiau kaip 0,01 mm
	  

	1.11
	Ragenos astigmatizmo ašies matavimas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 180°, žingsnis 1°
	

	1.12
	Minimalus matuojamas vyzdžio diametras
	Ne daugiau kaip 2,0 mm
	

	1.13
	Ragenos ir vyzdžio skersmens matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,0 mm iki 14,0 mm, žingsnis 0,1 mm
	

	1.14
	Akispūdžio (IOP) matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 mmHg iki 60 mmHg (1–80 hPa)
	

	1.15
	Akispūdžio matavimo žingsnis
	1 mmHg (0,1 mmHg – vidurkiui)
	

	1.16
	Akispūdžio rezultatų perskaičiavimas pagal ragenos storį
	Būtinas – automatinis
	

	1.17
	Ragenos storio (pachimetrijos) matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 300 µm iki 800 µm
	

	1.18
	Ragenos storio matavimo žingsnis
	Ne daugiau kaip 1 µm
	

	1.19
	Tarpvyzdinio atstumo matavimo ribos
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 20 mm iki 85 mm, žingsnis 1 mm
	

	1.20
	Topografijos modulis
	Būtinas
	

	1.21
	Ragenos kreivumo matavimo ribos
	ne siauresnėse kaip nuo 5,50 iki 10,00 mm
	

	1.22
	Galimybė ateityje atrakinti sausos akies tyrimo funkciją su licencija
	Būtina
	

	1.23
	Automatinis centravimas ir tyrimo atlikimas
	Būtinas (Auto Alignment / Auto Shot)
	

	1.24
	Valdymo ekranas
	Integruotas, lietimui jautrus, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 10 colių
	

	1.25
	Ekrano kampo reguliavimas
	Būtinas
	

	1.26
	Smakro atramos aukščio reguliavimas
	Būtinas elektrinis reguliavimas
	

	1.27
	Rezultatų spausdinimas
	Integruoto terminio spausdintuvo su automatinio popieriaus pjovimo funkcija pagalba
	

	1.28
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 2vnt. USB, 1vnt. Ethernet (LAN), 1vnt. SD atminties kortelės lizdas
	

	1.29
	Duomenų eksportavimo formatai
	DCM, XML, CSV, JPG, PDF
	

	1.30
	Matmenys (W x D x H)
	Ne daugiau kaip 350 x 520 x 480 mm
	

	1.31
	Maitinimo šaltinis
	Iš ~220V, 50/60 Hz elektros tinklo
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	





8 PIRKIMO DALIS – BANDOMŲJŲ LĘŠIŲ IR RĖMELIŲ RINKINYS – 1 VNT.

	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius
siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	Bandomųjų lęšių ir rėmelių rinkinys, komplektuojamas dėžėje
	1 komplektas
	

	1.1
	Sferinių lęšių skaičius
	Ne mažiau kaip 78 vnt. neigiamų (-) ir 78vnt. teigiamų (+) sferinių lęšių
	

	1.2
	Sferinių lęšių galios ribos ir žingsnis
	Ne siauresnėse ribose kaip:
nuo 0,25D iki 6,00D (žingsnis 0,25D); 
nuo 6,50D iki 10,00D (žingsnis 0,50D); 
nuo 11,00D iki 14,00D (žingsnis 1,00D); papildomai: 16,00D, 18,00D, 20,00D
	

	1.3
	Cilindrinių lęšių skaičius
	Ne mažiau kaip 40 vnt. neigiamų (-) ir 40 vnt. teigiamų (+) cilindrinių lęšių
	

	1.4
	Cilindrinių lęšių galios ribos ir žingsnis
	Ne siauresnėse ribose kaip: Nuo 0,25D iki 4,00D (žingsnis 0,25D); 
nuo 4,50D iki 6,00D (žingsnis 0,50D)
	

	1.5
	Prizminių lęšių rinkinys
	Ne mažiau 14 prizminių lęšių: 0,5Δ, 1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ (po 2 vnt.), 5Δ, 6Δ, 8Δ, 10Δ
	

	1.6
	Lęšių medžiaga ir matmenys
	Mineralinis stiklas, lęšio skersmuo ne mažesnis kaip Ø36 mm, rėmelis iš vario lydinio Ø38 mm
	

	1.7
	Cilindro ašies žymėjimas
	Būtinas aiškus žymėjimas, (darbui tamsintoje patalpoje)
	

	1.8
	Papildomi priedai
	okliuderis, kiaurymės diafragmos, plyšinė diafragma, Maddox lęšis, kryžminių linijų lęšis, 0D lęšis, žalias ir raudonas filtrai, kryžminis cilindras su rankenėle
	

	1.9
	Bandomasis rėmelis
	Būtina
	  

	1.10
	Konstrukcija / svoris
	Lengva konstrukcija
	

	1.11
	Tinkamas naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams
	Būtina
	

	1.12
	Nosies atrama
	ne mažiau kaip 2 skirtingo dydžio nosies atramų komplektai (suaugusiems ir vaikams)
	

	1.13
	Rėmelio reguliavimas
	rėmelio reguliavimas paciento nosies ir ausų padėties atžvilgiu
	

	2.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	3.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	






