TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINĖ ĮRANGA

(ODONTOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS (1 VNT.))

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį (būtina įrašyti psl. nr., esantį bukletuose / techniniuose aprašuose) |
| --- | --- | --- |
|  | Odontologinis įrenginys |  |
| 1. | Paciento kėdė: |  |
|  | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 150 kg. |  |
|  | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis ar lygiavertis |  |
|  | Būtinas kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimas |  |
|  | Būtinas automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde |  |
|  | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, prieš užsakymą pateikti pasirinkti spalvą. |  |
|  | Būtina kojūgalio apsauginė danga |  |
|  | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. |  |
|  | Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų dalies ir kojinio pedalo |  |
|  | Galvos atlošo artikuliatorius (dviejų ašių) |  |
|  | Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu |  |
|  | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į komunikacijų dėžutę, kuri yra atskirta nuo paciento kėdės ir spjaudyklės bloko, ir kurią galima pastatyti ir po spjaudyklės bloku, ir kėdės gale. Iš dėžutės komunikacijos jungiasi su įranga tiesiai per spjaudyklės bloką. Komunikacijų dėžutės išorėje turi būti vandens ir oro spaudimo manometrai. |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |
|  | Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa; 3) rankovė elektriniam mikrovarikliui su šviesa; 4) rankovė ultragarsiniam skaleriui su šviesa 5) vieta įmontuojamai plombų kietinimo lempai |  |
|  | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės, atskirai nuo šviestuvo alkūnės. |  |
|  | Instrumentų blokas kilnojasi kartu su kėde. |  |
|  | Instrumentų ir kėdės pozicijų valdymas kojiniu pedalu, pedalas vientisas. |  |
|  | Instrumentai paguldomi iš viršaus |  |
|  | Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai. |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: |  |
|  | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis |  |
|  | Ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Paduodamo oro ir vandens reguliavimo rankenėlės. |  |
|  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. |  |
|  | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės apiplovimo mygtukai. |  |
|  | Keramikinė spjaudyklė. |  |
|  | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui |  |
|  | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau kaip 1 l.) |  |
| 4. | Apšvietimo sistema: |  |
|  | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko. |  |
|  | LED tipo apšvietimas, ne mažiau kaip 5 lemputės. |  |
|  | Specialus kompozitų režimas. Turi įsijungti / išsijungti judesio davikliu. |  |
|  | Šviesos intensyvumas turi reguliuotis rankenėle, be iš anksto nustatytų žingsnių. |  |
|  | Apšvietimo įjungimas/išjungimas valdomas judesio davikliu. |  |
|  | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |
| 5. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis |  |
|  | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 100- 40000 aps/min. |  |
|  | Su LED pašvietimu |  |
| 6. | Antgaliai mikrovarikliui: |  |
|  | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; |  |
|  | Tiesus antgalis: 1) su vidiniu aušinimu; 2) sterilizuojamas |  |
| 7. | Turbininis odontologinis antgalis su integruotu pašvietimu (šviesolaidžiu). |  |
| 7.1. | Galingumas Ne mažesnis kaip 20 W |  |
| 7.2. | Apsisukimų dažnis: Laisvosios eigos apsisukimai: 310 000 – 400 000 aps./min. |  |
| 7.3. | Integruotas stiklo pluošto šviesolaidis (ne mažiau kaip 25 000 liuksų). |  |
| 7.4. | Aušinimas: vidinis, ne mažiau kaip 3 taškų (oro-vandens purkštuvas (spray). |  |
| 7.5. | Greitoji jungtis su LED apšvietimu, suderinama su ISO standartu |  |
| 7.6. | Mygtukinis grąžto fiksavimo mechanizmas (Push-button) |  |
| 7.7. | Integruotas atbulinis vožtuvas (apsauga nuo infekcijos patekimo į unito sistemą), galimybė sterilizuoti autoklave iki 135 °C. |  |
| 7.8. | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 8. | Kėdutė gydytojui |  |
|  | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų. |  |
|  | Reguliojamas sėdimosios dalies pasvirimo kampas |  |
|  | Reguliojamas atlošo pasvirimo kampas |  |
|  | Reguliojamas kėdutės aukštis |  |
|  | Besiūliai apmušalai identiški paciento krėslo spalvai |  |
| 9. | Ultragarsinis skaleris |  |
| 9.1 | Įmontuojamas gydytojo instrumentų bloke, kuriame yra vieta skaleriui |  |
| 9.2. | Komplekte su ne mažiau kaip 5 darbiniais antgaliukai su 2 raktais |  |
| 9.3. | Dažnis turi būti reguliuojamas, ne mažesnėse ribose kaip 25-31 kHz |  |
| 10. | Suspauto oro sausintuvas |  |
| 10.1. | Turi veikti šaldytuvo principu – be jokių eksploatacinių medžiagų |  |
| 11. | Garantijos: 1) Paciento kėdei, gydytojų instrumentų daliai, spjaudyklės blokui/asistento instrumentų daliai, apšvietimo sistemai – ne mažiau kaip 5 metai. 2) Elektriniam mikrovarikliui, kampiniam antgaliui, tiesiam antgaliui, ultragarsiniam skaleriui, vakuuminiam siurbliui, kompresoriui, oro sausintuvui – ne mažiau kaip 2 metai. |  |
| 12. | Garantiniu laikotarpiu, odontologinei įrangai, turi būti atliekami kasmetiniai planiniai techniniai patikrinimai -aptarnavimai. Tiekėjai šias sąnaudas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Odontologinis įrenginys turi turėti CE ženklinimą pagal MDD93/42EEC, atitikties deklaraciją (originalus ir patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) |  |
| 14. | Tiekėjas, savo lėšomis, įrangą turi pristatyti, sumontuoti, paruošti darbui ir apmokyti darbuotojus Neveronių ambulatorijoje adresu Šiltnamių g. 6, LT-54481 Neveronys, Kauno r.. Pristatymo terminas ne daugiau kaip iki 2026 m. gruodžio 21 d. Pasirašius sutartį, tiekėjas pristato pirkėjui odontologinės įrangos pajungimo išklotinę – šabloną ir teikia konsultacijas patalpų remontą atliekantiems rangovams dėl komunikacijų atvedimo. Tiekėjas turi prie siūlomos įrangos pritaikyti ir sujungti pirkėjo turimą, vakuuminį siurblį ir kompresorių. |  |