Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis. Koferdamo sistema.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koferdamo sistema | Rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 6 skirtingų dydžių ir (ar) formų daugkartinio naudojimo koferdamo spaustukai (žiedai), užtikrinantys priekinių dantų, premoliarų ir moliarų izoliaciją, įskaitant bent vieną spaustuką iš dalies išdygusiems ar stipriai pažeistiems moliarams; koferdamo skylamušis; spaustukų uždėjimo replės; koferdamo šablonas; koferdamo guma; U formos metalinis rėmelis. Daugkartinio naudojimo metaliniai instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos ir tinkami sterilizuoti autoklave. |  |

2 pirkimo objekto dalis. Endodontinė sistema.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Endodontinis variklis (protaper) | Endodontinis mikrovariklis turi būti naujas, skirtas intensyviam odontologijos studentų simuliaciniam darbui ir tinkamas skirtingų gamintojų perkančiosios organizacijos studentų mokyme naudojamoms rotacinėms NiTi instrumentų sistemoms, įskaitant „ProTaper Universal“, „ProTaper Gold“, „ProTaper Next“, „ProTaper Ultimate“ arba lygiavertes sistemas. Prietaisas turi turėti nuolatinės rotacijos režimą, elektroniniu būdu reguliuojamą greitį ne siauresniame kaip 120–800 aps./min. diapazone; turi būti galima nustatyti 300 ir 400 aps./min, reguliuojamą sukimo momentą, kurio didžiausia vertė ne mažesnė kaip 4,0 N·cm, pasiekus nustatytą sukimo momentą turi būti automatiškai aktyvuojama endodontinio instrumento apsaugos nuo per didelės torsinės apkrovos funkcija – automatinis sustabdymas, automatinis reversas, reciprokinis apsauginis judėjimas, adaptyvi sukimo momento kontrolė (ATC) arba kita lygiavertė automatinė apsauginė funkcija. Turi būti ne mažiau kaip 5 išsaugomos darbo programos ir ekranas, rodantis pagrindinius (Prietaisas turi turėti ekraną, kuriame rodoma ne mažiau kaip: nustatytas sukimosi greitis (aps./min.), nustatytas sukimo momentas (N·cm) ir pasirinkta darbo programa) darbo parametrus. Komplekte turi būti ne mažiau kaip: autoklavuojamas ne žemesnėje kaip 134 °C temperatūroje kampinis antgalis, tinkamas standartiniams 2,35 mm RA tipo endodontiniams instrumentams; antgalio perdavimo santykis turi būti suderintas su mikrovariklio konstrukcija ir užtikrinti techninėje specifikacijoje nustatytą instrumento sukimosi greitį bei sukimo momentą. Komplekte turi būti mikrovariklio rankenos laikymo priemonė. Įkrovimo bazė arba įkrovimo stotelė gali būti laikoma mikrovariklio rankenos laikymo priemone, jeigu pagal gamintojo konstrukciją ji kartu atlieka rankenos laikymo funkciją. Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu. Garantija - ne trumpesnė kaip 24 mėnesių. |  |

3  pirkimo objekto dalis. Automatinė antgalių plovimo ir sutepimo sistema.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Automatinė antgalių plovimo ir sutepimo sistema | Skirta skirtingų gamintojų turbininių, kampinių bei tiesių antgalių, mikrovariklių priežiūrai. Vieno automatinio priežiūros ciklo metu metu išvalomi ir sutepami ne mažiau kaip 4 antgaliai Sistema turi automatiškai dozuoti tepimo priemonę ir atlikti antgalių vidinių mechanizmų sutepimą bei vidinių kanalų valymą ir (arba) prapūtimą suslėgtu oru, pašalinant perteklinę tepimo priemonę. Komplekte turi būti adapteriai, reikalingi turbininiams bei standartinės E tipo jungties kampiniams ir tiesiems antgaliams prijungti. Komplekte taip pat turi būti ne mažiau kaip viena gamintojo nustatyta standartinė siūlomai sistemai skirta tepimo / priežiūros priemonės pakuotė; jeigu pagal sistemos technologiją naudojamos atskiros valymo ir tepimo priemonės – ne mažiau kaip po vieną gamintojo standartinę kiekvienos priemonės pakuotę. |  |

4 pirkimo objekto dalis. Stalelis vibracinis.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stalelis vibracinis | Stalinis vibracinis įrenginys, skirtas odontologinių medžiagų, įskaitant gipsą ir atspaudines medžiagas, vibravimui ir oro intarpų mažinimui. Vibracijos dažnis reguliuojamas diapazone, apimančiame ne mažiau: 3000/6000 vib./min. Vibracijos intensyvumas reguliuojamas. Darbinio vibracinio paviršiaus matmenys - ne mažesni kaip 210x130 mm (ilgesnioji kraštinė × trumpesnioji kraštinė). |  |

5 pirkimo objekto dalis. Gipso šlifavimo trimeris ir priedai.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Šlapio gipso šlifavimo trimeris su karbido disku | Variklio išėjimo galia – ne mažesnė kaip 800 W. Disko sukimosi greitis – ne mažesnis kaip 2000 aps./min. Disko drėkinimas vandeniu automatinis, vandens tiekimas aktyvuojamas įjungus įrenginį ir (arba) šlifavimo funkciją. Šlapio gipso šlifavimo trimeris su karborundiniu arba deimantiniu šlifavimo disku. Komplekte turi būti karborundinis arba deimantinis šlifavimo diskas. Įrenginio svoris ne didesnis kaip 25 kg. Prietaisas turi būti tinkamas 230V 50Hz elektros tinklui. |  |
| 2. | Karbido diskas | Tinkantis aukščiau paminėtai pozicijai |  |

Žalieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto dalims:

Taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4 punkto 4.4.4.5. papunktis (4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti):

Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad atitinka žemiau nurodytą aplinkos apsaugos kriterijų pažymėdamas:

TAIP/NE

(tinkamą pažymėti)

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas | Aplinkos apsaugos kriterijaus reikalavimai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pirminės ir/arba antrinės ir/arba tretinės ir/arba daugkartinio naudojimo pakuotės reikalavimas: | Pirminė ir / arba antrinė ir/ arba tretinė Prekių pakuotės (atsižvelgiant į tai, kurios (-ių) pakuotės (-čių) kategoriją (-as) Tiekėjas naudoja tiekdamas ar perduodamas Prekes Pirkėjui), turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). arba turi būti naudojamos daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos). | Tiekėjas kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu, pateikia Prekių pirminių ir / arba antrinių ir / arba tretinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą, ir (ar) daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus: - Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba yra daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos); - dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba - Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės (talpos) yra daugkartinio naudojimo (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentas, techninis dokumentas), arba kitus lygiaverčius įrodymus. |

https://recyclass.eu/

Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra