KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g.41, LT-92288 Klaipėda,  tel.(8 46) 396 600,  kul@kul.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos

2026-09-07 Protokolu Nr.

VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖ ĮRANGA. ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr.1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	  1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	2

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3

8.	Elektroninis aukcionas	3

9.	Pasiūlymų vertinimas	3

10.	Sutarties sudarymas	3

11.	Kitos sąlygos	3

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	4

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“	12

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	13

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“	14

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“	15

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	18

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“	19

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“	20

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	20

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija - VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, juridinio asmens kodas 306207585, adresas: Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja, tačiau sveikatos priežiūros paslaugos PVM neapmokestinamos.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių savybių medicininės paskirties įrangos CPO katalogas nesiūlo.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013), šiame pirkime netaikomas, nes perkamos serverių sistemos, kuriuose yra daugiau nei keturi procesorių lizdai (konkrečiai – 16 procesorių lizdų). Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu - pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų sąlygų 5 priede – Pasiūlymo forma ir 10 priede – Sutarties projekte.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas,

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

    - Viešųjų pirkimų klausimais: Žilvinas Balsevičius, VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas, tel. +370 46 491194, el. p. zilvinas.balsevicius@kul.lt .

    - Įrangos techninės specifikacijos klausimais – Medicininės įrangos priežiūros tarnybos l.e. vadovės pareigas Gintarė Kazlauskė, el.p. gintare.kazlauske@kul.lt , tel. +370 46 491081

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą - ultragarsinės diagnostikos sistemas (toliau – Prekės, Įranga). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede – Pasiūlymo formos dalyje – Techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis:

    - I pirkimo dalis - ultragasinės diagnostikos sistemos, 2 vnt.;

    - II pirkimo dalis - ultragasinės diagnostikos sistemos, 1 vnt.

  - Pasiūlymas gali būti pateiktas dėl vienos ar abiejų pirkimo dalių. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti kiekvienoje pirkimo dalyje 5 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ atitinkamos pirkimo dalies nurodytai apimčiai.

  - Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai nuo prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti įvykdyti per 2 mėnesius.

  - Prekių pristatymo, montavimo, instaliavimo/įdiegimo ir paleidimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam, kaip 1 mėnesio terminui, esant sąlygoms, nurodytoms pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos susijusios su prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Pirkimui pateikti alternatyvūs pasiūlymai nagrinėjami nebus. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų sąlygų 2 priede - „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, taip pat ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti, subtiekėjai (išviešinti pasiūlyme), kvazisubtiekėjai turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

  - Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą. (Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel)

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą;

    - užpildyta Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - Dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos medicinos įrangos ar/ir medicinos reikmenų gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis Prekėmis (jei pats siūlomų Prekių negamina). CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba).

    - dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytų Prekių atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“ lentelėje. Šie prekės atitiktį pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami originalo kalba, tačiau privalo būti pateiktas tinkamas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privalo būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo sąlygų 5 priedo techninės specifikacijos lentelėje nurodomas dokumento puslapis.

Pastaba. Tuo atveju, jeigu tiekėjo pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra prekės atitikties patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams

Tiekėjų, kurie nėra gamintojai, savideklaracijos kaip įrodymas dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms bei techninės specifikacijos reikalavimams, nebus laikytina tinkamu ir patikimu įrodymu.

    - kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

  - Pasiūlymas neprivalo būti pasirašytas nei fiziniu, nei elektroniniu parašu. Tiekėjas, prisijungdamas prie CVP IS, save identifikuoja ir pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad jo pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą CVP IS pateikė (įkėlė) ne tiekėjo vadovas, laikoma, kad darbuotojas turi tokias teises (pateikimas įgaliojimas).  Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl teisių pateikti pasiūlymą turėjimo, ji turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus..

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba, išskyrus pasiūlymo dokumentus, nurodytus specialiųjų sąlygų 6.1.14 punkte. Jei pasiūlymas ar kiti jo dokumentai (išskyrus 6.1.14 punkte nurodytus dokumentus) pateiktas ne lietuvių kalba, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti  tikslų vertimą į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. Atsižvelgdama į pirkimo objekto ypatumus gali būti nustatytos ir kitokios taisykles dėl atskirų įkainių tikslumo ir apvalinimo.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

  - Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus, kurie aprašyti Specialiųjų sąlygų 7 priede.

  - Tiekėjas kainą ir kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus nurodo Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija (5 priedas).

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

  - Jeigu tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija pasiūlys jai sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė neturės įgyti teisinės formos.

- Kitos sąlygos

  - Nėra.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos. |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos. |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas archyvuota byla „xml“ ir „pdf“ formatu.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

„Pasiūlymo forma“ pateikiama atskiru dokumentu CVP IS.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija pildymui pateikiama Pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

1.1. CE ženklinimas ir atitiktis MDR reikalavimams

Siūloma medicinos priemonė turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. CE ženklinimas turi būti pagrįstas gamintojo atlikta taikoma atitikties vertinimo procedūra pagal siūlomos medicinos priemonės klasę ir paskirtį.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1.1.1. gamintojo ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity), parengtą pagal Reglamento (ES) 2017/745 19 straipsnį ir IV priedą, patvirtinančią, kad siūloma medicinos priemonė atitinka jai taikomus MDR reikalavimus;

1.1.2. notifikuotosios įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą, jeigu pagal siūlomos medicinos priemonės klasę ir taikomą atitikties vertinimo procedūrą notifikuotosios įstaigos dalyvavimas yra privalomas.

Dokumentai turi būti pateikti originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu notifikuotosios įstaigos sertifikatas pagal siūlomos medicinos priemonės klasę nėra privalomas, tiekėjas turi pateikti pagrįstą paaiškinimą dėl šio dokumento netaikymo.

Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų techninių dokumentų, pagrindžiančių siūlomos įrangos atitiktį taikomiems teisės aktams ir taikytiniems standartams.

1.2. Gamintojo atstovavimas. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis turi teisę tiekti siūlomą įrangą. Tokiais dokumentais laikomi:

- gamintojo išduotas įgaliojimas arba patvirtinimas;

- sutartis su gamintoju ar jo oficialiu atstovu;

- oficialaus atstovo patvirtinimas dėl tiekimo teisės;

- kiti dokumentai, patvirtinantys teisėtą tiekimo grandinę.

Pateikti dokumentai turi aiškiai sieti tiekėją su siūlomos įrangos gamintoju arba jo oficialiu atstovu.

1.3. Aptarnavimas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia deklaraciją, kad siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą atliks pats arba pasitelks ūkio subjektą, turintį teisę atlikti šias paslaugas. Tiekėjas, pristatydamas įrangą, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti instaliavimą ir garantinį aptarnavimą (gamintojo įgaliojimą arba susitarimą su įgaliotu ūkio subjektu).

Reikalavimas grindžiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 nuostatomis (aktuali redakcija).

Jei šie dokumentai nepateikiami arba nepatvirtina teisės atlikti nurodytų paslaugų, laikoma, kad tiekėjas netinkamai vykdo sutartį.

1.4. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 60 mėnesių, skaičiuojamas nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantijos laikotarpiu tiekėjas privalo:

- nemokamai šalinti visus gedimus, atsiradusius dėl įrangos trūkumų, įskaitant visas remontui reikalingas detales ir medžiagas;

- nemokamai atlikti techninę priežiūrą gamintojo nustatytu periodiškumu (jei tokia priežiūra yra numatyta gamintojo), įskaitant visas reikalingas detales ir medžiagas;

- prireikus atlikti įrangos techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo rekomendacijas;

- teikti pirkėjui konsultacijas dėl tinkamo įrangos eksploatavimo ir priežiūros;

- informuoti pirkėją apie būtinus prevencinius veiksmus, jei tokie nustatomi.

Gedimo atveju tiekėjas privalo pradėti gedimo šalinimą ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, eksploatavimo reikalavimų nesilaikymo ar kitų nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių.

1.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

- įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Klaipėdos universiteto ligoninę ir pervežimas į instaliavimo vietą;

- įrangos instaliavimas ir sumontavimas pagal gamintojo reikalavimus;

- sisteminės ir specializuotos programinės įrangos (įskaitant operacinę sistemą, jei taikoma) įdiegimas ir įrangos parengimas darbui;

- po instaliavimo susidariusių pakavimo medžiagų surinkimas, išnešimas ir išvežimas iš pirkėjo patalpų; instaliavimo susidariusių pakavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas);

- pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga (mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba);

-apmokymų fakto patvirtinimas (mokymų aktas, pažymėjimas ar kitas lygiavertis dokumentas).

- Kartu su prekėmis pateikiami šie dokumentai:

- ES atitikties deklaracija ir (jei taikoma) notifikuotosios įstaigos sertifikatas;

- Prekių perdavimo – priėmimo aktas;

- Vartotojo (naudojimo) instrukcija lietuvių kalba arba tikslus originalios vartotojo ;

- Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

- Įrangos techninis pasas;

- Techninės priežiūros reglamentas - periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas TP periodiškumas; reikalingos darbo priemonės, dalys ir medžiagos.  Jeigu gamintojas nereglamentuoja TP, tiekėjas pateikia pažymą, kad gamintojas TP nenumato;

- Valymo–dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašyta valymo ir dezinfekavimo procedūra, periodiškumas bei naudojamos medžiagos ar jų tipai.

Pateikiami dokumentai turi atitikti faktiškai pristatomą įrangą (modelį, versiją, komplektaciją).

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga atitiktų aplinkos apsaugos reikalavimus viso gyvavimo ciklo metu (tiekimas, montavimas, naudojimas, techninė priežiūra, remontas, perdirbimas ir (ar) šalinimas).

- Energijos ir išteklių efektyvumas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įranga būtų suprojektuota ir sukonfigūruota taip, kad būtų pasiektas maksimalus energijos ir kitų išteklių (vandens, eksploatacinių medžiagų) naudojimo efektyvumas, nemažinant klinikinio veiksmingumo. Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo:

- pateikti rekomenduojamus veikimo parametrus, užtikrinančius optimalų energijos vartojimą;

- montavimo metu sukonfigūruoti įrangą pagal efektyviausius parametrus;

- techninės priežiūros metu (jei taikoma) peržiūrėti ir optimizuoti energijos vartojimo nustatymus.

Įrodymai: eksploatavimo dokumentacija, techniniai aprašai, tiekėjo deklaracija.

- Eksploatavimo dokumentacija (aplinkosauginiai aspektai). Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti eksploatavimo dokumentaciją, kurioje būtų nurodyta:

- kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai;

- kaip optimizuoti energijos ir kitų išteklių naudojimą;

- techninės priežiūros reikalavimai, užtikrinantys efektyvų ir tvarų veikimą;

- atsarginių dalių keitimo ir eksploatacinių medžiagų naudojimo rekomendacijos.

Įrodymai: eksploatavimo vadovas arba lygiaverčiai dokumentai.

- Atsarginių dalių prieinamumas ir ilgaamžiškumas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad originalios arba lygiavertės atsarginės dalys būtų prieinamos:

- garantiniu laikotarpiu;

- ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.

Įrodymai: tiekėjo deklaracija, gamintojo patvirtinimas.

- Mokymai (efektyvus naudojimas). Tiekėjas turi organizuoti mokymus naudotojams, kuriuose būtų aptarti:

- energijos vartojimo efektyvumo didinimas;

- tinkamas įrangos naudojimas siekiant mažinti poveikį aplinkai;

- optimalių parametrų taikymas.

Įrodymai: mokymų programa, aprašas arba lygiaverčiai dokumentai.

- Pakuotė ir atliekų tvarkymas

Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir būti tinkama perdirbti. Tiekėjas, pristatydamas prekes, privalo pateikti pakuotės perdirbamumą patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad po įrangos instaliavimo susidariusios pakuotės ir atliekos būtų sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

Įrodymai: pakuotės dokumentai, perdirbėjų ar kitų subjektų patvirtinimai, tiekėjo deklaracija.

- Atitikties įrodymas ir kontrolė

Atitiktis aplinkosauginiams reikalavimams turi būti pagrįsta dokumentais.

Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ar paaiškinimų.

Jei pateikti dokumentai yra neišsamūs, prieštaringi ar neleidžia vienareikšmiškai nustatyti atitikties, laikoma, kad tiekėjas neįrodė atitikties.

Nepateikus reikalaujamų dokumentų vykdymo metu, laikoma, kad tiekėjas netinkamai vykdo sutartį.

Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 4_Skaičiuoklė“).

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai (taip pat pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės ir nepriimtinos kainos). Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 170.000,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 242 000,00 Eur su PVM. Pasiūlymams, kurių kaina yra mažesnė už PSetMin, kainos balas apskaičiuojamas pagal tą pačią formulę ir yra didesnis už kainai nustatytą lyginamąjį svorį.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas / taikymo būdas | Vertinimo reikšmė (kriterijaus svoris arba parametro maksimalus balas) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKaina = 70 |
| Antras kriterijus: Techninio pranašumo (kokybės) kriterijus (T), sudaromas iš techninių parametrų T1–T6 | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKokybe = 30 |
| Pirmas parametras (T1) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Komplektuojamo linijinio daviklio (p.18.2.) viršutinė dažnio diapazono riba ≥ 22 MHz (T). | Statinis: (yra/nėra) | S1= 4 |
| Antras parametras (T2) Siūloma ultragarsinės diagnostikos sistema turi turėti integruotą kiekybinę kepenų riebalingumo / steatozės vertinimo funkciją, kuri pateikia kepenų riebalingumo įvertinimą procentine riebalingumo išraiška (%) ir slopinimo koeficiento vienetais (pvz., dB/cm/MHz, dB/m arba lygiaverčiais matavimo vienetais). Funkcija turi veikti su siūlomu komplektuojamu konveksiniu davikliu (T). | Statinis: (yra/nėra) | S2= 5 |
| Trečias parametras (T3) Automatizuota kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkcija. Siūloma sistema turi turėti automatizuotą kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkciją, kuri vieno aktyvavimo metu leidžia automatiškai atlikti ne mažiau kaip 12 validžių kepenų standumo matavimų per ne ilgesnį kaip 5 sekundžių laiką ir pateikti rezultatus kiekybiniais vienetais, pvz., kPa, m/s arba lygiaverčiais vienetais (T). | Statinis: (yra/nėra) | S3= 6 |
| Ketvirtas parametras (T4) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Konveksinio daviklio elementų kiekis ≥ 190 (T). | Statinis: (yra/nėra) | S4= 3 |
| Penktas parametras (T5) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Dirbtiniu intelektu paremta pilvo organų tyrimų automatizavimo funkcija: Sistema turi dirbtiniu intelektu arba lygiaverte automatizuota vaizdų analizės technologija paremtą pilvo organų tyrimų darbo eigos įrankį, kuris automatiškai atpažįsta ir pažymi standartines pilvo organų anatomines projekcijas, automatiškai atlieka pagrindinius pilvo organų matavimus ir padeda standartizuoti tyrimo eigą. Sistema turi atpažinti ir pažymėti ne mažiau kaip 16 projekcijų ir atlieka ne mažiau kaip 12 matavimų. (T). | Statinis: (yra/nėra) | S5= 8 |
| Šeštas parametras (T6) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Sistema turi turėti daviklio aktyvavimo / pasirinkimo funkciją, leidžiančią aktyvuoti pasirinktą daviklį naudojant prisilietimo gestą prie daviklio, pvz., bakstelėjimą, dvigubą bakstelėjimą arba lygiavertį bekontaktį / minimalios sąveikos sprendimą, neatliekant papildomų veiksmų pagrindiniame valdymo pulte (T). | Statinis: (yra/nėra) | S6= 4 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo metodo aprašymas

Qi – kokybės kriterijaus reikšmė pagal Telgen (absoliutinę) formulę, apskaičiuojama kaip pasiūlymui už techninio pranašumo (kokybės) kriterijaus (T) atskirus techninius parametrus Ti suteiktų balų sumos ir maksimalios galimos šių balų sumos (Σ Si) santykis, atspindintis pasiūlymo techninį pranašumą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus ir jų reikšmingumą: Qi = Σ Ti / Σ Si (reikšmė nuo 0 iki 1). Kiekvienam techniniam parametrui nustatytas maksimalus galimas balų skaičius Sᵢ, kuris apibrėžia atitinkamo parametro reikšmingumą kokybiniame techninio pranašumo kriterijaus (T) vertinime. Parametrai T1, T2, T3, T4, T5, T6 neturi skaitinės išraiškos ir vertinami dvejetainiu principu: • jei pasiūlymas atitinka parametro aprašyme nurodytą techninį sprendimą – suteikiamas atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius Si; • jei neatitinka – suteikiama 0 balų.

Galutinis ekonominio naudingumo įvertinimas

Bendras pasiūlymo ekonominio naudingumo balas apskaičiuojamas sudedant kainos ir techninių pranašumų kriterijų balus. Ekonomiškai naudingiausiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią bendrą balų skaičių.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

II OBJEKTO DALIS

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 4_Skaičiuoklė“).

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai (taip pat pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės ir nepriimtinos kainos). Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 105 000,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 145 200,00 Eur su PVM. Pasiūlymams, kurių kaina yra mažesnė už PSetMin, kainos balas apskaičiuojamas pagal tą pačią formulę ir yra didesnis už kainai nustatytą lyginamąjį svorį.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas / taikymo būdas | Vertinimo reikšmė (kriterijaus svoris arba parametro maksimalus balas) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKaina = 70 |
| Antras kriterijus: Techninio pranašumo (kokybės) kriterijus (T), sudaromas iš techninių parametrų T1–T5 | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKokybe = 30 |
| Pirmas parametras (T1) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Konveksinis daviklis su integruotu padėties sekimo jutikliu. Konveksinis daviklis turi integruotą vidinį elektromagnetinį arba lygiavertį padėties sekimo jutiklį, skirtą realaus laiko ultragarsinio vaizdo ir KT / MRT vaizdų suliejimui bei intervencinėms procedūroms, nereikalaujantį išorinio jutiklio laikiklio tvirtinimo prie daviklio(T). | Statinis: (yra/nėra) | S1= 6 |
| Antras parametras (T2) Automatizuota kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkcija. Siūloma sistema turi turėti automatizuotą kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkciją, kuri vieno aktyvavimo metu leidžia automatiškai atlikti ne mažiau kaip 12 validžių kepenų standumo matavimų per ne ilgesnį kaip 5 sekundžių laiką ir pateikti rezultatus kiekybiniais vienetais, pvz., kPa, m/s arba lygiaverčiais vienetais (T). | Statinis: (yra/nėra) | S2= 5 |
| Trečias parametras (T3) Komplektuojamo linijinio daviklio (p.19.2.) viršutinė dažnio diapazono riba ≥ 22 MHz (T). | Statinis: (yra/nėra) | S3= 5 |
| Ketvirtas parametras (T4) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1900 (T). | Statinis: (yra/nėra) | S4= 5 |
| Penktas parametras (T5) Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Dirbtiniu intelektu paremta pilvo organų tyrimų automatizavimo funkcija. Siūloma sistema turi turėti dirbtiniu intelektu arba lygiaverte automatizuota vaizdų analizės technologija paremtą pilvo organų tyrimų darbo eigos įrankį, kuris automatiškai atpažįsta ir pažymi standartines pilvo organų anatomines projekcijas, automatiškai atlieka pagrindinius pilvo organų matavimus ir padeda standartizuoti tyrimo eigą. Sistema turi automatiškai atpažinti ir pažymėti ne mažiau kaip 16 standartinių pilvo organų anatominių projekcijų ir atlikti ne mažiau kaip 12 pagrindinių pilvo organų matavimų.(T). | Statinis: (yra/nėra) | S5= 9 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo metodo aprašymas

Qi – kokybės kriterijaus reikšmė pagal Telgen (absoliutinę) formulę, apskaičiuojama kaip pasiūlymui už techninio pranašumo (kokybės) kriterijaus (T) atskirus techninius parametrus Ti suteiktų balų sumos ir maksimalios galimos šių balų sumos (Σ Si) santykis, atspindintis pasiūlymo techninį pranašumą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus ir jų reikšmingumą: Qi = Σ Ti / Σ Si (reikšmė nuo 0 iki 1). Kiekvienam techniniam parametrui nustatytas maksimalus galimas balų skaičius Sᵢ, kuris apibrėžia atitinkamo parametro reikšmingumą kokybiniame techninio pranašumo kriterijaus (T) vertinime. Parametrai T1, T2, T3, T4, T5 neturi skaitinės išraiškos ir vertinami dvejetainiu principu: • jei pasiūlymas atitinka parametro aprašyme nurodytą techninį sprendimą – suteikiamas atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius Si; • jei neatitinka – suteikiama 0 balų.

Galutinis ekonominio naudingumo įvertinimas

Bendras pasiūlymo ekonominio naudingumo balas apskaičiuojamas sudedant kainos ir techninių pranašumų kriterijų balus. Ekonomiškai naudingiausiu pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią bendrą balų skaičių.

___________________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“ pateikiama atskiru dokumentu CVP IS.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Deklaracija dėl Tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius bei dalyvius arba nurodyti kad tokių organų ar dalyvių nėra.

Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys tiekėjo įmonėje yra, tiekėjo pasiūlymą pripažinus galimai laimėjusiu,  tiekėjas turi pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą, dėl deklaracijoje nurodytų asmenų.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________

(tiekėjo  pavadinimas)

atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

*Šios deklaracijos perkančioji organizacija prašys pateikti tik galimo laimėtojo.

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiamas atskiru dokumentu CVP IS.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.