TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kriochirurgijos aparatas - 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama techninio parametro reikšmė

	1. 
	Paskirtis
	Otorinolaringologijai

	2. 
	Šaldymo principas
	Anesteziologinėmis azoto suboksido dujomis (N2O) arba anglies dioksido dujomis (CO2)

	3. 
	Darbinis dujų slėgis (darbui su aparatu tinkamo dujų slėgio diapazonai ne siauresni už nurodytus)
	[bookmark: _Hlk180768381]1. CO2  48÷ 65 barai;
2. N2O   40 ÷  60 barai.

	4. 
	Pasirenkami darbo režimai
	Automatinis ir rankinis

	5. 
	Darbo režimai 
	1. Laikmatis.
2. Ciklas.

	6. 
	Aparato kojinio valdymo pedalas
	Dviejų nuspaudžiamų jungiklių

	7. 
	Aplikatoriaus atpažinimo sistema
	Būtina

	8. 
	Integruotas ekranas
	Spalvotas, liečiamas

	9. 
	Dujų slėgio indikatorius ekrane
	Būtina

	10. 
	[bookmark: _Hlk180771135]Dujų srauto indikatorius ekrane
	Būtina

	11. 
	Likusių aplikatoriumi atlikti procedūrų skaičiavimas ir atvaizdavimas ekrane
	Būtina

	12. 
	Aplikatoriaus darbo laiko skaičiavimas ekrane
	Būtina

	13. 
	Kartu su aparatu pateikiami priedai:
	

	13.1.
	Vežimėlis – 1 vnt.
	1. Pritaikytas kriochirurginiam aparatui 
2. Su 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais.
3. Vieta dujų baliono tvirtinimui.

	13.2.
	Kontaktinis aplikatorius, skirtas nosies kriauklių šaldymui - 2 vnt.
	1. Sterilizuojamas.
2. Išmatavimai: šaldoma dalis – 45 mm ±1 mm; storis -5,5 mm ± 1 mm; ilgis 120 mm ± 1 mm.

	
	
	

	13.3.
	Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 1 vnt. 
	1. Sterilizuojami.
2. Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 2 mm ± 1 mm, burbulo formos.

	13.4
	Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 1 vnt. 
	1. Sterilizuojami.
2. Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 13 mm ± 1 mm, burbulo formos.

	13.5.
	Aparato maitinimo šaltinis (nominalios vertės)
	230V, 50Hz elektros tinklas

	14. 
	Bendrieji reikalavimai 
	

	15. 
	Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
1. Serviso dokumentacija anglų kalba. Gali būti ir lietuvių kalba.
1. Valymo-dezinfekavimo instrukcija: aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.
1. [bookmark: _GoBack]CE arba lygiavertis sertifikatas



