TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kriochirurgijos aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Otorinolaringologijai |
|  | # Šaldymo principas | # Anesteziologinėmis azoto suboksido dujomis (N2O) arba anglies dioksido dujomis (CO2) |
|  | Darbinis dujų slėgis (darbui su aparatu tinkamo dujų slėgio diapazonai ne siauresni už nurodytus) | 1. CO2 48÷ 65 barai; 2. N2O 40 ÷ 60 barai. |
|  | Pasirenkami darbo režimai | Automatinis ir rankinis |
|  | Darbo režimai | - Laikmatis. - Ciklas. |
|  | Aparato kojinio valdymo pedalas | Dviejų nuspaudžiamų jungiklių |
|  | Aplikatoriaus atpažinimo sistema | Būtina |
|  | Integruotas ekranas | Spalvotas, liečiamas |
|  | Dujų slėgio indikatorius ekrane | Būtina |
|  | Dujų srauto indikatorius ekrane | Būtina |
|  | Likusių aplikatoriumi atlikti procedūrų skaičiavimas ir atvaizdavimas ekrane | Būtina |
|  | Aplikatoriaus darbo laiko skaičiavimas ekrane | Būtina |
|  | Kartu su aparatu pateikiami priedai: |  |
| 13.1. | Vežimėlis – 1 vnt. | - Pritaikytas kriochirurginiam aparatui - Su 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais. - Vieta dujų baliono tvirtinimui. |
| 13.2. | Kontaktinis aplikatorius, skirtas nosies kriauklių šaldymui - 2 vnt. | - Sterilizuojamas. - Išmatavimai: šaldoma dalis – 45 mm ±1 mm; storis -5,5 mm ± 1 mm; ilgis 120 mm ± 1 mm. |
| 13.3. | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 1 vnt. | - Sterilizuojami. - Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 2 mm ± 1 mm, burbulo formos. |
| 13.4 | Kontaktinis aplikatorius, skirtas gerklės šaldymui – 1 vnt. | - Sterilizuojami. - Išmatavimai: šaldomos dalies skersmuo 13 mm ± 1 mm, burbulo formos. |
| 13.5. | Aparato maitinimo šaltinis (nominalios vertės) | 230V, 50Hz elektros tinklas |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. - Serviso dokumentacija anglų kalba. Gali būti ir lietuvių kalba. - Valymo-dezinfekavimo instrukcija: aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas. - CE arba lygiavertis sertifikatas |