## Techn. specifikacija_projektas
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų pastabos/siūlymai/komentarai
I. | Laparoskopinės įrangos bei instrumentų komplektas | Nurodyti gamintoją, modelį.
1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius (1 vnt.) | 1. Skystųjų kristalų (LED tipo arba lygiavertis); 2. Ekrano įstrižainė ≥ 31"; 3. Vaizdo formatas 16:9, kontrastas ≥ 1000:1; 4. Raiška ≥ (3840×2160) taškų; 5. Apšviestumas (maksimalus) ≥ 1750 cd/m2; 6. Skirtas naudoti medicinoje; 7. Signalų įvestys: ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė; ≥ 1 x 12G-SDI arba Display Port, arba lygiavertė; 8. Signalų išvestys: ≥ 1× Display Port arba 12G-SDI, arba HDMI;
2. | Aukštos raiškos monitorius (1 vnt.) | 1. Aukštos raiškos (LED tipo arba lygiavertis) monitorius; 2. Skirtas naudoti medicinoje; 3. Kontrastas ≥ 1000:1; 4. Įstrižainė ≥ 27 colių; 5. Šviesumas ≥ 800 cd/m2; 6. Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų (formatas 16:9). 7. Signalų įvestys: ≥ 1 DVI arba HDMI arba lygiavertė. 8. Signalų išvestys: ≥ 1 DVI arba HDMI arba lygiavertė;
3. | Artikuliuojama alkūnė (1 vnt.) | Skirta aukštos raiškos (4K) monitoriui pakabinti, aprašytam šios techninės specifikacijos 1 punkte, leidžianti šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio.
4. | Stovas monitoriui (1 vnt.) | Mobilus, su ratukais, su VESA 75/100 tipo arba lygiaverte jungtimi, skirtas aprašytam šios techninės specifikacijos 2 punkte monitoriui pakabinti.
5. | Videokameros galva (1 vnt.) | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Raiška ≥ (3840×2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose arba lygiavertis metodas užtikrinantis 4K raiškos vaizdą su ICG (angl. Indocyanine green – ICG); 3. Vaizdo formatas 16:9; 4. Progresyvinis arba „Interlaced“ skenavimo metodas; 5. Laisvai programuojami ≥ 2 valdymo mygtukai; 6. Galimybė kameros mygtukų pagalba keisti šviesos šaltinio parametrus, taip pat valdyti judančių ir statinių vaizdų įrašymą; 7. Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto. Vaizdų vizualizacijos režimai: režimas suvienodinantis operacinio lauko apšviestumą (pvz.: Clara, Bai-Mac arba lygiavertis) arba automatinis stiprinimo valdymas (angl. AGC (automatic gain control)); 8. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti (pvz.: Color mode, Structure enhancement, Edge enhancement, Chroma arba YE (angl. yellow enhancement) arba lygiavertis); 9. Susiaurinto šviesos spektro audinių režimas arba režimas, užtikrinantis kraujagyslių tinklo išryškinimą (pvz.: NBI (narrow band imaging) arba Spectra, arba lygiavertis); 10. Režimas leidžiantis vienu metu monitoriaus ekrane matyti paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą arba kameros mygtuko paspaudimu galima keisti vaizdą iš paprasto į susiaurinto šviesos spektro vaizdą, arba audinių ir kraujagyslių vizualizacijos vaizdą; 11. ICG fluorescenciniai režimai: kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu su galimybe pasirinkti ICG spalvą (angl. overlay) arba su galimybe pasirinkti esamos spalvos intensyvumo režimą/lygį; 12. Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas.
6. | Videokameros valdymo įrenginys (1 vnt.) | 1. Itin aukštos raiškos (angl. UHD, 4K) standartas; 2. Suderinamas su: 2.1. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutėmis; 2.2. 4K (3840 x 2160 taškų) standarto ICG kamerų galvutėmis arba lygiavertis metodas užtikrinantis 4K raiškos vaizdą su ICG (angl. Indocyanine green – ICG); 2.3. Lanksčiais daugkartiniais, skaitmeniniais videoendoskopais. 3. Integruotas vaizdų įrašymo modulis skirtas video vaizdų bei nuotraukų įrašymui į USB laikmenas arba lygiavertis išorinis (atskiras) įrenginys; 4. Video vaizdų įrašymas Full HD formatu (arba lygiavertis), įrašomų nuotraukų kokybė atitinkanti Full HD standartą (arba lygiavertį); 5. 4K Signalų išvestys: ≥ 1× DVI arba 12G-SDI, arba DVI-D, arba HDMI arba Display Port;
7. | Šviesos šaltinis (atskiras įrenginys arba integruotas į videokameros valdymo sistemą) (1 vnt.) | 1. LED tipo arba lygiavertis; 2. Reguliuojamas šviesos intensyvumas; 3. Pritaikytas standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; 4. NIR/ICG lempos darbo resursas ≥ 10000 valandų; 5. Automatinis arba rankinis šviesos šaltinio valdymas endoskopinės kameros galvutės mygtukais;
8. | CO₂ dujų insufliatorius (1 vnt.) | 1. Dujų padavimo greitis reguliuojamas nuo 1,0 iki ≥ 45 l/min; 2. Slėgis reguliuojamas nuo ≤ 3 iki ≥ 25 mmHg; 3. Galimybė užprogramuoti slėgio parametrą; 4. Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; 5. Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; 6. Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui; 7. Nuolatinis slėgio monitoringas. 8. Komplekte: sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai - 1 vnt.; sterilizuojamas žarnelių rinkinys insufliacijai su dujų pašildymu - 1 vnt.; žarna, insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą – 1 vnt; CO₂ dujų filtrai – 25 vnt.
9. | Plovimo įrenginio komplektas (1 vnt.) | 1. Ratukinio tipo; 2. Valdomas lietimui jautriu ekranu; 3. Su programine įranga/programa laparoskopijai; 4. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais. 5. Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai - 1 vnt.
10. | Elektrochirurgijos įrenginys (1 vnt.) | 1. Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms; 2. Lietimui jautrus valdymo ekranas; 3. Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias procedūras ir jų parametrus; 4. Ne mažiau 35 įrenginyje išsaugomų, gamyklinių ir individualių programų arba galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas; 5. Ne mažiau kaip 5 monopolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 300 W; 6. Ne mažiau kaip 4 monopolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 7. Ne mažiau kaip 3 bipolinio pjovimo režimai, maksimali galia ≥ 250 W; 8. Ne mažiau kaip 5 bipolinės koaguliacijos režimai, maksimali galia ≥ 200 W; 9. Suderinamas su bipoliariniu rezektoskopu. 10. Priedai prie elektrochirurgijos įrenginio: 10.1. ne mažiau 3-jų funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt., arba vienas pedalas dviejų funkcijų ir papildomas pedalas vienos funkcijos; 10.2. laidas vienkartiniams elektrodams pajungti – 1 vnt.; 10.3. daugkartinis neutralus elektrodas su laidu – 1 vnt.
11. | Vežimas įrangai (1 vnt.) | 1. Antistatiniai ratai 4 vnt., ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami; 2. Ne mažiau kaip 3 vnt. lentynų; 3. Ne mažiau kaip 1 stalčius; 4. Video kameros galvutės laikiklis; 5. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 6. Centrinis elektros jungiklis; 7. Ne mažiau kaip 8 kištukinių el. lizdų; 8. Elektros maitinimo laidai įrangai, ne mažiau 5 vnt.
12. | Laparoskopinių instrumentų rinkinys | 1. Optika (1 vnt.): 1.1. matymo kryptis 30°; 1.2. skersmuo 11 ± 1 mm; 1.3. ilgis 33 ± 3 cm; 1.4. autoklavuojama, pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui; 2. Šviesolaidis (1 vnt.): 2.1. fibrooptinis šviesolaidis; 2.2. skersmuo 5 ± 0,8 mm; 2.3. ilgis 260 ± 40 cm; 2.4. su tiesia jungtimi; 3. Žnyplės (8 vnt.): 3.1. skirtos sugriebimui; 3.2. rotuojamos; 3.3. išrenkamos; 3.4. viena žnyplių žiauna judanti; 3.5. žiaunos atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 3.6. darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; 3.7. ilgis 36 ± 3 cm; 3.8. su plastikine (arba lygiaverte) rankena su atjungiamu užraktu; 4. Žnyplės (4 vnt.): 4.1. skirtos disekcijai arba sugriebimui; 4.2. „Kelly“ arba „Maryland“ tipo arba lygiavertės; 4.3. rotuojamos; 4.4. išrenkamos; 4.5. su jungtimi bipolinei koaguliacijai; 4.6. abi žnyplių žiaunos judančios; 4.7. darbinės dalies skersmuo 5 mm ± 0,5 mm; 4.8. ilgis 36 ± 3 cm; 4.9. su plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto; 5. Žnyplių rankena (2 vnt.): 5.1. plastikine (arba lygiaverte) rankena be užrakto; 5.2. su jungtimi bipolinei koaguliacijai, suderinama su bipolinėmis žnyplėmis; 6. Laidas (4 vnt.): 6.1. skirtas bipoliniams instrumentams; 6.2. ilgis 330 cm ± 30 cm; 7. Žnyplės (2 vnt.): 7.1. skirtos sugriebimui; 7.2. „Babcock“ tipo arba lygiavertės; 7.3. rotuojamos; 7.4. išrenkamos; 7.5. abi žiaunos judančios; 7.6. darbinės dalies skersmuo 10 ± 0,5 mm; 7.7. ilgis 36 ± 3 cm; 7.8. su metaline arba plastikine (arba lygiaverte) rankena su atjungiamu užraktu;
13. | Pateikiama sistema turi būti sukomplektuota visomis visavertei eksploatacijai reikalingomis dalimis, komponentais, jungtimis, kabeliais, programine įranga ir kitais būtinais elementais, užtikrinančiais visų šioje techninėje specifikacijoje nustatytų funkcijų veikimą, įskaitant techninėje specifikacijoje tiesiogiai neįvardytus, tačiau pagal gamintojo reikalavimus sistemos veikimui būtinus elementus. Pastaba: Visavertė eksploatacija – visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų klinikinių, technologinių ir eksploatacinių funkcijų visuma, užtikrinanti visiškai sukomplektuotos ir saugiam naudojimui parengtos sistemos veikimą pagal gamintojo reikalavimus. | Būtina
14. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Įrangai ir visom komplektuojančiom detalėms - ne mažiau kaip 24 mėn.;
15. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Pateikti vartotojo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis
16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.