TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RADIOFARMACINIŲ PREPARATŲ DOZĖS AKTYVUMO MATUOKLIS (8426)

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu), taip pat kitus techninėje specifikacijoje reikalaujamus dokumentus. Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

II. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Įsakymas). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Įsakymu, 4.4.4 papunktį. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

- Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Įsakymu.

- Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Prekės pristatomos ne piko metu.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklis | 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Prietaisas skirtas radiofarmacinių preparatų aktyvumui matuoti. |  |
|  | Reikalavimas pardavėjui | Būtina pateikti iš gamintojo parduodamų prekių atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą. |  |
|  | Valdymo modulio parametrai | 1. Įmontuojamas į traukos spintą ekranas, kurio dydis 30 cm (ilgis) x 23 (aukštis) cm. 2. Windows 10 operacine sistema arba naujesnė versija. 3. Su integruota programine įranga, skirta matuoti radiofarmacinių preparatų aktyvumus ir atlikti radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklio kokybės kontrolės bandymus. 4. Kompiuteris turi turėti ne mažiau 4 USB jungčių, dvi iš kurių skirtos klaviatūros ir pelės pajungimui. 5. Programinėje įrangoje turi būti radionuklidų biblioteka, įskaitant Tc-99m, F-18, Ga-68, Ra-223, Ho-166, Y-90, Lu-177, I-131, I-123 ir kitus izotopus. |  |
|  | Jonizuojančiosios spinduliuotės detektorius | Jonizacinė kamera. |  |
|  | Pagaminimo data | ≥ 2024 m. |  |
|  | Medicinos prietaisų reglamentas | Turi turėti Europos Sąjungos atitikties sertifikatą. (taikoma pagal angl. Regulation - 2017/745 - EN - Medical Device Regulation - EUR-Lex). |  |
|  | Prietaiso ir ekrano integravimas į laminarinės traukos spintą | Radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklio jonizacinė kamera turi būti integruota į laminarinės traukos spintą Veenstra Instruments (Tipas: QQO-095, serijinis numeris: 20711-10295-1, REF: VIA-302, serijinis numeris 20711-7351-01), gamybos metai 2007, jonizacinės kameros „šulinio“ vidinis skersmuo ≥ 50 mm, išorinis ≤ 160 mm, jonizacinės kameros darbinis gylis ≤ 270 mm. |  |
|  | Įmontuojamo į traukos spintą ekrano instaliavimas | Teikėjas turi ekraną instaliuoti į laminarinės traukos Veenstra Instruments spintą. |  |
|  | Radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklio instaliavimas | Teikėjas turi radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklį instaliuoti į laminarinės traukos Veenstra Instruments spintą. |  |
|  | Priedai | 1. Kartu turi būti pateiktas švirkštų, kalibracinių šaltinių, vakuuminių buteliukų matavimo laikiklis, skirtas aktyvumo matavimui jonizacinėje kameroje, 1 vnt. 2. Klaviatūra, kompiuterinė pelė. |  |
|  | Darbinis radionuklidų energijų diapazonas | Ne siauresnis intervalas kaip 30 keV -3 MeV. |  |
|  | Programinė įranga | 1. Turi palaikyti išorinio etikečių spausdintuvo pajungimo funkciją. 2. Galimybė konfigūruoti etiketes pagal pasirinktą spausdintuvą. |  |
|  | Švirkštų/buteliukų pakėlimo mechanizmas | Radioaktyvių medžiagų pakėlimo ir nuleidimo į radiofarmacinių preparatų aktyvumo matuoklį mechanizmas automatinis, valdomas pedalu. |  |
|  | Jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriaus ekranavimas | ≥ 2,5 mm Pb. |  |
|  | Radiofarmacinio preparato aktyvumo matuoklio charakteristikos ir leidžiamieji jų nuokrypiai | Turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 77:2015„Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ 5 priedo reikalavimus. |  |
|  | Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius). | Būtina. |  |
|  | Mokymai | Privalomi. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai po įrangos priėmimo – perdavimo momento. |  |

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Suma viso Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiofarmacinių preparatų dozės aktyvumo matuoklis | Vnt. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo vertė be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |  |