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Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

HALOTERAPIJOS KAMBARIO ĮRENGIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė siekia įrengti haloterapijos (druskos) kambarį (patalpos plotas – 16,3 m², tūris – 54,29 m³, aukštis 3,33 m.), kurio indeksas pastato plane yra 2-71, paprastojo remonto būdu adresu K. Donelaičio g. 9, Klaipėda. Operatorinei skiriama patalpa, kurios indeksas plane – 2-73 (patalpų schema pridedama techninės specifikacijos 1 priede).
2. Tiekėjas turi  pristatyti ir sumontuoti sertifikuotą medicininę haloterapijos įrangą, testuoti ją ir apmokyti personalą. 
3. Visi įrengimo darbai ir tiekiama įranga turi visiškai atitikti Lietuvos higienos normą HN 65:2011 „Halokameros. Įrengimas ir priežiūra“. Sausos druskos generatorius (halogeneratorius, kuris neatsiejamas nuo darbų dalis) privalo būti sertifikuotas medicinos prietaisas pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir atitikti 1 lentelėje nustatytus jam reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti (halogeneratoriaus) ES atitikties deklaraciją, CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus.
4. Tiekėjas turi atlikti patalpų paruošimo druskos kambario įrengimui darbus: patalpų paviršių paruošimą, numatytų angų aklinimą, drėgmei atsparių gipso kartono konstrukcijų įrengimą ir tvirtinimą, radiatoriaus bei lango uždengimo konstrukcijų įrengimą, užtikrinant tinkamą paruoštų paviršių ir konstrukcijų pritaikymą tolesniems druskos kambario įrengimo darbams.
5. Tiekėjas turi įrengti esamam 65 colių televizoriui ir vaizdo bei garso įrangai pritaikytą sandarią konstrukciją (pertvarą, integruotą spintą arba lygiavertę konstrukciją), integruojamą į druska padengtą sieną, skirtą vaizdo ir garso įrangai atskirti nuo haloterapijos patalpos. Konstrukcijos matmenys: plotis – 165 cm, aukštis – 55 cm, gylis – 50 cm, leidžiama ±5 cm paklaida kiekvienam matmeniui. Konstrukcijos šone turi būti įrengtos technologinės durelės, skirtos prieigai prie konstrukcijoje esančios įrangos, jų matmenys – 20 × 15 cm, leidžiama ±5 cm paklaida. Televizoriaus apsauginio stiklo storis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm. Konstrukcijoje turi būti numatytos ir tinkamai paruoštos ventiliacijos angos, užtikrinančios tinkamą įrangos ventiliaciją ir eksploatavimą.
6. Tiekėjas turi įrengti drėgmei ir korozijai, įskaitant druskos aplinkos poveikį, atsparias duris su ventiliacinėmis grotelėmis haloterapijos patalpoje. Durų spalva – RAL 9010 arba lygiavertė spalva.
7. Tiekėjas turi įrengti ir sumontuoti vidaus duris operatorinės kambaryje, pagamintas iš medienos arba lygiavertės medžiagos. Durų spalva – RAL 9010 arba lygiavertė spalva.
8. Tiekėjas turi įrengti ventiliacijos sistemą, įskaitant ir ventiliacijos angų paruošimą, su atskiru oro ištraukimo iš patalpos išvedimu į lauką, įskaitant ventiliatoriaus, ortakių ir kitų ventiliacijos sistemos veikimui būtinų komponentų tiekimą bei montavimą. Ventiliacijos sistema turi užtikrinti tinkamą oro apykaitą ir būti pritaikyta haloterapijos patalpos eksploatavimo sąlygoms.
9. Tiekėjas turi haloterapijos kambarį įrengti naudodamas baltos spalvos druską (NaCl ≥ 97,0%). 
10. Tiekėjas turi paruošti haloterapijos patalpos sienas, kurių plotas 54 m2, ir jas padengti (25-30 kg/m2) druskos sluoksniu.
11. Tiekėjas turi paruošti haloterapijos patalpos lubas, kurių plotas 16,3 m2 ir jas padengti (15-18 kg/m2) druskos sluoksniu.
12. Tiekėjas turi paruošti haloterapijos patalpos grindis, kurių plotas 16,3 m2 ir jas padengti nuo 5 iki 10 cm storio druskos sluoksniu.
13. Tiekėjas įrengdamas haloterapijos kambarį, turi užtikrinti, kad druskos klijavimui naudoti mišiniai, sienų dangos ar dažai yra sertifikuoti, saugūs (netoksiški) ir tinkami naudoti vaikų gydymo įstaigoje.
14. Tiekėjas turi atlikti kambario sienų dekoravimą, nelygumų formavimą ir standartinių dekoratyvinių elementų sukūrimą, dirbtinių uolienų suformavimą nuo 5 iki 30 cm storio druskos sluoksniu. 
15. Tiekėjas turi įrengti druskos plytų sienelę, kurios plotas 3 m².
16. Tiekėjas turi įrengti elektros ir valdymo skydą su 230 V ir 12 V maitinimo grandinėmis, skirtomis sausos druskos generatoriaus, patalpos apšvietimo, vaizdo ir garso įrangos maitinimui bei valdymui. Skydas turi užtikrinti atskirų elektros grandinių paskirstymą, apsaugą ir patogų įrangos valdymą.
17. Tiekėjas haloterapijos kambario patalpoje turi įrengti RGB LED apšvietimą su reguliuojama šviesos spalva ir tolygiai reguliuojamu apšvietimo intensyvumu (dimeriavimu). Įrengus RGB LED apšvietimą turi būti galimybė pasirinkti skirtingas apšvietimo spalvas ir individualiai nustatyti pageidaujamą apšvietimo intensyvumą. Apšvietimo valdymo elementai (pultai/valdikliai) turi būti išvesti operatoriaus patalpoje.

1 lentelė. Halogeneratoriaus reikalavimai: 
Svarbu: lentelės 3 stulpelyje būtina nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja.
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Nr.
	
Techniniai parametrai (savybės)
	





Siūloma parametro reikšmė (pildo tiekėjas)

	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka (pildo tiekėjas)

	
1
	2
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	1.
	Halogeneratorius
	Įrašyti (gamintojo pavadinimą ir modelį)
	

	2.
	Halogeneratorius turi būti skirtas sausos druskos aerozolio paruošimui ir tiekimui į druskos terapijos (haloterapijos) patalpą gydymo procedūroms atlikti.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  (Taip/Ne)

	

	3.
	Turi būti galimybė pasirinkti programą pagal paciento amžiaus grupę ir indikaciją, programų skaičius ≥ 8.
	Įrašyti (siūlomą programų skaičių     ____vnt.)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Turi būti galimybė išsaugoti ir naudoti ne mažiau kaip 4 individualiai sukonfigūruotas programas.
	Įrašyti (siūlomą individualių programų skaičių __ vnt.)

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.
	Turi būti funkcijų ir parametrų nustatymas lietimui jautriu ekranu integruotu įrenginyje arba išoriniame valdymo bloke (pulte).

	Funkcijų ir parametrų nustatymas yra (įrašyti funkcionalumą)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6.
	6.1. Įrenginys turi turėti integruotą valdymo pultą. 
6.2. turi būti užtikrinta galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu mobiliuoju įrenginiu (iOS ir/ar Android arba lygiaverčiu) belaidžiu ryšiu arba išoriniu (laidiniu ar belaidžiu) valdymo pultu, išvedamu operatoriaus patalpoje, leidžiant nustatyti ir keisti haloterapijos parametrus (procedūros trukmę, druskos dozavimą, oro srauto intensyvumą).
	6.1. Įrenginys turi integruotą valdymo pultą(Palikti  vieną pasirinkimą:  (Taip/Ne);

6.2. įrenginį valdyti galima (įrašyti funkcionalumą(-us))

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7.
	Turi būti galimybė reguliuoti druskos sunaudojimą
	Yra galimybė reguliuoti druskos sunaudojimą (Palikti  vieną pasirinkimą:  (Taip/Ne)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8.
	Halogeneratoriaus paruošiamo aerozolio dispersiškimas  ≥ 80%, 1-5 µm dalelių
	Įrašyti (siūlomo aerozolio dispersiškumą      % dalelių dydį    µm)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Generatoriaus išpučiamas oro srautas turi būti reguliuojamas ir pritaikytas ne mažesniam kaip 54,29 m³ patalpos tūriui.
	Palikti  vieną pasirinkimą:  (Taip/Ne)

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10.
	Reguliuojama haloterapijos procedūros trukmė, ne siauresniame intervale nei nuo 10 – iki 90 min.
	Įrašyti (siūlomą trukmės intervalą   nuo 10 – iki __min)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11.
	Procedūros trukmės nustatymo žingsnis ≤ 1min.
	Įrašyti (siūlomą žingsnį min)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12.
	Druskos talpa generatoriuje ≥ 150 g
	Įrašyti (siūlomą talpos svorį g)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13.
	Elektrinis maitinimas iš 220-240 V, 50-60 Hz tinklo 
	Įrašyti (elektros maitinimas___V, Hz ____tinklo))

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14.
	Druskų generatorius turi būti medicinos prietaisas, atitinkantis pasiūlymo pateikimo metu taikomus Europos Sąjungos medicinos prietaisų teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos higienos normą HN 65:2011 „Halokameros. Įrengimas ir priežiūra“. 
	Palikti  vieną pasirinkimą:  (Atitinka/Neatitinka)

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.
	Ventiliatorius su valdikliu, našumas ne mažesnis nei 500 m3/h
	Įrašyti (konkretų našumą     m3/h)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16.
	16.1. Ventiliatoriaus sistemoje turi būti numatyta greito haloterapijos patalpos išvėdinimo/išvalymo funkcija tarp procedūrų (per <15-30 min.). 
16.2. Patalpos išvėdinimo/išvalymo funkcija turi būti aktyvuojama iš operatorinės arba automatiškai susieta su halogeneratoriaus darbo ciklo pabaiga.
	16.1. Įrašyti (konkretų išvėdinimo laiką min)
16.2. Patalpos išvėdinimo/išvalymo funkcija yra aktyvuojama iš operatorinės arba automatiškai susieta su halogeneratoriaus darbo ciklo pabaiga. (Palikti  vieną pasirinkimą:  (Taip/Ne)
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



18. [bookmark: _Hlk196829993]Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų (toliau AAK), kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes vadovaujantis Aprašo 4.1. p. – perkami darbų sudėtyje yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:
1. [bookmark: _Hlk200356378]Aprašo 2 priedo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 16 p. (Mediena ir jos produktai) (Aprašo 16.1 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su haloterapijos (druskos) kambario įrengimo darbais(medinės durys)):
16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
[bookmark: _Hlk200357403][bookmark: part_1458655f31a8430987755beed16af2d5][bookmark: part_74ed78eb3c97430a9960b4263f97e677][bookmark: part_6428aced2d554057a8c86061854cfb00][bookmark: part_eec34855be964a7d90b2743d6aafe767]	Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pateikiama: a) FSC®100 arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.
[bookmark: _Hlk200356549]2. Aprašo 2 priedo  XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės(Aprašo 19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su haloterapijos (druskos) kambario įrengimo darbais)
19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;
19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.
[bookmark: _Hlk200357171]Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
3. Aprašo 2 priedo XIV skyriaus (Patalpų apšvietimas) 22, 23.3 p. (Aprašo 22 p. ir 23.3. p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su haloterapijos (druskos) kambario įrengimo darbais(medinės durys)):
22. Elektros lempos: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausio energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytų Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
23.3. patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo, apšvietimo įrangoje privalo būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, išjungiančios apšvietimo įrangą, kai patalpoje nėra žmonių.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Tiekėjo iki darbų vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Sutartyje nustatoma aukščiau nurodytų (1-3 p.) AAK vykdymo kontrolė bei nustatomos sankcijos už jų nesilaikymą. 
Perkančiajai organizacijai nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko aukščiau nurodytų įsipareigojimų, Tiekėjas privalės sumokėti Perkančiajai organizacijai Sutartyje nurodytą baudą.

19. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtintu Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašu, medicinos priemonės (halogeneratoriaus) instaliavimo, paleidimo-derinimo ir kalibravimo darbai turi būti atlikti griežtai laikantis gamintojo nustatytų techninių reikalavimų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrodymus (sertifikatus/įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus), patvirtinančius, kad darbus atliksiantys specialistai yra autorizuoti (apmokyti) šios įrangos gamintojo atlikti minėtus darbus.
20. Į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi techninės specifikacijos tekstinėje dalyje nurodyti darbai, medžiagos ir visa reikalinga įranga, aprašyta Techninės specifikacijos 1 lentelėje. Pasiūlymo kaina yra galutinė, į ją privalo būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su transportavimu, atliekų išvežimu, personalo apmokymu.




Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 Patalpų schema:
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