MEDICININĖ ĮRANGA IV PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK.
(rinkos konsultacijai)

	Pirkimo dalies eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	
Prekių pristatymo terminas
	Kiekis
mato vnt.
	Vertė, Eur be PVM
	Vertė, Eur su PVM

	1.
	Apžiūros kušetės (mobilios) su galimybe keisti jų padėtį, pakabinti intraveninius skysčius, deguonies balioną
	3 mėn.
	11 vnt. 
	24545,45
	29700,00

	2.
	Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi
	3 mėn.
	3 vnt.
	71900,83
	87000,00

	3.
	Automatinės švirkštinės pompos
	3 mėn.
	22 vnt.
	18181,82
	22000,00

	4.
	Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas
	3 mėn.
	2 vnt.
	5785,12
	7000,00

	5.
	Spinalinės lentos
	3 mėn.
	2 vnt.
	595,04
	720,00

	6.
	Gaivinimo priemonių vežimėlis
	3 mėn.
	3 vnt.
	6198,35
	7500,00

	7.
	Centrinis monitoravimo postas su gyvybinių parametrų ir paciento būklės monitoriais
	3 mėn.
	11 vnt. gyvybinių parametrų monitorių, + 1 vnt. paciento būklės monitorius +
1 vnt. centrinė stotis.
	144700,00
	175087,00

	VISO:
	271906,61
	329007














TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
	1 DALIS
	APŽIŪROS KUŠETĖS (MOBILIOS) SU GALIMYBE KEISTI JŲ PADĖTĮ, PAKABINTI INTRAVENINIUS SKYSČIUS, DEGUONIES BALIONĄ

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1.
	Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova
	Būtina 
	

	1.1.
	Čiužinio segmentai sudaryti iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų), iš kurių: 
	Galvos-nugaros,  sėdmenų, šlaunų, blauzdų segmentai.
	

	1.2.
	Platformos sekcijos pagamintos iš (ar lygiaverčių):
	Plastikinių ir / ar HPL ir/ar metalinių plokščių (Konstrukcijos iš metalinės vielos arba strypų laikomos netinkamomis).
	

	1.3.
	Valdymo tipas: 
	Valdoma elektrine pavara.
	

	1.4.
	Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) Ne siauresniame diapazone už nurodytą: 
	46 - 80 cm 
	

	1.5.
	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas:
	1. ≥ 60º; 
2. Valdomas elektrine pavara.
	

	1.6.
	Šlaunų  sekcijos pakėlimas:
	Kampas ≥ 35º;
Valdomas  elektrine pavara.
	

	1.7.
	Blauzdų sekcijos pakėlimas: 
	Kampas ≥ 25º;
Valdomas mechaniniu būdu.
	

	1.8.
	Lovos pavertimas į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas:
	Būtina 
	

	1.9.
	Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai:
	≥ 12°/≥ 12°
	

	1.10.
	Sekcijų automatinio regreso funkcija: 
	Būtina 
	

	1.11.
	Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis 
	≥ 8 cm
	

	1.12.
	Rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu:
	Būtina CPR ar lygiavertė rankena (rankenos). 
Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių.
	

	1.13.
	Lovos prailginimo funkcija: 
	Būtina, >30 cm
	

	1.14.
	Rankinis pultelis, kurio  pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą
	Kartu su lova  pridedamas ≥1 vnt. rankinis pultelis, pritaikytas pakabinimui ant lovos šono arba sumontuotas lovos šone. 
	

	1.15.
	Valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą.
	Kartu su lova pridedamas  ≥1 vnt. valdymo pultas, skirtas medicinos personalui. Pultas integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. 
	

	1.16.
	Šoniniai apsauginiai rėmai: 
	Pagaminti iš ar lygiaverčių medžiagų: plastiko arba metalo.
	

	1.17.
	Apsauginis rėmas
	Nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba.
	

	1.18.
	Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio)
	≥ 35 cm
	

	1.19.
	Lovos galai 
	Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos.
Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo, dviejų padėčių (užrakinta/atrakinta), užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle.
	

	1.22.
	Apsauginiai bamperiai:
	Visuose keturiuose lovos kampuose
	

	1.23.
	Lova su 4 ratukais
	Ratukų skersmuo ≥ 150 mm
	

	1.24.
	Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema: 
	Būtina 
	

	1.25.
	Stabdžių sistema 
	>3 padėčių 
	

	1.26.
	Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas: 
	≤ 220 x 100 cm
	

	1.27.
	Gamintojo numatyta lovos apkrova
	≥ 250 kg
	

	1.28.
	Kartu su lova pridedamas 1 vnt. čiužinys
	Poroloninis čiužinys. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 14 cm, atsparus dezinfekcijai.
	

	1.29.
	Lova su integruota baterija
	Būtina 
	

	1.30.
	Lovos maitinimo šaltinis
	Elektrinis 
	

	1.31.
	Lateralinis čiužinio platformos pavertimas: 
	>15°.
	

	1.32.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	1.33.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.34.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.35.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.36.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	2 DALIS
	DEFIBRILIATORIUS SU MONITORIUMI IR AKUMULIATORIUMI

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1.
	Defibriliatoriaus impulso forma
	Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos
	

	2.
	Bifazinio impulso energijos nustatymas
	· Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J.
· Impulso	energijos	keitimo	žingsnis	2-350J diapazone ne didesnis kaip 50 J
	

	3.
	Energijos perdavimo tikslumas
	Ne daugiau ±1 J arba 10% pasirinktos vertės
	

	4.
	Defibriliatoriaus darbo režimai
	Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas
	

	5.
	Defibriliacijos krūvio nustatymas
	Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
	

	6.
	Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai
	· Suaugusiems skirti išoriniai daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai
· Vienkartinio naudojimo elektrodai, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG, pralaidūs rentgeno spinduliams
	

	7.
	Defibriliavimo patariamoji funkcija
	Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė <
10 s.
	

	8.
	Defibriliacijos iškrovų skaičius iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją
	> 400 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo
	

	9.
	Metronomo funkcija
	Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2)
	

	10.
	Defibriliacijos iškrovų sekos programavimas
	Programuojama 3-jų defibriliacijos iškrovų seka
	

	11.
	Prietaiso testinė įranga
	Leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą
	

	12.
	Stimuliacija
	Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai;
	

	13.
	Stimuliacijos dažnio nustatymas
	Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min.
	

	14.
	Stimuliacijos impulso forma
	Monofazinė
	

	15.
	Stimuliavimo srovės nustatymas
	Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA
	

	16.
	Prietaiso ekranas
	· Integruotas į prietaisą;
· Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis);
· Įstrižainė > 21 cm;
· Raiška (>): 640x480 taškų.
	

	17.
	Gyvybinių parametrų tendencijų („Trend“) monitoravimas ekrane:
	Trukmė > 8 val.;
Grafiškai atvaizduojamas ST segmento
pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas);
Grafiškai atvaizduojamas	širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis.
	

	18.
	EKG monitoruojamų derivacijų skaičius
	> 12 derivacijų
	

	19.
	Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys
	· Ritmo EKG;
· Išmatuota ST segmento amplitudė;
· Suvidurkinti QRS kompleksai;
Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto (angl. trump. AMI) ir ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu (angl. trump. STEMI) rizikos vertinimu.
	

	20.
	ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 300 k/min.
	

	21.
	Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai
	· SpO2 modulis;
· Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis.
	

	22.
	Duomenų atminties talpa
	> 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį
	

	23.
	Spausdintuvas
	>3 kanalų, terminis ar lygiavertis, rašantis vartotojui pasirinkus greitį (turi būti ne mažiau kaip du greičiai)
	

	24.
	Prietaiso akumuliatoriai
	· Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius;
· Įkrovimo lygio indikacija ant akumuliatorių.
	

	25.
	Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų  akumuliatorių komplekto
	> 6 val. (nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo)
	

	26.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	[bookmark: _GoBack]27.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	28.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	29.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	30.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	3 DALIS
	AUTOMATINĖS ŠVIRKŠTINĖS POMPOS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1.
	Infuzinė švirkštinė pompa
	 
	

	1.1
	Pompos ekranas
	Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ekranas
	

	1.2
	Naudojamų švirkštų dydžiai
	5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml
	

	1.3
	Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas
	Būtina
	

	1.4
	Smūginė dozė (boliusas) 
	1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris)
2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas)
	

	1.5
	Aliarmai
	1. Akustiniai ir vizualiniai
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją
	

	1.6
	Darbo iš akumuliatoriaus trukmė
	≥ 10 val.
	

	1.7
	Infuzijos greitis
	≤ 0,1 - ≥ 1800 ml/val
	

	1.8
	Vaistų biblioteka
	1. ≥ 5000 vaistų sąrašas
2. ≥ 30 vaistų kategorijų
3. Spalvini svaistų  žymėjimas
4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS)
	

	1.9
	Infuzijos tikslumas
	≤ ±2 %
	

	1.10
	Okliuzjos aptikimas
	1. Ne siauresnis nei 80 - 900 mmHg
2. ≥ 8 jautrumo nustatymo lygių
	

	1.11
	KVO (atviros venos palaikymo) funkcija
	Būtina
	

	1.12
	Galimybė užprogramuoti infuzijos greitį per tūrį ir laiką
	Būtina
	

	1.13.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	1.14.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.15.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.16.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	1.17.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	4 DALIS
	KRAUJO KOMPONENTŲ IR SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1. 
	Paskirtis
	Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui
	

	2. 
	Konstrukcija
	1. Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo;
2. Vienos kameros;
3. Infuzinių tirpalų šildytuvas uždaromas permatomu dangčiu arba permatomomis durelėmis.
	

	3. 
	Naudingas kameros tūris
	>30 litrai
	

	4. 
	Temperatūros reguliavimas
	Būtinas 
	

	5. 
	UV dezinfekcijos sistema
	Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas
	

	6. 
	Valdymo pultas
	· Integruotas šildytuvo korpuse;
· Lietimui jautrus ar lygiavertis.
	

	7. 
	Ekranas
	1. Integruotas šildytuvo korpuse;
2. Atvaizduojantis temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus.
	

	8. 
	Apsauga nuo perkaitimo
	Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė arba lygiavertė
	

	9. 
	Darbo ciklas
	Nepertraukiamas
	

	10. 
	Vizualiniai ir garsiniai aliarmai
	1. Neuždaryto/-ų dangčio/durelių aliarmas;
2. Temperatūros svyravymai kameroje.
	

	11. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	12. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	15. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	5 DALIS
	SPINALINĖS LENTOS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1. 
	Paskirtis
	Paciento imobilizavimas ir transportavimas esant stuburo traumoms
	

	2. 
	Medžiaga
	Plastikas arba lygiavertė
	

	3. 
	Matmenys
	>(185 cm× 40 cm × 4 cm)
	

	4. 
	Maksimali apkrova
	>200 kg
	

	5. 
	Rankenos
	Ergonominės transportavimo rankenos
	

	6. 
	Diržų tvirtinimas
	Komplekte 3 imobilizavimo diržai
	

	7. 
	Rentgeno pralaidumas
	Pralaidi rentgeno spinduliams
	

	8. 
	Valymas ir dezinfekcija
	Plaunama ir dezinfekuojama
	

	9. 
	Suderinamumas su galvos imobilizatoriumi
	Tinka visų tipų imobilizatoriams
	

	10. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	11. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	12. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	6 DALIS
	GAIVINIMO PRIEMONIŲ VEŽIMĖLIS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1. 
	Vežimėlio medžiagos
	Vežimėlis pagamintas iš aliuminio arba ABS plastiko, arba nerūdijančio plieno, arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos)
	

	2. 
	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys (be priedų)
	1. Plotis: <820 mm;
2. Gylis: >515 mm.
3. Aukštis: >1000 mm.
	

	3. 
	Reikalavimai stalviršiui 
	1. Su apsauginiu borteliu – paaukštintu kraštu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant vežimėlio padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams;
2. Pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams.
3. Vežimėlio kairėje arba dešinėje pusėje ištraukiamas ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) darbastalis su paaukštintu krašteliu.
	

	4. 
	Reikalavimai stalčiams
	1. Po stalviršiu įrengti ≥ 5 stalčiai, išdėstyti per visą vežimėlio aukštį, vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio;
2. Stalčiai su pilno išsitraukimo bėgeliais;
3. Yra centrinis rakinimo mechanizmas.
	

	5. 
	Vežimėlio apačia 
	Su apsauginiu (-iais) plastikiniu (-iais) (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu (-iais) 
	

	6. 
	Reikalavimai ratukams
	Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais
	

	7. 
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Visi paviršiai užapvalinti, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų;
2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti).
	

	8. 
	Stūmimo rankena
	Yra rankena stūmimui iš vienos pusės arba stūmimo rankena integruota į stalviršio pakeltus kraštus iš vienos arba dviejų pusių
	

	9. 
	Vežimėlio priedai
	1. Defibriliatoriaus/monitoriaus lentynėlė;
2. Gaivinimo (CPR) lenta;
3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone;
4. Deguonies baliono laikiklis;
5. Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis;
6. Infuzinis stovas su ≥ 2 kabliukais.
	

	10. 
	Gamintojo leidžiama didžiausia apkrova
	≥ 100 kg
	

	11. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	12. 
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	13. 
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	14. 
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	15. 
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	7 DALIS
	GYVYBINIŲ PARAMETRŲ MONITORIUS IR PACIENTO BŪKLĖS MONITORIUS

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomo prietaiso specifikacija/ pastabos

	1.
	Paciento  būklės monitorius
	Kiekis - 1 vnt.
	

	1.1.
	Paskirtis
	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
	

	1.2.
	Suderinamumas
	Visi monitoriai ir centrinė stebėjimo stotis turi būti tarpusavyje visiškai suderinami ir veikti vieningoje monitoravimo sistemoje.
	

	1.3.
	Elektros maitinimo šaltiniai:
	~230 V, 50 Hz elektros tinklas;
	

	1.4.
	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai 
	1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;
2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.;
Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. 
	

	1.5.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui
	1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; 
2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen);
3. Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų;
4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu  ≥ 6;
Registruojamos EKG kreivės: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6
	

	1.6.
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis
	Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
	

	1.7.
	Įvykių išsaugojimas atmintyje
	1. Rankinis įvykio išsaugojimas;
Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;
	

	2.
	Gyvybinių parametrų monitorius
	Kiekis - 11 vnt.
	

	2.1.
	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis
	Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje
	

	2.2.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas
	1. Spalvoto vaizdo,  jautrus lietimui (Touch Screen), 
2. Įstrižainė ≥ 6 colių;
3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu  ≥ 3
Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos
	

	2.3.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai
	1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.
Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje.
	

	2.4.
	Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai:
	1. EKG (multiderivacinis kanalas);
2. Kvėpavimas;
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);
4. Neinvazinis kraujospūdis;
5. SpO2;
6. Temperatūra
Invazinis kraujospūdis
	

	2.5.
	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
	
	

	2.5.1.
	ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	20-300 k/min.
	

	2.5.2.
	ST segmento matavimas
	Būtinas
	

	2.5.3
	Išplėstinis aritmijų monitoravimas
	1. Asistolija;
2. Tachikardija;
3. Bradikardija;
4. Pauzė;
5. Bigeminija;
6. Prieširdžių virpėjimas;
7. Skilvelių virpėjimas;
8. Nereguliarus ritmas;
9. Priešlaikiniai susitraukimai;
Stimuliacijos aptikimas.
	

	2.5.4.
	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0 – 100 k/min.
	

	2.5.5.
	Apnėjos aptikimas
	Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą ≥ 10 – 30 sek.
	

	2.6.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:
	
	

	2.6.1.
	SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 100%
	

	2.6.2.
	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu
	Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
	

	2.6.3
	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	30 - 300 k/min. 
	

	2.7.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
	
	

	2.7.1.
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis arba lygiavertis
	

	2.7.3.
	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	15-250 mmHg
	

	2.7.4.
	Darbo režimai
	Rankinis, periodinis, STAT
	

	1.14.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	
	

	1.14.1.
	Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0-45°C
	

	1.14.2.
	Temperatūros matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 0,1 °C
	

	1.15.
	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui:
	
	

	1.15.1.
	IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40 iki +300 mmHg
	

	1.15.2.
	IKS matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (Įskaitant daviklį)
	

	1.16.
	Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių
	1. Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius ir atskirai naudojamas Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 ar lygiavertė jungtis monitoriuje arba komplektuojamoje tvirtinimo stotelėje) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus.
2. Belaidis duomenų perdavimas iš visų komplektuojamų modulinių ir transportinių monitorių.
	

	2.
	Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams)
	
	

	2.4.
	EKG elektrodų kabelis, >3 elektrodai. 
	12 vnt.
	

	2.5.
	EKG elektrodai (vienkartiniai)
	12 kompl. 
	

	2.6.
	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, daugkartinio naudojimo, pirštinis, guminis ar lygiavertis
	12 kompl. 
	

	2.7.
	Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems
	12 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetė, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)
	

	2.8.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus, daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms
	12 vnt.
	

	2.9.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis, daugkartinio naudojimo
	12 vnt. 
	

	2.10.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė
	12 vnt.
	

	3.
	Centrinė  stotis
	1 vnt.
	

	3.1.
	Paskirtis
	Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą 
	

	3.2.
	Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties monitorius
	1.Galimybė prijungti >2 nepriklausomus monitorius;
2.Galimybė pasirinkti (stebėti monitoriaus ekrane) >4 kreives vienam ligoniui.
	

	3.3.
	Nuotolinis gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas: 
	Būtina
	

	3.4.
	Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje
	Būtina, >120 val. monitoravimo duomenų.
	

	3.5.
	Perspėjimo signalai centriniame pulte
	Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
	

	3.6.
	Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu
	Būtina
	

	3.7.
	Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui
	Būtinas, prisijungiama naudojant interneto naršyklę. 
Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas
	

	3.8.
	Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija
	1. Kompiuteris su klaviatūra ir pele, lazeriniu spausdintuvu - 1 kompl.
2. Monitorius-1 vnt.: skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5".
3. Pakabinamas TV-1 vnt: ≥ 55".
	

	4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	>24 mėnesiai. 
	

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	6.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu (dokumentas pateikiamas pristačius prekes). Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	7.
	Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) 
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
	

	8.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. Pasiūlymo techninės specifikacijos lentelėje įrašomas žodis taip arba ne
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  MEDICININĖ ĮRANGA IV PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SK .   (rinkos konsultacijai)    

Pirkimo   dalies   eil.   Nr.  Prekės   pavadinimas    Prekių   pristatymo   terminas  Kiekis   mato   vnt.  Vertė,   Eur   be   PVM  Vertė,   Eur   su   PVM  

1.  Apžiūros   kušetės   (mobilios)   su   galimybe   keisti   jų   padėtį,   pakabinti   intraveninius   skysčius,   deguonies   balioną  3   mėn.  11   vnt.    24545,45  29700,00  

2.  Defibriliatorius   su   monitoriumi   ir   akumuliatoriumi  3   mėn.  3   vnt.  71900,83  87000,00  

3.  Automatinės   švirkštinės   pompos  3   mėn.  22   vnt.  18181,82  22000,00  

4.  Kr aujo   komponentų   ir   skysčių   šildytuvas  3   mėn.  2   vnt.  5785,12  7000,00  

5.  Spinalinės   lentos  3   mėn.  2   vnt.  595,04  720,00  

6.  Gaivinimo   priemonių   vežimėlis  3   mėn.  3   vnt.  6198,35  7500,00  

7.  Centrinis monitoravimo postas su  gyvybinių   parametrų   ir   paciento   būklė s   monitoriais  3   mėn.  11   vnt.   gyvybinių  parametrų  monitorių,   +   1   vnt.   paciento būklės  monitorius +   1   vnt.   centrinė   stotis.  144700,00  175087,00  

VISO:  271906,61  329007  

                       

