## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
5. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 5 gydytojų;
2. Mokymai organizuojami perkančiosios organizacijos patalpose.
3. Mokymai organizuojami Lietuvių kalba.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## 1_pod_elektroencefalografas
1 p. o. d. techninė specifikacija
Elektroencefalografas (1 vnt.)
Pagrindinis BVPŽ kodas: 33100000-1 Medicinos įranga; papildomi pirkimo objekto sudedamųjų dalių BVPŽ kodai nurodyti žemiau.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Elektroencefalografo paskirtis | Epilepsijos diagnozavimui ir gydymo efektyvumo vertinimui, smegenų struktūrinių pokyčių vertinimui, alpimo priežasčių nustatymui, smegenų degeneracinių ligų tyrimams ir miego sutrikimo diagnozavimui.
2 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio įvadai | 1. Ne mažiau 64 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų:
1.1. Ne mažiau 2 bipolinių įvadų;
1.2. Įžeminimo įvadas;
1.3. Jungtis elektrodams ir kepurėlės su elektrodais pajungimui.
3 | Impedanso matuoklis | 1. Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas;
2. Reikšmės pateikiamos grafiškai ar skaitiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, ar kompiuterio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas;
3. Pateikiamos impedanso reikšmės matavimo vienetai – Ώ;
4. Impedanso matavimo ribos (1-100) kΩ ±10 %.
5. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis ar ikona monitoriuje šviečia/mirksi.
4 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio portatyvumas | 1. Portatyvus, svoris be akumuliatoriaus ne daugiau 800 g;
2. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, su ne mažiau 5 valandų autonominio darbo, registruojant 64 kanalų EEG;
3. Įmontuotas arba prijungiamas įvykių žymėjimo mygtukas;
4. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. Atmintis ne mažiau 15 GB registruojant 64 kanalų EEG.
5 | Analoginis skaitmeninis konverteris | Ne mažiau 16 bitų
6 | Pasirenkamas diskretizacijos dažnis registruojant 64 kanalų EEG, ribos ne siauresnės už nurodytas | 200 Hz – 2k Hz
7 | Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą dikretizacijos dažnį kanalams arba lygiavertis sprendimas, kuris sumažina ilgų tyrimų įrašų dydį tuo pačiu metu neprarandant informacijos gautos iš ≥ 1 kHz kanalų. | Būtina
8 | Analoginio signalo dažnių diapazonas kanalams, ne siauresnis už nurodytą. | Nuo 0,1 iki 4 kHz
9 | Triukšmų lygis, tipinis (RMS) | Ne daugiau 1,5 µV p-p
10 | Sinfazinio kanalo slopinimas, tipinis | Ne mažiau 110 dB (CMRR) diferencialinis
11 | Stiprintuvo įėjimo varža | Ne mažiau 150 MΏ
12 | Naudotojo nustatomi filtrų dažniai | Būtina
13 | Kalibracijos režimas | Būtinas
14 | Matricinis LED stimuliatorius | Būtinas
15 | Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga), monitoriumi, spausdintuvu ir izoliuojančiu transformatoriumi | Būtinas | Nurodyti kompiuterio gamintoją, modelį, kilmės šalį
16 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ir kompiuterio sujungimas | LAN ir bevieliu ryšiu
17 | Komplekuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG | EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., paruošimo ir klijavimo pasta - 1 kompl.
18 | Duomenų importas, eksportas | ASCII, EDF ir EDF+ formatais. Galimas EEG failų perkėlimas iš pacientų stebėjimo įrenginio į serverio sistemą EEG peržiūroms kitose darbo stotyse.
19 | Instaliuota programinė įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | Nurodyti programinės įrangos gamintoją, modelį, kilmės šalį
1. EEG peržiūra ir analizė
2. Trimatė (tūrinė) galvos topografinė analizė, peržiūra 3D režimu
3. Spektrinė analizė
4. Pacientų duomenų archyvas
5. Ilgalaikio paciento EEG kreivių užrašymo ir stebėjimo programinė įranga
6. Aptikti šuoliai atvaizduojami topografiškai arba morfologiškai.
7. Šuolių identifikavimas atliekant ilgalaikį paciento EEG monitoravimą.
8. Galimybė praplėsti vaizdo ir garso sistema su programine įranga ir video kamera
20 | Laisvai programuojami tyrimo montažai | Būtina
21 | Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas | Vartotojo pasirenkamas
22 | Montažų peržiūra ekrane | Būtina
23 | Redaguojamų įvykių žymeklių sąrašas | Būtina
24 | EEG kepurėlės 3 dydžių | Būtina
25 | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
26 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  | Įrodančių dokumentų nereikalaujama