## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus anglų arba lietuvių kalba, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas). Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
5. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 specialistų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

## 3pod_tech_specifikacija
3 p. o. d. techninė specifikacija
Lubinė konsolė anesteziologui
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Bendrieji reikalavimai konsolės sistemai
1.1 | Konsolių tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojamos dviejų alkūnių horizontalios konsolės (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį)
1.2 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 1. Jungtys yra išdėstomos horizontaliose konsolių kolonose,
2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju prekių užsakymo metu).
1.3 | Konsolių „rankos“ sukimosi ašių skaičius | ≥ 3
1.4 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 330°
1.5 | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams,
2. Dujų įvadams.
1.6 | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina
1.7 | Konsolių paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms | Būtina
1.8 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina
1.9 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims
1.10 | Stabdžių valdymo rankenos | Montuojamos ant konsolių horizontalių kolonų
1.11 | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina
1.12 | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 200 kg
2 | Reikalavimai konsolės matmenims ir komplektacijai
2.1 | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.2 | Antros alkūnės ilgis | ≥ 750 mm
2.3 | Horizontalios konsolės ilgis | ≥ 780 mm
2.4 | Reikalavimai konsolės komplektacijai | 1. Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 12 vnt. su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio,
2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 3 vnt,
3. Medicininio suspausto oro ≥ 5 bar jungtis – 2 vnt,
4. Deguonies jungtis – 2 vnt,
5. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt,
6. Vakuumo jungtis - 1 vnt,
7. Tinklo jungtys (RJ45 arba lygiavertės) – 2 vnt.
2.5 | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN arba lygiaverčius
3 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais) | Būtina
4 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. Pagal reglamentą EU 2017/745 siūlomos konsolės yra II klasės prietaisams,
2. DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2,
3. DIN EN ISO 11197 arba LST EN ISO 11197.
5 | Garantinis laikotarpis | 36 mėn. | Įrodančių dokumentų nereikalaujama

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne