## 13339
Projektas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
"ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI (13339)"
1.Prekės turi būti pristatytos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba, CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijomis (arba lygiaverčiais dokumentais). Prekės turi būti sertifikuotos kaip medicinos priemonės (su CE ženklinimu) ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 (MDR).
2.Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams, pažymėtiems simboliu „*“ taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3.Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus. įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita. nei reikalaujama. kalba (lietuvių ar anglų). kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti. ir/ar nurodyti rodyklėmis. ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas. kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra). kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai. nenurodyti šiame punkte. nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4. Pirkime kaip prekių egzistavimo bei kokybės charakteristikų įrodymo gali būti prašoma pateikti pirkimo objekto pavyzdžių dėl jų detalaus įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir galutinio įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus . Pirkimo objekto pavyzdžius tiekėjas turės pateikti per 5 darbo dienas nuo PO prašymo CVP IS priemonėmis gavimo dienos. Tiekėjo prašymu pavyzdžių pateikimo terminas galės būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 3 d. d. Prekių pavyzdžiai bus vertinami ekspertų, taip pat laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pavyzdžiai būti naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes, ir gali būti negrąžinami, todėl pavyzdžiai turės būti nemokami ir pateikti kartu su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu rašte nurodytu adresu nurodytam asmeniui. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per prašyme nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.Pavyzdžių pristatymo adresas: Žalgirio g. 115, LT-08217 Vilnius.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM tarifas proc. | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR) | Siūloma pakuotė, mato vnt. | Pakuotės kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Apeksolokatorius | Priemonė skirta šaknies kanalų gydymui – padeda nustatyti fiziologinės viršūnės padėtį, o kartu – tikslų kanalo ilgį .Veikianti drėgnoje aplinkoje | vnt. | 5 |  | 21
2 | Peiliukas | Rankinis instrumentas , išmatavimai 12,5 ±0,5 cm | vnt. | 5 |  | 21
3 | Kablys | Rankinis instrumentas, lenktas ir išgaubtas kablys, išmatavimai : 10 x 13 mm (gylis x plotis), bendras ilgis 160±3 mm | vnt. | 15 |  | 21
4 | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai |  |  |  |  | 21
4.1 | Lenktos žirklės, 130 mm | Žirklės lenktos,130±2 mm, viena žirklių dalis yra itin aštrūs dantukai, galiukai aštrus/aštrus. | vnt. | 2 |  | 21
4.2 | Siauro profilio žirklės | Žirklės ,ilgis 165±2 mm mm, lenktos siauros.(LEXER* ar lygiavertės) | vnt. | 2 |  | 21
4.3 | Lenktos žirklės, 145 mm | Žirklės , ilgis 145±2 mm lenktos, preparacinės, juodos. (METZENBAUM*ar lygiavertės) | vnt. | 4 |  | 21
4.4 | Preparacinės žirklės | Žirklės, ilgis 115 ±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti.(TONNIS-ADSON* ar lygiavertės) | vnt. | 2 |  | 21
4.5 | Žirklės, 145 mm | Žirklės, ilgis 145±2 mm, lenktos preparacinės, juodos.( BABY-METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2 |  | 21
4.6 | Žirklės 105 mm | Žirklės ,ilgis 105 ±2 mm, lenktos. | vnt. | 2 |  | 21
4.7. | Pincetas | Pincetas, ilgis 120 ±2 mm, chirurginis.(MICRO-ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 4 |  | 21
4.8 | Dėklas instrumentams | Dėklas instrumentams nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm | vnt. | 2 |  | 21
5. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai |  |  |  |  | 21
5.1. | Žirklės, 180 mm | Žirklės skirtos atsargiam, preciziškam minkštųjų audinių pjovimui, šalinimui operacijose – dažnai plastinės chirurgijos, maxillofacialinių, burnos-veido sričių procedūrų metu.Ilgis 180 mm±2 mm, lenkto pjūvio. (METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2 |  | 21
5.2. | Žirklės, 150 mm | Universalio chirurginės žirklės, skirtos minkštųjų audinių disekcijai plastinės, maxillofacialinės, burnos-veido, ENT sritims. Žirklių ilgis 150 mm±2 mm, lenktos, bukinti galai. (JAMESON* ar lygiavertės). | vnt. | 2 |  | 21
5.3. | Žirklės, 230 mm | Žirklės, ilgis 230 mm±2 mm, lenktos, didesnės pjovimo galios/platumo galai.(METZENBAUM* ar lygiavertės). | vnt. | 1 |  | 21
5.4. | Žirklės, 180 mm,preparacinės | Žirklės, 180 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti.(TONNIS-ADSON* ar lygiavertės) | vnt. | 1 |  | 21
5.5. | Pincetas , 175 mm | Pincetas, 175 mm±2 mm, bajonetinis, anatominis.(ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 2 |  | 21
5.6. | Pincetas , 185 mm | Pincetas, 185 mm±2 mm, anatominis.(GRUENVVALD* ar lygiavertis). | vnt. | 1 |  | 21
5.7. | Pincetas , 150 mm | Pincetas, 150 mm±2 mm, chirurginis.(ADSON* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.8. | Pincetas , 175 mm,chirurginis | Pincetas, 175 mm±2 mm, chirurginis.(GERALD* ar lygiavertis) | vnt. | 2 |  | 21
5.9. | Liežuvio laikiklis | Liežuvio laikiklis, 160 mm±2 mm. (COLLIN* ar lygiavertis) | vnt. | 2 |  | 21
5.10. | Chirurginis disektorius,180mm | Chirurginis disektorius, bendrosios konstrukcijos, 180 mm ±2 mm ilgio, lenktas. Skirtas audinių atskyrimui, atsargiam skilčiavimui operacijų metu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. (LOWER* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.11. | Chirurginis disektorius,210 mm | Chirurginis dissektorius lenktu darbo galu.Ilgis- 210 mm±2 mm.(DESJARDINS* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.12. | Adatkotis, 180 mm | Chirurginis instrumentas iš nerūdijančio plieno -adatkotis ,ilgis- 180 mm±2 mm.(DEBAKEY* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.13. | Adatkotis, 150 mm | Adatkotis tiesus su volframo karbido įdėklais darbinėse dalyse, 150 mm±2 mm. (HEGAR-MAYO* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.14. | Adatkotis, 175 mm | Adatkotis, dantelių žingsnis 0,4 mm, ilgis 175 ±5 mm su volframo karbido įdėklu. Durogrip, SAROT* ar lygiavertis | vnt. | 2 |  | 21
5.15. | Raspatorius, 185mm, aštrūs galai | Raspatorius, 185 mm±2 mm, aštrūs abu galai. FREER-YASORGIL*ar lygiavertis. | vnt. | 2 |  | 21
5.16. | Raspatorius, 185mm, skirtingi galai | Raspatorius, 185 mm±2 mm, dviejų galų: vienas aštrus, kitas bukintas. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.17. | Osteotomas | Osteotomas, 4 mm pločio, su gylio matuokliu. (COTTLE* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.18. | Plėtiklis | Plėtiklis, savaime užsifiksuojantis įtraukiklis 165±2 mm, 5 1/4, 3 x 4 aštrūs dantukai.(WD5200* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.19. | Raspatorius, 160 mm | Raspatorius, ilgis-160 mm±2 mm, plotis-4 mm. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.20. | Spaustukas kraujagyslėms | Spaustukas kraujagyslėms, ilgis-125 mm±2 mm, lenktos formos. (HALSTED-MOSQUITO* ar lygiavertis). | vnt. | 2 |  | 21
5.21. | Dėklas instrumentams | Dėklas instrumentams, nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 405 mm±5 mm, plotis 240 mm±5, aukštis 50 mm±5 mm.Sterilizacizuojamas, atsparus dezinfekcijai. | vnt. | 2 |  | 21
6 | Šaukštelis chirurginis | Kampinis, dvipusis, plokščia aštria darbine dalimi, darbinės dalies diametras 2, 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 |  | 21
7 | Šaukštelis chirurginis | Tiesus, darbinė dalis plokščia , aštri. Diamentras 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 |  | 21
8 | Ultragarsiniai antgaliukai | Ultragarsiniai antgaliukai. Suderinami su EMS Piezon Master Surgery sistema, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai, skriti kaulo pjovimui, gremžimui. | vnt. | 10 |  | 21
9 | Šlifavimo juostelės laikiklis | Šlifavimo juostelės laikiklis. (Dentaurum 018-000-00*ar lygiavertis) | vnt. | 10 |  | 21