TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
B TIPO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIS BE ĮRANGOS,
 PACIENTŲ PERVEŽIMUI

[bookmark: _Hlk239155643]            Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis privalo visiškai atitikti LST EN 1789:2020+A1:2024 (t. y. galiojančio) standarto nuostatas, bei pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Kartu su automobiliu pateikti notifikuotos įstaigos pagrindimo dokumentus. Greitosios medicinos pagalbos automobilis turi būti B tipo, skirtas pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti. 
            Greitosios medicinos pagalbos automobilis turi būti pagamintas, įrengtas ir pristatytas pagal žemiau pateikiamas sąlygas. 
            Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi pilnai atitikti pateiktą techninę Specifikaciją.

	Eilės Nr.
	Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos:
	Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)
	Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas

	
	Bendra informacija:

	1. 
	Bazinio automobilio markė ir modelis.
	
	

	2. 
	Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas.
	
	

	3. 
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas.
	
	

	4. 
	Suteikiama ne mažiau kaip 5 metų greitosios medicinos pagalbos automobilio su įranga garantija arba 200000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. Garantija apima visus automobilio agregatus, kėbulą ir įrangą (išskyrus medicininę aparatūrą ir prietaisus).
Suteikiama 12 metų garantija nuo kiauryminės korozijos.
	
	

	5. 
	Pristatymas per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. 
	
	

	6. 
	Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti CA draudimu vienam mėnesiui.
	
	

	7. 
	Greitosios medicinos pagalbos automobilio tipas arba kategorija M1-AF-SC.
	
	

	
	Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos:

	
	Kėbulas:

	8. 
	Geltona RAL1016 kėbulo spalva arba balta spalva. Apipavidalinimas pagal GMP reikalavimus. Visam apipavidalinimui suteikiama 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.
	
	

	9. 
	Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su  langu.
	
	

	10. 
	Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango. 
	
	

	11. 
	Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais.
	
	

	12. 
	Vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas.
	
	

	13. 
	Vienvietė priekinio keleivio sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas.
	
	

	
	Masė:

	14. 
	Bendra automobilio masė – ne mažiau kaip 3200 kg.
	
	

	15. 
	Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:

	16. 
	Automobilio ilgis ne daugiau  6100 mm.
	
	

	17. 
	Automobilio ratų bazė nuo 3400 mm iki 3700 mm.
	
	

	18. 
	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių)  ne daugiau 2200 mm.
	
	

	19. 
	Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm.
	
	

	
	Paciento skyriaus vidiniai matmenys:

	20. 
	Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm.
	
	

	21. 
	Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm.
	
	

	22. 
	Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.
	
	

	23. 
	Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm.
	
	

	24. 
	Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.
	
	

	25. 
	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm.
	
	

	26. 
	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.
	
	

	
	Variklis ir eksploatacinės savybės:

	27. 
	Dyzelinis variklis.
	
	

	28. 
	Gamyklinė galia ne mažiau 99 kW.
	
	

	29. 
	Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.
	
	

	30. 
	Automobilyje yra įrengta rankinio perjungimo mechaninė pavarų dėžė, su 6+1 pavaromis
(šešios pavaros į priekį ir viena pavara atgal).
	
	

	31. 
	Išmetamųjų  dujų emisijos standarto atitiktis – „Euro 6“
	
	

	
	Transmisija ir pakaba:

	32. 
	Gale ir priekyje viengubi ratai.
	
	

	33. 
	Sumontuotos vasarinės padangos.
	
	

	34. 
	Ratų formulė 4x2.
	
	

	35. 
	Komfortinė galinė pilnai orinė pakaba: aukščiausia pozicija ≥(+50) mm, žemiausia ≥(-50) mm nuo važiavimo padėties.
	
	

	
	Saugumas:

	36. 
	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.
	
	

	37. 
	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti  sistema su ratų praslydimo sistema.
	
	

	38. 
	Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.
	
	

	39. 
	Pastovaus greičio palaikymo sistema.
	
	

	40. 
	Vairuotojo ir šalia keleivio oro saugos pagalvės.
	
	

	41. 
	Vairuotojo ir šalia keleivio galvos, šoninės oro pagalvės.
	
	

	42. 
	LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos.
	
	

	43. 
	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.
	
	

	44. 
	Galinio parkavimo atstumų sistema.
	
	

	45. 
	Oro kondicionierius.
	
	

	
	Įranga:

	46. 
	Pagrindinė 12V (AGM) baterija ne mažiau 90 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos.
	
	

	47. 
	Papildoma 12 V (AGM) baterija, ne mažesnės kaip 90 Ah talpos, prijungta prie automobilio elektros sistemos.
	
	

	48. 
	Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.
	
	

	49. 
	Automobilyje yra integruotas radijas, valdomas prie vairo esančiais mygtukais.
	
	

	50. 
	Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.
	
	

	51. 
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
	
	

	52. 
	Apšvietimo lemputė vairuotojui.
	
	

	53. 
	Automobilyje yra tachometras.
	
	

	54. 
	Purvasaugiai priekyje ir gale.
	
	

	55. 
	Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.
	
	

	56. 
	Borto kompiuteris, indikuojantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, išorės temperatūrą. Variklio alyvos temperatūros indikacija.
	
	

	57. 
	Pakoja gale, viso pločio.
	
	

	58. 
	Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje.
	
	

	59. 
	Automobilyje yra keltuvas ratui pakeisti.
	
	

	60. 
	Atsarginis ratas normalaus dydžio (standartinis) ratas su įrankiu komplektu ratui pakeisti.
	
	

	
	MEDICININIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI.

	
	Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas:

	61. 
	Elektrinis 220V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - ne mažiau 2.0 kW.
	
	

	62. 
	Oro kondicionierius. 
	
	

	63. 
	Ištraukiamoji ventiliacija.
	
	

	64. 
	Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio.  Galia ne mažesnė, nei 5.0 kW.
	
	

	
	Elektros instaliacija:

	65. 
	12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai.
	
	

	66. 
	220 V instaliacija. Išorinė 220V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A, su starterio blokavimu įjungus degimą. Ne mažiau 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis.
	
	

	67. 
	Sinusinės srovės 12-220V įtampos keitiklis. Nominali galia ne mažesnė, nei 1000W. 
	
	

	68. 
	Automatinis dviejų akumuliatorių pakrovėjas nuo 220V, tinkantis AGM, GEL tipo baterijoms, ne mažiau 25A. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo.
	
	

	69. 
	Valdymo pultas paciento skyriuje, turintis šias funkcijas:
· Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;
· Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;
· Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;
	
	

	70. 
	Valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis šias funkcijas:
· Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;
· Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas;
· Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;
· Laiko indikacija ekrane;
· Abiejų baterijos įtampų indikacija;
· Lauko ir vidaus temperatūra;
	
	

	
	Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas:

	71. 
	Ant GMP automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm.
	
	

	72. 
	Ant GMP automobilio stogo galinės dalies įrengti du mėlyni mirksintys LED švyturėliai.
	
	

	73. 
	Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse.
	
	

	74. 
	Automobilio galinių ir šoninių  durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas, automatiškai įsijungia atidarius duris.
	
	

	75. 
	Valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 100W ir garsiakalbiu. 
	
	

	76. 
	Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.
	
	

	77. 
	Apipavidalinimas šviesą atspindintis, pagal LST 1299 standartą.
	
	

	78. 
	Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu:
šviesos srautas – ne mažiau kaip 1400 lm.
	
	

	
	Medicinos skyriaus apšvietimas:

	79. 
	Į medicininio skyriaus lubas integruoti LED šviestuvai, išdėstyti išilgai lubų. Iš viso 4 LED šviestuvai.
	
	

	80. 
	Ne mažiau kaip  du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio.
	
	

	81. 
	Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles.
	
	

	
	Medicininio skyriaus įrengimas:

	82. 
	Sustiprintos, neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. 
	
	

	83. 
	Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 2 mm balto termoplastiko ABS, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
	
	

	84. 
	Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui.
Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Trys įrangos tvirtinimo plokštės.
	
	

	85. 
	Ne mažiau 20 mm kėbulo (sienos,  lubos) šilumos-garso izoliacija.
	
	

	86. 
	Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis.
	
	

	87. 
	Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų.
Spinalinės lentos. Ne mažiau 2 lentynos. Įranga nuo šių lentynų pasiekiama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris.
Vieta pernešimo kėdutei.
Vieta dviems deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais.
	
	

	88. 
	Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis:
· Integruoti tritaškiai saugos diržai;
· Reguliuojamo kampo nugaros atrama;
· Pasisukanti 180o kampu;
· Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms;
· Sulankstoma sėdima dalis.
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
	
	

	89. 
	Dešinėje šalia neštuvų dvi M1 klasės sėdynės su šiomis funkcijomis:
· Integruoti tritaškiai saugos diržai;
· Sulankstoma;
· Pasisukanti 180 laipsnių kampu;
· Reguliuojamo kampo nugaros atrama;
· Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms;
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
	
	

	90. 
	Kairėje sienoje yra aliuminiai bėgeliai, ant kurių montuojasi trys plokštės, medicininės įrangos tvirtinimui.
	
	

	91. 
	Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės be rankenėlių, atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.
	
	

	92. 
	GMP automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai:
· Defibriliatorius;
· Atsiurbėjas;
· Kaklo įtvarai;
· Vaistai ir kiti medikamentai.
	
	

	93. 
	Dešiniame šone, virš sėdynės  pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.
	
	

	94. 
	Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau trijų kabliukų.
	
	

	95. 
	Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis. 
	
	

	96. 
	Spintelė prie pertvaros su darbastaliu su borteliu ir ne mažiau kaip dviems stalčiais.
Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.
Virš spintelės numatyta tvirtinimo vieta kardiografui. Vieta vienkartinėms pirštinėms trijų dydžių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui.
	
	

	97. 
	Medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų  su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) –  1 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 1 vnt., Deguonies drėkintuvai – 1 vnt. Reduktorių tipas suderinamas su perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.
	
	

	98. 
	Infuzinių skysčių sistemos laikikliai lubose. Lubose yra įrengti trys laikikliai.
Portatyvinis infuzinių skysčių šildytuvas.
Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 5 litrai.
Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuvas turi palaikyti 37°C temperatūrą su ±2°C leistinu nuokrypiu.
Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius.
Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuve turi būti aliarmo pranešimai.
	
	

	
	Kita saugumo įranga:

	99. 
	2 l  gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.
	
	

	100. 
	Plaktukas avariniam langų išdaužimui. Bei peilis diržų perpjovimui. 
	
	

	
	Pagrindiniai neštuvai ir jų įkėlimo/iškėlimo sistema:

	101. 
	GMP automobilyje montuojami neštuvai turi atitikti EN 1789 ir EN 1865 standartų (arba lygiaverčių standartų) reikalavimus. Neštuvų tvirtinimo prie GMP automobilio pagrindo sistema turi būti išbandyta 10G pagreičiu ir atitikti EN 1789 standarto reikalavimus.
Privaloma kartu su automobiliu pateikti notifikuotos įstaigos išduotų protokolų ir sertifikatų kopijas. Kartu pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui.
	
	

	102. 
	Monoblokiniai neštuvai su nugaros atramos
posvyrio kampo reguliavimo galimybe ne mažiau kaip 75 laipsnių kampu.
Trendelenburgo pozicija (kojų pakėlimas) ir
šokinis rėmas (kelių sulenkimas).
	
	

	103. 
	Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė.
	
	

	104. 
	Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą / plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.
	
	

	105. 
	Su 4 (keturiais) pasukamais ratukais (360 laipsnių kampu). Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm.
	
	

	106. 
	Su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.
	
	

	107. 
	Su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo.
	
	

	108. 
	Iš abiejų pusių nulenkiami šoniniai porankiai.
	
	

	109. 
	Nulenkiamas infuzinių tirpalų laikiklis.
	
	

	110. 
	Neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu
	
	

	111. 
	Su neštuvų tvirtinimo sistema, atitinkančia
standarto EN 1789 reikalavimus.
	
	

	112. 
	Neštuvų svoris ne daugiau 50 kg.
	
	

	113. 
	Leistina neštuvų apkrova ne mažiau 250 kg.
	
	

	114. 
	Neštuvų konstrukcija apsaugota nuo korozijos.
	
	

	115. 
	Ne mažiau kaip keturi aukščio reguliavimo lygiai.
	
	

	116. 
	Neštuvų pakrovimo aukštis suderintas su
automobilio platformos aukščiu.
	
	

	117. 
	Neštuvai turi būti nauji, paženklinti CE ženklu. Kartu su automobiliu turi būti pateikta ES atitikties deklaracija, atitiktį EN 1789 ir EN 1865 standartams patvirtinantys dokumentai bei naudotojo instrukcija lietuvių kalba.
	
	



Privaloma pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius
prekės gamintojo dokumentus ir naudotojo instrukciją lietuvių kalba.
_____________________________


