Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatinė laboratorinė sistema išsamiam genominiam profiliavimui atlikti naujos kartos sekoskaitos metodu (toliau – Sistema) – 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Veikimo principas | 1.Sekoskaitos technologija pagrįsta puslaidininkiniu detektoriumi, tiesiogiai registruojant sekoskaitos reakcijos metu susidarantį H⁺ joną arba lygiaverčiu metodu. 2. Sekoskaitos reakcijos produktui detektuoti nereikia fluorescencinių, chemiliuminescencinių ar kitų reagentų, reikalingų optiniam detektavimo metodui. |  |
| 1.2 | Nuskaitomo fragmento ilgio diapazonas | Ne siauresnis kaip 200 – 600 nukleotidinių bazių. |  |
| 1.3 | Tiriamų mėginių kiekis | Vienu metu sekvenuojami ne mažiau kaip 384 mėginiai. |  |
| 1.4 | Sistemos našumas | 1.Ne mažiau kaip 30 Gb aukštos kokybės duomenų per 1 dieną. 2. Ne mažiau kaip 130 mln. nuskaitymų vienos reakcijos metu. |  |
| 1.5 | Sekvenavimo trukmė | 1. Ne ilgiau kaip 3 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu identifikuojama ne mažiau kaip 0,3 Gb sekos. 2. Ne ilgiau kaip 12 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu identifikuojama ne mažiau kaip 20 Gb sekos. |  |
| 1.6 | Komplektacija | Sistemą sudaro: 1.DNR analizatorius su integruota programine įranga prietaiso valdymui ir duomenų pirminei analizei. (Būtina nurodyti programinės įrangos gamintoją ir kilmės šalį), 2. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis. (Būtina nurodyti nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintoją ir kilmės šalį), |  |
| 1.7 | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |
| 1.8 | Priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 72 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 5 d.d. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |