KLAUSIMYNAS
ELEKTRINIO TURNIKETO SISTEMA
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



ELEKTRINIO TURNIKETO SISTEMA 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1 dalis 
	Turniketo sistema
	
	

	0
	Elektrinis turniketas
	
	

	1
	Paskirtis: elektra valdomas chirurginis turniketas, reguliuojantis slėgį manžetėje, skirtas laikinam kraujotakos sustabdymui viršutinėje arba apatinėje paciento galūnėje
	
	

	2
	Galimybė prijungti ir naudoti ne mažiau kaip 2 manžetes: dviguba manžetė intraveninei regioninei anestezijai (IVRA) ir (arba) dvi atskiros viengubos manžetės; manžečių prijungimo vietos (kanalai) pažymėti skirtingomis spalvomis; galimybė valdyti manžetes atskirai
	
	

	3
	Automatinis savitestas (self-test) įjungus prietaisą; testo trukmė ≤ 30 sek.
	
	

	4
	Intraveninės regioninės anestezijos (IVRA) režimas su apsauginiu užraktu, mažinančiu atsitiktinio manžetės slėgio sumažėjimo riziką
	
	

	5
	Spalvotas jutiklinis ekranas, dengtas stiklu arba kita valymui ir dezinfekcijai pritaikyta medžiaga; įstrižainė ne mažiau kaip 7"; raiška ne mažiau kaip 800 × 480 pikselių
	
	

	6
	Ekrane pateikiama informacija: slėgio ir laiko parametrai; sesijos (procedūrų) istorija; maitinimo šaltinio tipo ir akumuliatoriaus būsenos indikacija
	
	

	7
	Integruoti greitos prieigos klavišai iš anksto nustatytų slėgio ir laiko verčių korekcijai (dviem prisilietimais)
	
	

	8
	Slėgio nustatymo diapazonas – ne siauresnis kaip 150–400 mmHg; reguliavimo žingsnis ≤ 5 mmHg
	
	

	9
	Aliarmo laiko nustatymo diapazonas – ne siauresnis kaip 15 min. – 1,5 val.; reguliavimo žingsnis ≤ 10 min.
	
	

	10
	Aliarmų sistema: garsiniai ir optiniai (vaizdiniai) aliarmai su klaidų kodais arba tekstiniais pranešimais prietaiso ekrane
	
	

	11
	Svoris (be priedų) ne didesnis kaip 5,5 kg
	
	

	12
	Maitinimas iš kintamosios srovės tinklo 230 V, 50–60 Hz; integruotas įkraunamas ličio jonų arba lygiavertės technologijos akumuliatorius, kurio veikimo laikas (be maitinimo iš tinklo) ne trumpesnis kaip 5 val.
	
	

	13
	USB jungtis
	
	

	14
	Rankena prietaisui pernešti (korpuso dalyje)
	
	

	15
	Komplektaciją sudaro: 1) stovas su ratukais (ne mažiau kaip 4 vnt.) ir fiksavimo mechanizmu turniketui pritvirtinti arba tvirtinimas ant stovo; 2) krepšys priedams susidėti; 3) jungiamieji spiraliniai vamzdeliai ne mažiau kaip 3 m ilgio, skirtingų spalvų, su greito atjungimo jungtimis (ne mažiau kaip 2 vnt.); 4) kištukai sandarumo patikrinimui (ne mažiau kaip 2 vnt.); 5) manžetės (ne mažiau kaip 4 vnt.), dydžiai parenkami prieš užsakant įrangą
	
	

	16
	Reikalavimai manžetėms: daugkartinio naudojimo; dezinfekuojamos; spalvinis kodavimas pagal dydį; sudėtyje neturi būti PVC; tiesios arba lenktos (kūginės) formos; vieno arba dviejų kanalų
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