KLAUSIMYNAS

ELEKTRINIO TURNIKETO SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ELEKTRINIO TURNIKETO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Turniketo sistema |  |  |
| 0 | Elektrinis turniketas |  |  |
| 1 | Paskirtis: elektra valdomas chirurginis turniketas, reguliuojantis slėgį manžetėje, skirtas laikinam kraujotakos sustabdymui viršutinėje arba apatinėje paciento galūnėje |  |  |
| 2 | Galimybė prijungti ir naudoti ne mažiau kaip 2 manžetes: dviguba manžetė intraveninei regioninei anestezijai (IVRA) ir (arba) dvi atskiros viengubos manžetės; manžečių prijungimo vietos (kanalai) pažymėti skirtingomis spalvomis; galimybė valdyti manžetes atskirai |  |  |
| 3 | Automatinis savitestas (self-test) įjungus prietaisą; testo trukmė ≤ 30 sek. |  |  |
| 4 | Intraveninės regioninės anestezijos (IVRA) režimas su apsauginiu užraktu, mažinančiu atsitiktinio manžetės slėgio sumažėjimo riziką |  |  |
| 5 | Spalvotas jutiklinis ekranas, dengtas stiklu arba kita valymui ir dezinfekcijai pritaikyta medžiaga; įstrižainė ne mažiau kaip 7"; raiška ne mažiau kaip 800 × 480 pikselių |  |  |
| 6 | Ekrane pateikiama informacija: slėgio ir laiko parametrai; sesijos (procedūrų) istorija; maitinimo šaltinio tipo ir akumuliatoriaus būsenos indikacija |  |  |
| 7 | Integruoti greitos prieigos klavišai iš anksto nustatytų slėgio ir laiko verčių korekcijai (dviem prisilietimais) |  |  |
| 8 | Slėgio nustatymo diapazonas – ne siauresnis kaip 150–400 mmHg; reguliavimo žingsnis ≤ 5 mmHg |  |  |
| 9 | Aliarmo laiko nustatymo diapazonas – ne siauresnis kaip 15 min. – 1,5 val.; reguliavimo žingsnis ≤ 10 min. |  |  |
| 10 | Aliarmų sistema: garsiniai ir optiniai (vaizdiniai) aliarmai su klaidų kodais arba tekstiniais pranešimais prietaiso ekrane |  |  |
| 11 | Svoris (be priedų) ne didesnis kaip 5,5 kg |  |  |
| 12 | Maitinimas iš kintamosios srovės tinklo 230 V, 50–60 Hz; integruotas įkraunamas ličio jonų arba lygiavertės technologijos akumuliatorius, kurio veikimo laikas (be maitinimo iš tinklo) ne trumpesnis kaip 5 val. |  |  |
| 13 | USB jungtis |  |  |
| 14 | Rankena prietaisui pernešti (korpuso dalyje) |  |  |
| 15 | Komplektaciją sudaro: 1) stovas su ratukais (ne mažiau kaip 4 vnt.) ir fiksavimo mechanizmu turniketui pritvirtinti arba tvirtinimas ant stovo; 2) krepšys priedams susidėti; 3) jungiamieji spiraliniai vamzdeliai ne mažiau kaip 3 m ilgio, skirtingų spalvų, su greito atjungimo jungtimis (ne mažiau kaip 2 vnt.); 4) kištukai sandarumo patikrinimui (ne mažiau kaip 2 vnt.); 5) manžetės (ne mažiau kaip 4 vnt.), dydžiai parenkami prieš užsakant įrangą |  |  |
| 16 | Reikalavimai manžetėms: daugkartinio naudojimo; dezinfekuojamos; spalvinis kodavimas pagal dydį; sudėtyje neturi būti PVC; tiesios arba lenktos (kūginės) formos; vieno arba dviejų kanalų |  |  |