KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL Optinis koherentinis tomografas VIEŠOJO PIRKIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT)  Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų.

CPO LT, gavusi rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Žemiau

lentelėje pateikiami tik tie rinkos konsultacijos metu kelti klausimai, dėl kurių buvo gauti pasiūlymai ir/ar pastabos.

| Eil. Nr. | Rinkos konsultacijos metu pateiktas klausimas ir gautas pasiūlymas/pastaba | Priimti sprendimai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. parametras | Prietaiso paskirtis: prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos. Siūlome išbraukti reikalavimą „3. spalvotos akių dugno fotografijos“ kaip perteklinį. | Reikalavimas nekeičiamas. Spalvotos akių dugno fotografijos leidžia lengviau ir kokybiškiau įvertinti kraujagyslių būklę, aptikti kraujavimus, pigmentinius pokyčius ir t.t. Tai ypač svarbu tiriant pacientus su diabetine retinopatija, geltonosios dėmės degeneracija ir glaukoma. |
| 1.1.10. parametras | Akies dugno fotografijų tipai: Spalvota ir/arba beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai akies dugno atvaizdavimo tipai. Siūlome išbraukti reikalavimą „Spalvota ir/arba“ | Koreguojama nebus. Reikalavimas suformuluotas, kad tiktų tiek su spalvota, tiek su beraude technologija. |
| 1.1.11. parametras | Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas Ne mažiau 45°. Siūlome išbraukti šį reikalavimą. | Reikalavimas nekeičiamas. Spalvotos akių dugno fotografijos leidžia lengviau ir kokybiškiau įvertinti kraujagyslių būklę, aptikti kraujavimus, pigmentinius pokyčius ir t.t. Tai ypač svarbu tiriant pacientus su diabetine retinopatija, geltonosios dėmės degeneracija ir glaukoma. |
| 1.1.13. parametras | OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas su automatiniu fokusavimu ir automatiniu atlikimu arba pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu). Siūlome išbraukti reikalavimą „ir spalvotos fotografijos“. | Reikalavimas nekeičiamas. Spalvotos akių dugno fotografijos leidžia lengviau ir kokybiškiau įvertinti kraujagyslių būklę, aptikti kraujavimus, pigmentinius pokyčius ir t.t. Tai ypač svarbu tiriant pacientus su diabetine retinopatija, geltonosios dėmės degeneracija ir glaukoma. |
|  | Siūlome įtraukti papildomą parametrą: Matavimo darbinis atstumas ne mažiau nei 30 mm. Šis parametras yra būtinas, kadangi naudojant įrangą su didesniu darbiniu atstumu, sumažėja vibracijų ar netyčinių judesių poveikis tyrimo rezultatams, todėl tyrimų duomenys tampa tikslesni ir patikimesni. Taip pat didesnis darbinis atstumas leidžia sumažinti pacientų diskomfortą atliekant matavimus. | Toks parametras gali apriboti konkurenciją, todėl įtraukiamas nebus. |