Otorinolaringologo darbo vieta - 1 kompl.

| Parametrai, komplektacija | Parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Pagrindinis LOR darbo vietos modulis |  |  |
| 1.1. Siurbimo sistema: |  |  |
| 1.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min; - vakuumas ne mažiau -90 kPa; - vakuumo indikatorius; - vakuumo reguliatorius; - automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbimo šlangelę; - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - dviguba apsauga nuo skysčio išbėgimo; - lengvai keičiamos autoklavuojamos šlangelės; - antibakterinis oro filtras; - siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras. |  |
| 1.2. Suspausto oro sistema |  |  |
| 1.2.1. Oro kompresorius | - reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 2,5 bar ; - slėgio indikatorius; - slėgio reguliatorius; - oro kompresoriaus rankena paruošta darbui su Politzer‘io antgaliais; - metalinė rankena ir žarnelė visiškai autoklavuojami - rankena su žarnele lengvai prijungiama ir atjungiama, be papildomų įrankių; |  |
| 1.2.2. Medikamentų buteliukai | - 3 skaidraus stiklo buteliukai medikamentams purkšti; - nerūdijančio plieno dangteliai; - keičiamos, dviejų skirtingų dydžių kaniulės. |  |
| 1.3. Ausies plovimo sistema |  |  |
| 1.3.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 37ºC; - Automatinis vandens pašildymas; - metalinė rankena ir žarnelė visiškai autoklavuojami; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min; - ausų plovimo piltuvėlis su atskiru nutekėjimo (siurbimo) kanalu; - keičiamas, daugkartinis, Luer formos nerūdijančio plieno antgalis ne mažiau 3 vnt. arba guminiai vienkartiniai antgaliukai ausies praplovimui ne mažiau 500 vnt.; - apsauga nuo apsitaškymo ne mažiau 3 vnt.; - vandens sistemą prijungta prie vandentiekio. |  |
| 1.4. Darbo vietos apšvietimas |  |  |
| 1.4.1. Integruotas į pagrindinį modulį LED šviesos šaltinis | - LED šviesos šaltinis – ne mažiau 1 vnt.; |  |
| 1.5. Pagrindinio modulio komplektacija |  |  |
| 1.5.1. Pagrindinį modulį sudaro | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - suspausto oro sistema; - ausų plovimo sistema; - galvinio šviestuvo laikiklis; - ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 2 lanksčių endoskopų laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 ratukai; - nerūdijančio plieno apsauga kojų srityje, skirta apsaugoti modulį nuo susidėvėjimo. - Ne mažiau kaip 2 stalčiai skirti daiktų laikymui, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmu; - Ne mažiau kaip 1 stalčius skirtas panaudotiems instrumentams, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmu; - Panaudotiems instrumentams skirtame stalčiuje turi būti ištraukiamas indas; - Panaudotiems instrumentams skirtame stalčiuje turi būti anga, leidžianti instrumentus įdėti neatidarant stalčiaus; - stalčių fasadai turi būti pagaminti iš mineralinio paviršiaus medžiagos („Corian“ arba lygiavertės); - Integruotas instrumentų paviršius su ne mažiau kaip 2 aliuminiais padėklais ir reguliuojamais arba išimamais skirtukais; - Aliuminiai padėklai turi būti uždengiami organinio stiklo apsauginiu dangčiu; - Integruota koja valdoma atliekų dėžė; - Virš pagrindinio modulio, per visą jo ilgį, turi būti įrengta lentyna, skirta papildomai įrangai laikyti; - Lentynoje turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 elektros lizdai; - Mikroskopo laikikliai ir tvirtinimai prie pagrindinio modulio, kurie technologiškai suderinami su įstaigoje turimu Zeiss OPMI Pico mikroskopu; |  |
| - Papildomas instrumentų modulis | - Ne mažiau kaip 700 mm pločio papildoma instrumentų spintelė, naudojama kaip pagrindinio modulio stalviršio tęsinys. - Instrumentų spintelės viršus turi būti padengtas mineralinio paviršiaus medžiagos plokšte („Corian“ arba lygiaverte). - Ne mažiau 3 stalčių skirtų daiktų laikymui, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmais; |  |
| - Video endoskopinė sistema su lietimui jautriu ekranu | - kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1200 pikselių - vidinė SSD atmintis ne mažiau 500GB; - RAM ne mažiau 8 GB; - galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas - duomenys turi būti saugomi taip pat USB rakte - ne mažiau 1 LAN jungties - galimybė pajungti belaidinę klaviatūrą ir pelytę - lietimui jautrus monitorius, gali būti naudojamas dėvint pirštines - monitoriaus dydis ne mažesnis kaip 22 coliai - ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m² - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; - kamera ne mažiau 2 megapikselių - kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti; - Darbo vietoje turi būti įrengta pasukama vaizdo sistemos laikymo svirtis. |  |
| 4. Lankstus video endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3.1mm ± 0.2 mm; - darbinis ilgis: 330mm ± 20mm; - matymo laukas: 105° ± 10°; - integruotas į endoskopą šviesos šaltinis; - integruota į endoskopą kamera; - rezoliucija ne mažiau 1280 x 720 pikselių; - užlenkimo kampas: 140° ± 15°; - ne mažiau 2-jų valdymo mygtukų; |  |
| 5. Standus endoskopas | - Storis: 2.7 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis: 180 mm ± 10 mm; - Matymo kampas 30° ± 5°; |  |
| 6. Diagnostinis nešiojamas timpanometras | - Diagnostinis nešiojamas timpanometras - Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz - Signalo intensyvumas 85 dB± 1dB - Slėgio ribos ne blogiau kaip nuo +350 iki – 550 dPa - Tūrio ribos ne blogiau kaip nuo 0.2 ml iki 7,5 ml - Tyrimo metodas – Ipsi - Integruotas lietimui jautrus ekranas - Integruoto spalvoto ekrano istrižainė ne mažiau 2.5 colių - Ličio-jonų akumuliatorius - Vienkartinių ausų kištukų komplektas (skirtingų dydžių) |  |
| 7. Garantija | - Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 8. Personalo mokymai | 1. personalo apmokymas pristatant įrangą. |  |

Pasiūlymų vertinimo KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

Pirkimo dalies kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A) | X = 60 |
| 2. | Antras kriterijus – Kokybė (B): | Y = 40 |
| 2.1 . | Oro kompresoriaus slėgis reguliuojamas ribose nuo 0,1 iki 4,0 bar | Y1= 15 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 15 balai |
| 2.2. | Vandens sistemos filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra. | Y2 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |
| 2.3. | Galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą | Y3 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |
| 2.4. | Daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų. | Y4 = 5 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 5 balai |
| 2.5. | Integruoto šviesos šaltinio CRI indeksas ne mažiau 95% | Y5 = 10 Balai skiriami tiesiogiai Nėra – 0 balų, yra - 10 balai |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

S= A + B

- Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

A=AminAp·X

- Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.

- Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.

- Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

- Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).