Otorinolaringologo darbo vieta - 1 kompl.

	Parametrai, komplektacija
 
	Parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. Pagrindinis LOR darbo vietos modulis 
	 
	

	1.1. Siurbimo sistema:
	
	

	1.1.1. vakuuminė siurbimo sistema
	1. oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min;
2. vakuumas ne mažiau -90 kPa;
3. vakuumo indikatorius;
4. vakuumo reguliatorius;
5. automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbimo šlangelę;
6. atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą;
7. dviguba apsauga nuo skysčio išbėgimo;
8. lengvai keičiamos autoklavuojamos šlangelės;
9. antibakterinis oro filtras; 
10. siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija;
11. talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras. 
	

	1.2. Suspausto oro sistema
	 
	

	1.2.1. Oro kompresorius
	1. reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 2,5 bar ;
2. slėgio indikatorius;
3. slėgio reguliatorius;
4. oro kompresoriaus rankena paruošta darbui su Politzer‘io antgaliais;
5. metalinė rankena ir žarnelė visiškai autoklavuojami
6. rankena su žarnele lengvai prijungiama ir atjungiama, be papildomų įrankių;
	

	1.2.2. Medikamentų buteliukai
	1. 3 skaidraus stiklo buteliukai medikamentams purkšti;
2. nerūdijančio plieno dangteliai;
3. keičiamos, dviejų skirtingų dydžių kaniulės.
	

	1.3. Ausies plovimo sistema
	 
	

	1.3.1. vandens sistema
	1. palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 37ºC;
2. Automatinis vandens pašildymas;
3. metalinė rankena ir žarnelė visiškai autoklavuojami;
4. vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min;
5. ausų plovimo piltuvėlis su atskiru nutekėjimo (siurbimo) kanalu;
6. keičiamas, daugkartinis, Luer formos nerūdijančio plieno antgalis ne mažiau 3 vnt. arba guminiai vienkartiniai antgaliukai ausies praplovimui ne mažiau 500 vnt.;
7. apsauga nuo apsitaškymo ne mažiau 3 vnt.;
8. vandens sistemą prijungta prie vandentiekio.
	

	1.4. Darbo vietos apšvietimas 
	 
	

	1.4.1. Integruotas į pagrindinį modulį LED šviesos šaltinis
	1. LED šviesos šaltinis – ne mažiau 1 vnt.;
	

	1.5. Pagrindinio modulio komplektacija
	 
	

	1.5.1. Pagrindinį modulį sudaro
	1. siurblys įmontuotas į darbo vietą;
2. suspausto oro sistema;
3. ausų plovimo sistema;
4. galvinio šviestuvo laikiklis;
5. ne mažiau kaip 2 kietų
endoskopų ir 2 lanksčių endoskopų laikikliai;
6. ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;
7. ne mažiau kaip 2 ratukai;
8. nerūdijančio plieno apsauga kojų srityje, skirta apsaugoti modulį nuo susidėvėjimo.
9. Ne mažiau kaip 2 stalčiai skirti daiktų laikymui, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmu; 
10. Ne mažiau kaip 1 stalčius skirtas panaudotiems instrumentams, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmu; 
11. Panaudotiems instrumentams skirtame stalčiuje turi būti ištraukiamas indas;
12. Panaudotiems instrumentams skirtame stalčiuje turi būti anga, leidžianti instrumentus įdėti neatidarant stalčiaus; 
13. stalčių fasadai turi būti pagaminti iš mineralinio paviršiaus medžiagos („Corian“ arba lygiavertės);
14. Integruotas instrumentų paviršius su ne mažiau kaip 2 aliuminiais padėklais ir reguliuojamais arba išimamais skirtukais; 
15. Aliuminiai padėklai turi būti uždengiami organinio stiklo apsauginiu dangčiu; 
16. Integruota koja valdoma atliekų dėžė;
17. Virš pagrindinio modulio, per visą jo ilgį, turi būti įrengta lentyna, skirta papildomai įrangai laikyti; 
18. Lentynoje turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 elektros lizdai; 
19. Mikroskopo laikikliai ir tvirtinimai prie pagrindinio modulio, kurie technologiškai suderinami su įstaigoje turimu Zeiss OPMI Pico mikroskopu;
	

	2. Papildomas instrumentų modulis
	1. Ne mažiau kaip 700 mm pločio papildoma instrumentų spintelė, naudojama kaip pagrindinio modulio stalviršio tęsinys.
2. Instrumentų spintelės viršus turi būti padengtas mineralinio paviršiaus medžiagos plokšte („Corian“ arba lygiaverte).
3. Ne mažiau 3 stalčių skirtų daiktų laikymui, be rankenų, su „push-to-open“ atidarymo mechanizmais; 
	

	3. Video endoskopinė sistema su lietimui jautriu ekranu
	1. kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1200 pikselių
2. vidinė SSD atmintis ne mažiau 500GB;
3. RAM ne mažiau 8 GB;
4. galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas
5. duomenys turi būti saugomi taip pat USB rakte
6. ne mažiau 1 LAN jungties
7. galimybė pajungti belaidinę klaviatūrą ir pelytę
8. lietimui jautrus monitorius, gali būti naudojamas dėvint pirštines
9. monitoriaus dydis ne mažesnis kaip 22 coliai
10. ryškumas ne mažesnis kaip 250 cd/m²
11. matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai;
12. kamera ne mažiau 2 megapikselių
13. kojinis pedalas vaizdo įrašui pradėti ir stabdyti;
14. Darbo vietoje turi būti įrengta pasukama vaizdo sistemos laikymo svirtis.
	

	4. Lankstus video endoskopas
	1. distalinio galo skersmuo: 3.1mm ± 0.2 mm;
2. darbinis ilgis: 330mm ± 20mm;
3. matymo laukas: 105° ± 10°;
4. integruotas į endoskopą šviesos šaltinis;
5. integruota į endoskopą kamera;
6. rezoliucija ne mažiau 1280 x 720 pikselių;
7. užlenkimo kampas: 140° ± 15°;
8. ne mažiau 2-jų valdymo mygtukų; 
	

	5. Standus endoskopas 
	1. Storis: 2.7 mm ± 0,1 mm; 
2. Darbinis ilgis: 180 mm ± 10 mm;
3. Matymo kampas 30° ± 5°;
	

	6. Diagnostinis nešiojamas timpanometras
	1. Diagnostinis nešiojamas timpanometras
2. Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz
3. Signalo intensyvumas 85 dB± 1dB
4. Slėgio ribos ne blogiau kaip nuo +350 iki – 550 dPa
5. Tūrio ribos ne blogiau kaip nuo 0.2 ml iki 7,5 ml
6. Tyrimo metodas – Ipsi
7. Integruotas lietimui jautrus ekranas
8. Integruoto spalvoto ekrano istrižainė ne mažiau 2.5 colių
9. Ličio-jonų akumuliatorius
10. Vienkartinių ausų kištukų komplektas (skirtingų dydžių)
	

	7. Garantija
	1. Ne mažiau 24 mėn. 
	

	8. Personalo mokymai
	1. personalo apmokymas pristatant  įrangą.
	




PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.
2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

Pirkimo dalies kriterijai
	[bookmark: _Hlk190680716]Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai 
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A)
	X = 60

	2.
	[bookmark: _Hlk128493350]Antras kriterijus – Kokybė (B):
	Y = 40

	2.1 .
	Oro kompresoriaus slėgis reguliuojamas ribose nuo 0,1 iki 4,0 bar
	Y1= 15
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 15 balai

	2.2.
	Vandens sistemos filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra.
	Y2 = 5 
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 5 balai

	2.3.
	Galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą
	Y3 = 5
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 5 balai

	2.4.
	Daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų.
	Y4 = 5
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 5 balai

	2.5.
	Integruoto šviesos šaltinio CRI indeksas ne mažiau 95%
	Y5 = 10
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 10 balai



3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:
S= A + B

4. Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

5. Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.
6. Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.
7. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.
8. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
9. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).


