## Pirkimo sąlygų X priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Ultragarsinė diagnostinė sistema su priedais ir programine įranga – 1 kompl. (toliau – Prekes).

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

- Prekės pristatymo vieta – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

II SKYRIUS

MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |
| 2.4. | Nervų | Būtina |
| 2.5. | Kraujagyslių | Būtina |
| 2.6. | Krūtų | Būtina |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |
| 3.1. | Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama | Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę |
| 3.2. | Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga | Ne mažesnė nei 23 cm |
| 3.3. | Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |
| 3.4. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 55.88 cm (22") |
| 3.5. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |
| 3.6. | Centrinis stabdis | Būtina |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0") |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.0 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 5.4. | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija | Galimybė šią funkciją integruoti ateityje |
| 6. | Vaizdavimo režimai: |  |
| 6.1. | B režimas. | Būtina |
| 6.2. | M režimas. | Būtina |
| 6.3. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas. | Būtina |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.5. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |
| 6.6. | Mikrokraujagyslių vizualizacijos režimas. | Būtina |
| 6.7. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.8. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. | Būtina |
| 6.9. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |
| 6.10. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.11. | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |
| 6.13. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas. | Būtina |
| 6.14. | Kepenų suriebėjimo įvertinimo režimas kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging). | Būtina |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija. | Būtina |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas. | Būtina |
| 8. | Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų). | Būtina |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |
| 9.1.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 160 |
| 9.1.4. | Vieno kristalo technologija | Būtina |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 17.8 MHz |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau kaip 50 mm |
| 9.2.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 250 |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |
| 11. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |
| 12. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |
| 13. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |
| 14. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |
| 15. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |
| 16. | Įrangos ženklinimas CE sertifikatu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |
| 17. | Garantijos laikotarpis | 1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visoms techninėje specifikacijoje išvardintoms prekėms būtų taikoma ≥ 24 mėnesių garantija. 2. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą). |

III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija), atitinkančius šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes. Reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

- Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą arba pasirašytą skanuotą tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRISTATYMUI, SUMONTAVIMUI, ĮDIEGIMUI IR APMOKYMAMS

- Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

- Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu.

- Tiekėjas, pristatęs prekes, įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą.

V SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba, standartas, sertifikatas ar protokolas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.