
[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc80022625][bookmark: _Toc134010436][bookmark: _Hlk169378263]Pirkimo sąlygų X priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. [bookmark: _Hlk176444790]VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Ultragarsinė diagnostinė sistema su priedais ir programine įranga – 1 kompl. (toliau – Prekes).
2. Pirkimas į dalis neskaidomas.
3. Prekės pristatymo vieta – VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, Beržyno g. 27, Kaišiadorys.

II SKYRIUS
MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Sistemos architektūra
	Mobili, su ratukais

	2.
	Atliekami tyrimai:

	2.1.
	Vidaus organų
	Būtina

	2.2.
	Skydliaukės
	Būtina

	2.3.
	Sąnarių
	Būtina

	2.4.
	Nervų
	Būtina

	2.5.
	Kraujagyslių
	Būtina

	2.6.
	Krūtų
	Būtina

	3.
	Sistemos ergonomika

	3.1.
	Valdymo panelė nuo centrinės padėties pasukama
	Ne mažiau nei 90 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 90 laipsnių į dešinę

	3.2.
	Valdymo panelės aukščio reguliavimo eiga
	Ne mažesnė nei 23 cm

	3.3.
	Aukštos raiškos skystųjų kristalų vaizdo monitorius su WLED, LED pašvietimu arba OLED, pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn
	Būtina

	3.4.
	Vaizdo monitoriaus įstrižainė
	Ne mažiau 55.88 cm (22")

	3.5.
	Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu
	Būtina

	3.6.
	Centrinis stabdis
	Būtina

	4.
	Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius
	Būtina

	4.1.
	Valdymo monitoriaus įstrižainė 
	Ne mažiau nei 30.48 cm (12.0")

	4.2.
	Lietimui jautrus valdymo monitorius
	Būtina

	5.
	Pagrindinės techninės charakteristikos

	5.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm

	5.2.
	Palaikomų daviklių dažnių diapazonas
	Nuo ne daugiau 1.0 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz

	5.3.
	Aktyvių jungčių davikliams skaičius
	Ne mažiau kaip 4

	5.4.
	Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija
	Galimybė šią funkciją integruoti ateityje

	6.
	Vaizdavimo režimai:

	6.1.
	B režimas.
	Būtina

	6.2.
	M režimas.
	Būtina

	6.3.
	Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas.
	Būtina

	6.4.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.5.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. 
	Būtina

	6.6.
	Mikrokraujagyslių vizualizacijos režimas. 
	Būtina

	6.7.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.8.
	Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas.
	Būtina

	6.9.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija.
	Būtina

	6.10.
	Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.11.
	Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis).
	Būtina

	6.12.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas.
	Būtina

	6.13.
	Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis kvantifikacijos režimas.
	Būtina

	6.14.
	Kepenų suriebėjimo įvertinimo režimas kepenų steatozei nustatyti (angl. attenuation imaging).
	Būtina

	7.
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:

	7.1.
	Automatinė vaizdo kokybės optimizacija.
	Būtina

	7.2.
	Automatinis spektrinių kreivių matavimas.
	Būtina

	8.
	Nuolatinis siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų).
	Būtina

	9.
	Reikalavimai davikliams:

	9.1.
	Konvekcinis daviklis

	9.1.1.
	Darbinis dažnių diapazonas
 
	Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 5.0 MHz

	9.1.2.
	Vaizduojamas kampas
	Ne mažiau 70º

	9.1.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 160

	9.1.4.
	Vieno kristalo technologija
	Būtina

	9.2.
	Linijinis daviklis

	9.2.1.
	Darbinis dažnių diapazonas 
	Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 17.8 MHz

	9.2.2.
	Daviklio paviršiaus plotis
	Ne mažiau kaip 50 mm

	9.2.3.
	Elementų skaičius
	Ne mažiau 250

	10.
	Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas:

	10.1
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina

	10.2
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina

	10.3
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina

	11.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB

	12.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3. HDMI arba lygiavertė

	13.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis
	230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas

	14.
	Ultragarsinio gelio šildytuvas
	Būtina

	15.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti

	16.
	Įrangos ženklinimas CE sertifikatu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).

	17.
	Garantijos laikotarpis
	1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visoms techninėje specifikacijoje išvardintoms prekėms būtų taikoma ≥ 24 mėnesių garantija.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas arba oficialus siūlomos prekės gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia preke ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 
3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą aptarnauti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos aptarnavimą (montavimą, garantinį ir priežiūrą).



III SKYRIUS
KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos ar kita techninė dokumentacija), atitinkančius šiuos patikimumo kriterijus: pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų objektų technines savybes. Reikalaujama grafiškai nurodyti (t. y., pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.
2. Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą arba pasirašytą skanuotą tiekėjo ir/arba gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PRISTATYMUI, SUMONTAVIMUI, ĮDIEGIMUI IR APMOKYMAMS

3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. 
4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu.
5. Tiekėjas, pristatęs prekes, įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą.

V SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

6. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba, standartas, sertifikatas ar protokolas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
7. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
8. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.
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