- Pirkimo dalis. Ultragarsinės diagnostikos sistema skirta kardiologiniams tyrimams

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Taikymo sritis | - Kardiologiniams tyrimams atlikti - Kraujagyslių tyrimams atlikti - Pilvo tyrimams atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Monitorius | 1. LED arba OLED arba lygiavertės technologijos 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis 2. Valdymo pulto pasukimas į abu šonus |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.9. | Kadrų dažnis spalvinio doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.10. | Sistemos palaikomas dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.11. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. M-režimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Nuolatinės veikos dopleris (CW) 9. Audinių harmoninis vaizdavimas 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.12. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas („dynamic range“) 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M (mln.) 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.13. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spektrinio doplerio režimuose |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.14. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) 2. Tripleksinis režimas 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |  |  |
| 3.15. | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike 2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.16. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): - Send (arba Store) - Print - Worklist |  |  |  |  |
| 3.17. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.18. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 2 iki 8 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 190 3. Apžvalgos laukas ≥ 40 mm |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.19. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,1 iki 4,9 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 200 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.20. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | - Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1 iki 5 Mhz - Elementų skaičius ≥ 160 - Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° |  |  |  |  |
| 3.21. | Paciento EKG | Yra |  |  |  |  |
| 4. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. |  | įrašyti |  |  |

Kokybė kriterijai Ultragarsinės diagnostikos sistema skirta kardiologiniams tyrimams

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 40 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Bendrasis dinaminis diapazonas > 450 dB | Wkokybė = 7,5 |
| 2.2. | Komplektuojamo sektorinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110o | Wkokybė = 20 |
| 2.3. | Linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 10 MHz | Wkokybė = 5 |
| 2.4. | Anatominis M-režimas gali būti aktyvuotas realaus skanavimo metu arba atkuriamas iš įrašytų judančių (dinaminių) vaizdų sekos | Wkokybė = 7,5 |
| 2.5. | Tripleksinis vaizdinimas realiame laike veikia naudojant nuolatinės veikos spektrinio doplerio režimą (2D+Color+CW) | Wkokybė = 20 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×(PSetMax-Pi PSetMax-PSetMin )

Kur

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „taip/ne “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

2 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas bendrajai radiologijai.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Prekės modelis ir gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Skydliaukės tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Urologiniai tyrimai. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1,0 MHz iki 5,0 MHz ; 2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 160; 3. Apžiūros lauko kampas 80o |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 5 MHz iki 14 MHz; 2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 1000; 3. Aktyvaus paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 4 MHz iki 9 MHz; 2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 120; 3. Apžiūros lauko kampas 160o |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 390 dB |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Valdymo pultas kilnojamas aukštyn-žemyn, pakėlimo aukštis 20 cm; 2. Valdymo pultas pasukamas į šonus; 3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn-žemyn ir pasukamas į šonus nepriklausomai nuo valdymo pulto; 5. Valdymo pulte integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 12 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas; 7. Jungtys davikliams (aktyvios) 4 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis tyrimo parametrų optimizavimas | Automatinis B režimo parametrų optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Medicininių duomenų perdavimas kompiuteriniu tinklu | 1. Pacientų demografinių ir medicininių duomenų bei vaizdų perdavimas DICOM protokolais: DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve; 2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Native data, Raw data) |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas | Būtina |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama. |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

Kokybės kriterijai. Ultragarso aparatas bendrajai radiologijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 40 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 cm | Wkokybė = 10 |
| 2.2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 500 dB | Wkokybė = 10 |
| 2.3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Wkokybė = 10 |
| 2.4. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 14 colių | Wkokybė = 5 |
| 2.5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Wkokybė = 5 |
| 2.6 | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Wkokybė = 10 |
| 2.7 | Nuolatinis vaizdo fokusavimas visame tyrimo tyrimo gylyje | Wkokybė = 5 |
| 2.8 | Galimybė echoskopo funkcijas valdyti per bevielį ryšį prijungta planšete / išmaniuoju telefonu | Wkokybė = 5 |

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×(PSetMax-Pi PSetMax-PSetMin )

Kur

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „taip/ne “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;