1. Pirkimo dalis. Ultragarsinės diagnostikos sistema skirta kardiologiniams tyrimams 
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	Prekės modelis ir gamintojas:
	
	
	

	1.
	Taikymo sritis 
	1. Kardiologiniams tyrimams atlikti
2. Kraujagyslių tyrimams atlikti 
3. Pilvo tyrimams atlikti
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.2.
	Monitorius
	1. LED arba OLED arba lygiavertės technologijos
2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų
4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.3.
	Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius
	1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu
2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane
3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.4.
	Sistemos valdymo pultas
	1. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis
2. Valdymo pulto pasukimas į abu šonus 
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.5.
	Aktyvios jungtys davikliams
	≥ 4
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.6.
	Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui
	DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.7.
	Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis
	≥ 40 cm
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.8.
	Maksimali kadrų juostos atmintis
	≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s.
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.9. 
	Kadrų dažnis spalvinio doplerio režime
	≥ 200 kadrų/sek.
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.10.
	Sistemos palaikomas dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 21 MHz
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.11.
	Skenavimo režimai
	1. 2D
2. M-režimas
3. Spalvinis dopleris
4. Galios dopleris
5. Audinių dopleris
6. Pulsinės bangos dopleris
7. HPRF pulsinės bangos dopleris
8. Nuolatinės veikos dopleris (CW)
9. Audinių harmoninis vaizdavimas 
10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.12.
	2D režimas
	1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių
2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas („dynamic range“)
3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M (mln.)
4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde
5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.13.
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spektrinio doplerio režimuose
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.14.
	Specialūs skenavimo režimai
	1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali pasiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2)
2. Tripleksinis režimas
3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas
4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	
	
	5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
	
	
	

	3.15.
	Matavimai
	1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike
2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.16.
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės
	1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	
	
	2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais
3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 
- Send (arba Store)
- Print
- Worklist
	
	
	

	3.17.
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija
	Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.18.
	Reikalavimai linijiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 2 iki 8 MHz
2. Elementų skaičius ≥ 190
3. Apžvalgos laukas ≥ 40 mm
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.19.
	Reikalavimai sektoriniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,1 iki 4,9 MHz
2. Elementų skaičius ≥ 200
3. Apžvalgos laukas ≥ 90°
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.20.
	Reikalavimai konveksiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1 iki 5 Mhz
2. Elementų skaičius ≥ 160
3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70°
	
	
	

	3.21.
	Paciento EKG 
	Yra
	
	
	

	4.
	Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms.
Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama.
	įrašyti




Kokybė kriterijai Ultragarsinės diagnostikos sistema skirta kardiologiniams tyrimams 
	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai ir parametrai
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina = 40

	2.
	Kokybės kriterijai (Q):

	2.1.
	Bendrasis dinaminis diapazonas > 450 dB
	Wkokybė = 7,5

	2.2.
	Komplektuojamo sektorinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110o
	Wkokybė = 20

	2.3.
	Linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 10 MHz
	Wkokybė = 5

	2.4.
	Anatominis M-režimas gali būti aktyvuotas realaus skanavimo metu arba atkuriamas iš įrašytų judančių (dinaminių) vaizdų sekos
	Wkokybė = 7,5

	2.5.
	Tripleksinis vaizdinimas realiame laike veikia naudojant nuolatinės veikos spektrinio doplerio režimą (2D+Color+CW) 
	Wkokybė = 20



Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:


Kur
Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „taip/ne “ variantas).
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;




2 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas bendrajai radiologijai. 
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.
Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)

	
	
	
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	Prekės modelis ir gamintojas:
	
	
	

	1.
	Ultragarsinių tyrimų tipai
	1. Pilvo organų tyrimai;
2. Skydliaukės tyrimai;
3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai;
4. Urologiniai tyrimai.
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	2.
	Konveksinis daviklis 
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 1,0 MHz iki 5,0 MHz ;
2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 160;
3. Apžiūros lauko kampas  80o
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	3.
	Linijinis daviklis
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 5 MHz iki 14 MHz;
2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 1000;
3. Aktyvaus paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	4.
	Endokavitalinis daviklis
	1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): nuo 4 MHz iki 9 MHz;
2. Elementų skaičius: ne mažiau nei 120;
3. Apžiūros lauko kampas  160o
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	4.
	Sistemos dinaminis diapazonas
	Ne mažiau nei 390 dB
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	5.
	Skenavimo režimai
	1. B režimas;
2. Audinių harmonikų vaizdavimas;
3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas;
4. Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas;
5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas;
6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas;
7. Tripleksinis režimas;
8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	6.
	Maksimalus vaizduojamas gylis B režime
	 50 cm
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	7.
	Sistemos struktūra
	1. Valdymo pultas kilnojamas aukštyn-žemyn, pakėlimo aukštis  20 cm;
2. Valdymo pultas pasukamas į šonus; 
3. ≥ 60 cm įstrižainės vaizdo monitorius;
4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn-žemyn ir pasukamas į šonus nepriklausomai nuo valdymo pulto;
5. Valdymo pulte integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 12 colių arba didesnė;
6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas;
7. Jungtys davikliams (aktyvios)  4
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	8.
	Automatinis tyrimo parametrų optimizavimas
	Automatinis B režimo parametrų optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	9.
	Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai
	1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike;
2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija.
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	10.
	Medicininių duomenų perdavimas kompiuteriniu tinklu
	1. Pacientų demografinių ir medicininių duomenų bei vaizdų perdavimas DICOM protokolais: DICOM worklist; DICOM store arba DICOM send; DICOM Query/Retrieve;
2. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Native data, Raw data)
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	11.
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas 
	Būtina
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti

	12.
	Garantijos bei garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesių garantija priemonei ir visoms komplektuojančioms detalėms.
Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis priemonės būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu priemonės apkrova nėra ribojama.
	įrašyti
	įrašyti
	įrašyti




Kokybės kriterijai. Ultragarso aparatas bendrajai radiologijai

	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai ir parametrai
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pasiūlymo kaina (P)
	Wkaina = 40

	2.
	Kokybės kriterijai (Q):

	2.1.
	Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 60 cm
	Wkokybė = 10

	2.2.
	Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 500 dB
	Wkokybė = 10

	2.3.
	Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz
	Wkokybė = 10

	2.4.
	Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 14 colių
	Wkokybė = 5

	2.5.
	Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas
	Wkokybė = 5

	2.6
	Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas
	Wkokybė = 10

	2.7
	Nuolatinis vaizdo fokusavimas visame tyrimo tyrimo gylyje
	Wkokybė = 5

	2.8
	Galimybė echoskopo funkcijas valdyti per bevielį ryšį prijungta planšete / išmaniuoju telefonu 
	Wkokybė = 5



Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos P ir kokybės kriterijų (Q) balus:


Kur
Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „taip/ne “ variantas).
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

