| TRAUMŲ GYDYMO RINKINIO PRIEMONIŲ PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJA |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |
| Asmens atsakingo už pastabų pateikimą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pastabų pateikimą telefono numeris, el. pašto adresas: |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Perkamas kiekis (preliminarus per 12 mėn.) | Suplanuotas pirkimo dalies biudžetas (medicinos priemonių biudžetas suplanuotas taikant 21 proc. PVM, nes priemonės nėra kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka) | Pastabos techninei specifikacijai/suplanuotam biudžetui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ARTERINIO SPAUDIMO MONITORAVIMO RINKINYS SU TARPINIŲ KABELIŲ PANAUDA (MPR) | 350 vnt. | 9105,25 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 1.1. | Arterinio spaudimo monitoravimo rinkinys su tarpinių kabelių panauda (MPR) |  |  |  |
| 1.1.1. | Sterili (pažymėta simboliu ant pakuotės) |  |  |  |
| 1.1.2. | Vienkartinė |  |  |  |
| 1.1.3. | Supakuota individualiai |  |  |  |
| 1.1.4. | Su ant pakuotės pažymėtu produkto galiojimo laiku |  |  |  |
| 1.1.5. | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 1.1.6. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 1.1.7. | Komplekte turi būti: |  |  |  |
| 1.1.8. | Nuo 140 cm iki 150 cm ilgio infuzinė linija |  |  |  |
| 1.1.9. | praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3±1 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg |  |  |  |
| 1.1.10. | vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris); |  |  |  |
| 1.1.11. | laikikliai transdiuseriams, tvirtinami prie infuzijų stovo |  |  |  |
| 1.1.12. | laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį |  |  |  |
| 1.1.13. | trijų krypčių kranelis |  |  |  |
| 1.1.14. | nuo 120 iki 150 cm ilgio aukšto slėgio ilginimo linija, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 1.1.15. | prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 35 cm atstumu nuo linijos distalinio galo |  |  |  |
| 1.1.16. | Konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti iki 100 vnt. tarpinių kabelių (monitoriaus sujungimui su invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliu), tinkančių šiems paciento gyvybinių funkcijų monitoriams: GE, Phillips, Dash, Solar ir kt. (monitorių modeliai bus derinami užsakymo metu). |  |  |  |
| 1.1.17. | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 2. | Pneumotorakso adata („ARS needle for decompression“) (EMT1_MP) | 503 vnt. | 6573,20 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 2.1. | Pneumotorakso adata („ARS needle for decompression“) (EMT1_MP) |  |  |  |
| 2.1.1. | Rinkinys turi būti kompaktiško dizaino, tinkantis laikymui skubios medicinos pagalbos krepšiuose |  |  |  |
| 2.1.2. | Visi rinkinio komponentai turi būti pagaminti iš patvarių medžiagų, galinčių atlaikyti neatidėliotinos medicinos naudojimo sunkumus. Rinkinį turi sudaryti: |  |  |  |
| 2.1.3. | Adatos dekompresijos įtaisas: adata, kurios ilgis būtų tinkamas prasiskverbti pro krūtinės ląstos sieną (7 cm±1cm) |  |  |  |
| 2.1.4. | Apsauginis dangtelis: adatos dekompresijos įtaisas turi būti su apsauginiu dangteliu, kad būtų išvengta atsitiktinio adatos įdūrimo ir būtų išlaikytas sterilumas |  |  |  |
| 2.1.5. | Prailginamasis vamzdelis: rinkinyje turi būti ilginamieji vamzdeliai, skirti adatos dekompresijos įtaisui prijungti prie švirkšto ar kitų oro įsiurbimo priemonių |  |  |  |
| 2.1.6. | Rinkinyje turi būti vienkartinės dezinfekcinės servetėlės, lipnus tvarstis |  |  |  |
| 2.1.7. | Visi rinkinio komponentai turi būti sterilūs ir supakuoti atskirai, kad būtų sterilūs iki naudojimo |  |  |  |
| 2.1.8. | Rinkinys turi būti saugiai supakuotas, kad jo turinys būtų apsaugotas transportavimo metu |  |  |  |
| 2.1.9. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 2.1.10. | Turi būti supakuotos po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 2.1.11. | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 3. | TORAKALINIS KATETERIS SU ATRAUMATINIU ANTGALIU CH32, STERILUS (TGR) | 30 vnt | 363,00 Eur su 21 proc PVM |  |
| 3.1. | Torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch32, sterilus (TGR) |  |  |  |
| 3.1.1. | Dydis Ch32 |  |  |  |
| 3.1.2. | Vienkartinis |  |  |  |
| 3.1.3. | Torakalinis drenas tiesus, švelniam atraumatiniam ir saugiam įterpimui |  |  |  |
| 3.1.4. | Graduotas kas 1,5 (±0,5) cm centimetrą |  |  |  |
| 3.1.5. | Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė |  |  |  |
| 3.1.6. | Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3.1.7. | Trokaras pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 3.1.8. | Chirurgiškai aštrus trokaro galas |  |  |  |
| 3.1.9. | Drene yra trys šoninės angos |  |  |  |
| 3.1.10. | 45 (± 5) mm ilgio |  |  |  |
| 3.1.11. | Sterilus |  |  |  |
| 3.1.12. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 3.1.13. | Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 3.1.14. | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 4. | TORAKALINIS KATETERIS SU ATRAUMATINIU ANTGALIU CH28, STERILUS (TGR) | 60 vnt. | 726,00 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 4.1. | Torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch 28, sterilus (TGR) |  |  |  |
| 4.1.1. | Dydis Ch28 |  |  |  |
| 4.1.2. | Vienkartinis |  |  |  |
| 4.1.3. | Torakalinis drenas tiesus, švelniam atraumatiniam ir saugiam įterpimui |  |  |  |
| 4.1.4. | Graduotas kas 1,5 (±0,5) cm centimetrą |  |  |  |
| 4.1.5. | Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė |  |  |  |
| 4.1.6. | Pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 4.1.7. | Trokaras pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos |  |  |  |
| 4.1.8. | Chirurgiškai aštrus trokaro galas |  |  |  |
| 4.1.9. | Drene yra trys šoninės angos |  |  |  |
| 4.1.10. | 45 (± 5) mm ilgio |  |  |  |
| 4.1.11. | Sterilus |  |  |  |
| 4.1.12. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 4.1.13. | Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 4.1.14. | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 5. | Tiesus krūtinės ląstos drenažo kateteris su įtvaru Ch 32 (pleuros trokaras) (EMT1_MP) | 24 vnt. | 242 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 5.1. | Tiesus krūtinės ląstos drenažo kateteris su įtvaru Ch 32 (pleuros trokaras) (EMT1_MP) |  |  |  |
| 5.1.1. | Vienkartinis (pažymėta simboliu) |  |  |  |
| 5.1.2. | Sterilus |  |  |  |
| 5.1.3. | Su metaliniu ar lygiaverčiu stiletu |  |  |  |
| 5.1.4. | Su plastikiniu ar lygiaverčiu apvalkalu |  |  |  |
| 5.1.5. | Piltuvėlio formos jungtis( pakopinė / kūginė jungtis) – tinkama sujungimui su pleuros drenažo buteliais ar lygiaverte ar surinkimo sistema. |  |  |  |
| 5.1.6. | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 5.1.7. | Vidinis ir išorinis jungiamojo galo diametras atitinka paties kateterio Ch 32 dydį (išorinis diametras yra 9,3 +/-0,1 mmmm) |  |  |  |
| 5.1.8. | Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |  |  |
| 5.1.9. | Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas |  |  |  |
| 6. | Imobilizuojantis dubens diržas (EMT1_MP) | 24 vnt. | 1101,84 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 6.1. | Imobilizuojantis dubens diržas (EMT1_MP) |  |  |  |
| 6.1.1. | Dubens diržas, skirtas efektyviai dubens lūžių imobilizacijai ir kraujavimui iš jungties vietų (kirkšnies, pažasties srities) kraujavimui stabdyti, turi: |  |  |  |
| 6.1.2. | turėti automatiškai blokuojančią sagtį, kuri blokuoja, jei yra per didelis tempimas |  |  |  |
| 6.1.3. | turėti automatiškai užsifiksuojančią sagtį |  |  |  |
| 6.1.4. | būti pagamintas iš Rentgeno spinduliuotę praleidžiančios medžiagos, išskyrus automatinę sagtį ir tikslinio spaudimo prietaisą |  |  |  |
| 6.1.5. | Ilgis nuo 81 iki 130 cm |  |  |  |
| 6.1.6. | Plotis ne mažesnis nei 12 cm |  |  |  |
| 6.1.7. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 6.1.8. | Supakuotas po 1 vnt. |  |  |  |
| 6.1.9. | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 6.1.10. | Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai |  |  |  |
| 6.1.11. | Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
| 6.1.12. | Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data |  |  |  |
| 7. | Įtvaras rankai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR) | 60 vnt. | 1581,23 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 7.1. | Įtvaras rankai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR) |  |  |  |
| 7.1.1. | Formuojamas rėmas lengvai pritaikomas prie galūnės |  |  |  |
| 7.1.2. | Rėmas pagamintas iš plieninių (arba lygiaverčio metalo) lanksčių strypų, padengtų miltelinio dažymo būdu |  |  |  |
| 7.1.3. | Apvalkalai turi būti pasiūti iš poliesterinio audinio, padengto PVC arba poliuretanine danga |  |  |  |
| 7.1.4. | Metalinis rėmas turi būti padengtas miltelinio dažymo būdu |  |  |  |
| 7.1.5. | Įtvaro ilgis 80 cm +/- 10 cm |  |  |  |
| 7.1.6. | Įtvaro plotis 10 cm +/- 2 cm |  |  |  |
| 7.1.7. | Tiek apvalkalas, tiek įtvaro rėmas, lengvai dezinfekuojamas įprastinėmis dezinfekavimo priemonėmis ir /arba autoklavuojamas, o apvalkalas gali būti skalbiamas |  |  |  |
| 7.1.8. | Skersinės vielos išdėstytos nurodytu atstumu: kas 2 cm +/- 0,5 cm |  |  |  |
| 7.1.9. | Proksimalinis galas užapvalintas |  |  |  |
| 7.1.10. | Supakuotas po 1 vnt. |  |  |  |
| 7.1.11. | Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai |  |  |  |
| 7.1.12. | Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data |  |  |  |
| 7.1.13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 7.1.14. | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 7.1.15. | Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
| 8. | Įtvaras kojai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR) | 60 vnt. | 1844,77 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 8.1. | Įtvaras kojai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR) |  |  |  |
| 8.1.1. | Formuojamas rėmas lengvai pritaikomas prie galūnės |  |  |  |
| 8.1.2. | Rėmas pagamintas iš plieninių (arba lygiaverčio metalo) lanksčių strypų, padengtų miltelinio dažymo būdu |  |  |  |
| 8.1.3. | Apvalkalai turi būti pasiūti iš poliesterinio audinio, padengto PVC arba poliuretanine danga |  |  |  |
| 8.1.4. | Metalinis rėmas turi būti padengtas milteliniu dažymo būdu |  |  |  |
| 8.1.5. | Įtvaro ilgis 1200 cm +/- 10 cm |  |  |  |
| 8.1.6. | Įtvaro plotis 10 cm +/- 2 cm |  |  |  |
| 8.1.7. | Tiek apvalkalas, tiek įtvaro rėmas, lengvai dezinfekuojamas įprastinėmis dezinfekavimo priemonėmis ir /arba autoklavuojamas, o apvalkalas gali būti skalbiamas |  |  |  |
| 8.1.8. | Skersinės vielos išdėstytos nurodytu atstumu: kas 2 cm +/- 0,5 cm |  |  |  |
| 8.1.9. | Proksimalinis galas užapvalintas |  |  |  |
| 8.1.10. | Supakuotas po 1 vnt. |  |  |  |
| 8.1.11. | Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai |  |  |  |
| 8.1.12. | Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data |  |  |  |
| 8.1.13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 8.1.14. | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 8.1.15. | Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |  |
| 9. | Lūžių išorinės fiksacijos rinkinys (TGR) | 240 rink. | 527076,00 Eur su 21 proc. PVM |  |
| 9.1. | Lūžių išorinės fiksacijos rinkinys (TGR) |  |  |  |
| 9.1.1. | Modulinis išorinės fiksacijos rinkinys, įgalinantis komponentų fiksaciją trijose skirtingose plokštumose, 360° kampu. Rinkinys įgalina šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio kaulų lūžių kompresiją, distrakciją bei rotaciją |  |  |  |
| 9.1.2. | Rinkinį turi sudaryti: |  |  |  |
| 9.1.3. | Anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos strypas ⌀12-13 mm, 300 mm (±5 mm) ilgio, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.4. | Šanco strypas, ⌀6 mm, kortikalinis, pagamintas iš titano arba titano lydinio, strypo ilgis 200 mm (±5 mm), užsriegtos dalies ilgis 40 mm (±2 mm), 4 vnt. |  |  |  |
| 9.1.5. | Dvigubas, greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto ir 5-6 mm Šanco strypus, įgalinantis dviejų Šanco strypų paralelinį fiksavimą, 2 vnt. Fiksuotas atstumas tarp Šanco strypų 10-15 mm. |  |  |  |
| 9.1.6. | Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto ir 5-6 mm Šanco strypus, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.7. | Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto strypus, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.8. | Anglies pluošto strypas ⌀7-8 mm, 240 mm (±5 mm) ilgio, 4 vnt. |  |  |  |
| 9.1.9. | Šanco strypas ⌀4 mm, kortikalinis, pagamintas iš titano arba titano lydinio, strypo ilgis 140 mm (±5 mm), užsriegtos dalies ilgis 25 mm (±2 mm), 6 vnt. |  |  |  |
| 9.1.10. | Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto ir 3-4 mm Šanco strypus, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.11. | Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto strypus, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.12. | Dvigubas, greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto ir 3-4 mm Šanco strypus, įgalinantis dviejų Šanco strypų paralelinį fiksavimą, 2 vnt. Fiksuotas atstumas tarp Šanco strypų (10-15mm) |  |  |  |
| 9.1.13. | Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, apatinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 120-130 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.14. | Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, apatinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 80-90 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.15. | Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, viršutinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 120-130 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.16. | Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, viršutinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 80-90 mm ilgio, ⌀12-13 mm ,1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.17. | Dvigubas Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀6 mm, 90-100 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.18. | Dvigubas Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀4 mm, 100-110 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.19. | Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀6 mm, 90-100 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.20. | Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀4 mm, 100-110 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.21. | Grąžtas ⌀2 mm, su stabdžiu, 110-120 mm ilgio, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.22. | Grąžtas ⌀3.2 mm, 200-210 mm ilgio, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.23. | Grąžtas ⌀3.2 mm, su stabdžiu, 100-110 mm ilgio, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.24. | Grąžtas ⌀4.5 mm, 300-310 mm ilgio, sriegis ne mažiau 60 mm, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.25. | Grąžto mova ⌀2 mm, 30-35 mm ilgio, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.26. | Grąžto mova ⌀3.2 mm, 100-110 mm, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.27. | Grąžto mova ⌀4.5 mm, 100-110 mm, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.28. | ⌀12 mm veržliaraktis, 120-130 mm, skirtas sistemos fiksatorių ir jungčių užveržimui, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.29. | ⌀9 mm veržliaraktis, 135-140 mm ilgio, skirtas sistemos fiksatorių ir jungčių užveržimui, 4 vnt. |  |  |  |
| 9.1.30. | Allen raktas, 100-110 mm ilgio, skirtas sistemos komponentų reguliavimui ir fiksavimui, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.31. | Dėžutė ⌀ 3-4 mm Šanco strypams sterilizuoti ir laikyti, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.32. | Dėžutė ⌀ 5-6 mm Šanco strypams sterilizuoti ir laikyti, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.33. | T formos rankena Šanco strypams, ⌀ 3-4 mm, 2 vnt. |  |  |  |
| 9.1.34. | T formos rankena Šanco strypams, 5-6 mm, 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.35. | Instrumentų sterilizavimo ir laikymo konteineris, su padėklais ir laikikliais, pritaikytais perkamiems instrumentams, 500x160x120 (±30 mm), 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1.36. | Instrumentų sterilizavimo ir laikymo konteineris, su padėklais ir laikikliais, pritaikytais perkamiems instrumentams, 560x270x170 (±30 mm), 1 vnt |  |  |  |
| 9.1.37. | Perkamos priemonės tarpusavyje suderinamos, pagamintos to paties gamintojo, priklauso vieningai sistemai ir į atskiras pirkimo dalis neskaidoma |  |  |  |
| 9.1.38. | Visi rinkinio komponentai turi būti nemagnetiniai, nesukelti trukdžių, neįkaisti ir nebūti traukiami stipraus magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) sukuriamo magnetinio lauko |  |  |  |
| 9.1.39. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |  |  |
| 9.1.40. | Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių |  |  |  |
| 9.1.41. | Su pasiūlymu pateikiamos EB atitikties deklaracijos su nurodyta perkamos medicininės priemonės klase. IIA, IIB, III klasės priemonėms pateikiamas CE sertifikatas. |  |  |  |

____________________