




	TRAUMŲ GYDYMO RINKINIO PRIEMONIŲ PIRKIMO 
RINKOS KONSULTACIJA

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
	

	Asmens atsakingo už pastabų pateikimą vardas, pavardė:
	

	Asmens atsakingo už pastabų pateikimą telefono numeris, el. pašto adresas:
	





	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas
	Perkamas kiekis  (preliminarus per 12 mėn.)
	

Suplanuotas pirkimo dalies biudžetas 
(medicinos priemonių biudžetas suplanuotas taikant 21 proc. PVM, nes priemonės nėra kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka)


	Pastabos techninei specifikacijai/suplanuotam biudžetui

	1.
	ARTERINIO SPAUDIMO MONITORAVIMO RINKINYS SU TARPINIŲ KABELIŲ PANAUDA (MPR)
	350 vnt.
	


9105,25 Eur su 21 proc. PVM

	

	1.1.
	Arterinio spaudimo monitoravimo rinkinys su tarpinių kabelių panauda (MPR)
	
	
	

	1.1.1.
	Sterili (pažymėta simboliu ant pakuotės)
	 
	
	

	1.1.2.
	Vienkartinė
	 
	
	

	1.1.3.
	Supakuota individualiai
	 
	
	

	1.1.4.
	Su ant pakuotės pažymėtu produkto galiojimo laiku
	 
	
	

	1.1.5.
	Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	 
	
	

	1.1.6.
	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	 
	
	

	1.1.7.
	Komplekte turi būti:
	 
	
	

	1.1.8.
	Nuo 140 cm iki 150 cm ilgio infuzinė linija
	 
	
	

	1.1.9.
	praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3±1 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg
	 
	
	

	1.1.10.
	vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);
	 
	
	

	1.1.11.
	laikikliai transdiuseriams, tvirtinami prie infuzijų stovo
	 
	
	

	1.1.12.
	laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį
	 
	
	

	1.1.13.
	trijų krypčių kranelis
	 
	
	

	1.1.14.
	nuo 120 iki 150 cm ilgio aukšto slėgio ilginimo linija, pagaminta iš skaidraus perlinkimui atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos
	 
	
	

	1.1.15.
	prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 35 cm atstumu nuo linijos distalinio galo
	 
	
	

	1.1.16.
	Konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti iki 100 vnt. tarpinių kabelių (monitoriaus sujungimui su invazinio kraujo spaudimo matavimo davikliu), tinkančių šiems paciento gyvybinių funkcijų monitoriams: GE, Phillips, Dash, Solar ir kt. (monitorių modeliai bus derinami užsakymo metu).
	 
	
	

	1.1.17.
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
	 
	
	

	2.
	Pneumotorakso adata („ARS needle for decompression“) (EMT1_MP)
	503 vnt.
	
6573,20 Eur su 21 proc. PVM
	

	2.1.
	Pneumotorakso adata („ARS needle for decompression“) (EMT1_MP)
	
	
	

	2.1.1.
	Rinkinys turi būti kompaktiško dizaino, tinkantis laikymui skubios medicinos pagalbos krepšiuose
	
	
	

	2.1.2.
	Visi rinkinio komponentai turi būti pagaminti iš patvarių medžiagų, galinčių atlaikyti neatidėliotinos medicinos naudojimo sunkumus. Rinkinį turi sudaryti:
	
	
	

	2.1.3.
	Adatos dekompresijos įtaisas: adata, kurios ilgis būtų tinkamas prasiskverbti pro krūtinės ląstos sieną (7 cm±1cm)
	
	
	

	2.1.4.
	Apsauginis dangtelis: adatos dekompresijos įtaisas turi būti su apsauginiu dangteliu, kad būtų išvengta atsitiktinio adatos įdūrimo ir būtų išlaikytas sterilumas
	
	
	

	2.1.5.
	Prailginamasis vamzdelis: rinkinyje turi būti ilginamieji vamzdeliai, skirti adatos dekompresijos įtaisui prijungti prie švirkšto ar kitų oro įsiurbimo priemonių
	
	
	

	2.1.6.
	Rinkinyje turi būti vienkartinės dezinfekcinės servetėlės, lipnus tvarstis
	
	
	

	2.1.7.
	Visi rinkinio komponentai turi būti sterilūs ir supakuoti atskirai, kad būtų sterilūs iki naudojimo 
	
	
	

	2.1.8.
	Rinkinys turi būti saugiai supakuotas, kad jo turinys būtų apsaugotas transportavimo metu
	
	
	

	2.1.9.
	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	2.1.10.
	Turi būti supakuotos po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	
	
	

	2.1.11.
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	3.
	TORAKALINIS KATETERIS SU ATRAUMATINIU ANTGALIU CH32, STERILUS (TGR)
	30 vnt
	363,00 Eur su 21 proc PVM
	

	3.1.
	Torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch32, sterilus (TGR)
	
	
	

	3.1.1.
	Dydis Ch32
	
	
	

	3.1.2.
	Vienkartinis
	
	
	

	3.1.3.
	Torakalinis drenas tiesus, švelniam atraumatiniam ir saugiam įterpimui
	
	
	

	3.1.4.
	Graduotas kas 1,5 (±0,5) cm centimetrą
	
	
	

	3.1.5.
	Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė
	
	
	

	3.1.6.
	Pagamintas iš PVC  arba lygiavertės medžiagos                                                          
	
	
	

	3.1.7.
	Trokaras pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos
	
	
	

	3.1.8.
	Chirurgiškai aštrus trokaro galas
	
	
	

	3.1.9.
	Drene yra trys šoninės angos
	
	
	

	3.1.10.
	45 (± 5) mm ilgio
	
	
	

	3.1.11.
	Sterilus
	
	
	

	3.1.12.
	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	3.1.13.
	Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	
	
	

	3.1.14.
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	4.
	TORAKALINIS KATETERIS SU ATRAUMATINIU ANTGALIU CH28, STERILUS (TGR)
	60 vnt.
	726,00 Eur su 21 proc. PVM
	

	4.1.
	Torakalinis kateteris su atraumatiniu antgaliu Ch 28, sterilus (TGR)
	
	
	

	4.1.1.
	Dydis Ch28
	
	
	

	4.1.2.
	Vienkartinis
	
	
	

	4.1.3.
	Torakalinis drenas tiesus, švelniam atraumatiniam ir saugiam įterpimui
	
	
	

	4.1.4.
	Graduotas kas 1,5 (±0,5) cm centimetrą
	
	
	

	4.1.5.
	Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė
	
	
	

	4.1.6.
	Pagamintas iš PVC  arba lygiavertės medžiagos                                                          
	
	
	

	4.1.7.
	Trokaras pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos
	
	
	

	4.1.8.
	Chirurgiškai aštrus trokaro galas
	
	
	

	4.1.9.
	Drene yra trys šoninės angos
	
	
	

	4.1.10.
	45 (± 5) mm ilgio
	
	
	

	4.1.11.
	Sterilus
	
	
	

	4.1.12.
	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	4.1.13.
	Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	
	
	

	4.1.14.
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	5.
	Tiesus krūtinės ląstos drenažo kateteris su įtvaru Ch 32 (pleuros trokaras)  (EMT1_MP) 
	24 vnt.
	242 Eur su 21 proc. PVM
	

	5.1.
	Tiesus krūtinės ląstos drenažo kateteris su įtvaru Ch 32 (pleuros trokaras)  (EMT1_MP) 
	
	
	

	5.1.1.
	Vienkartinis (pažymėta simboliu)
	
	
	

	5.1.2.
	Sterilus
	
	
	

	5.1.3.
	Su metaliniu ar lygiaverčiu stiletu
	
	
	

	5.1.4.
	Su plastikiniu ar lygiaverčiu apvalkalu
	
	
	

	5.1.5.
	Piltuvėlio formos jungtis( pakopinė / kūginė jungtis) – tinkama sujungimui su pleuros drenažo buteliais ar lygiaverte ar surinkimo sistema.
	
	
	

	5.1.6.
	Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	5.1.7.
	Vidinis ir išorinis jungiamojo galo diametras atitinka paties kateterio Ch 32 dydį (išorinis diametras yra 9,3 +/-0,1 mmmm)
	
	
	

	5.1.8.
	Turi būti supakuotas po 1 vienetą, su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	
	
	

	5.1.9.
	Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas
	
	
	

	6.
	Imobilizuojantis dubens diržas (EMT1_MP)
	24 vnt.
	1101,84 Eur su 21 proc. PVM
	

	6.1.
	Imobilizuojantis dubens diržas (EMT1_MP)
	
	
	

	6.1.1.
	Dubens diržas, skirtas efektyviai dubens lūžių imobilizacijai ir kraujavimui iš jungties vietų (kirkšnies, pažasties srities) kraujavimui stabdyti, turi: 
	
	
	

	6.1.2.
	turėti automatiškai blokuojančią sagtį, kuri blokuoja, jei yra per didelis tempimas
	
	
	

	6.1.3.
	turėti automatiškai užsifiksuojančią sagtį
	
	
	

	6.1.4.
	būti pagamintas iš Rentgeno spinduliuotę praleidžiančios medžiagos, išskyrus automatinę sagtį ir tikslinio spaudimo prietaisą
	
	
	

	6.1.5.
	Ilgis nuo 81 iki 130 cm
	
	
	

	6.1.6.
	Plotis  ne mažesnis nei 12 cm
	
	
	

	6.1.7.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	6.1.8.
	Supakuotas po 1 vnt.
	
	
	

	6.1.9.
	Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	6.1.10.
	Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai
	
	
	

	6.1.11.
	Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	
	
	

	6.1.12.
	Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data 
	
	
	

	7.
	Įtvaras rankai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR)
	60 vnt.
	1581,23 Eur su 21 proc. PVM
	

	7.1.
	Įtvaras rankai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR)
	
	
	

	7.1.1.
	Formuojamas rėmas lengvai pritaikomas prie galūnės
	
	
	

	7.1.2.
	Rėmas pagamintas iš plieninių (arba lygiaverčio metalo) lanksčių strypų, padengtų miltelinio dažymo būdu
	
	
	

	7.1.3.
	Apvalkalai turi būti pasiūti iš poliesterinio audinio, padengto PVC arba poliuretanine danga
	
	
	

	7.1.4.
	Metalinis rėmas turi būti padengtas miltelinio dažymo būdu
	
	
	

	7.1.5.
	Įtvaro ilgis 80 cm +/- 10 cm 
	
	
	

	7.1.6.
	Įtvaro plotis 10 cm +/- 2 cm
	
	
	

	7.1.7.
	Tiek apvalkalas, tiek įtvaro rėmas, lengvai dezinfekuojamas įprastinėmis dezinfekavimo priemonėmis ir /arba autoklavuojamas, o apvalkalas gali būti skalbiamas
	
	
	

	7.1.8.
	Skersinės vielos išdėstytos nurodytu atstumu: kas 2 cm +/- 0,5 cm
	
	
	

	7.1.9.
	Proksimalinis galas užapvalintas
	
	
	

	7.1.10.
	Supakuotas po 1 vnt.
	
	
	

	7.1.11.
	Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai
	
	
	

	7.1.12.
	Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data 
	
	
	

	7.1.13.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	7.1.14.
	Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	7.1.15.
	Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	
	
	

	8.
	Įtvaras kojai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR)
	60 vnt.
	1844,77 Eur su 21 proc. PVM
	

	8.1.
	Įtvaras kojai Kramer tipo arba lygiaverčiai (TGR)
	
	
	

	8.1.1.
	Formuojamas rėmas lengvai pritaikomas prie galūnės
	
	
	

	8.1.2.
	Rėmas pagamintas iš plieninių (arba lygiaverčio metalo) lanksčių strypų, padengtų miltelinio dažymo būdu
	
	
	

	8.1.3.
	Apvalkalai turi būti pasiūti iš poliesterinio audinio, padengto PVC arba poliuretanine danga
	
	
	

	8.1.4.
	Metalinis rėmas turi būti padengtas milteliniu dažymo būdu
	
	
	

	8.1.5.
	Įtvaro ilgis 1200 cm +/- 10 cm
	
	
	

	8.1.6.
	Įtvaro plotis 10 cm +/- 2 cm
	
	
	

	8.1.7.
	Tiek apvalkalas, tiek įtvaro rėmas, lengvai dezinfekuojamas įprastinėmis dezinfekavimo priemonėmis ir /arba autoklavuojamas, o apvalkalas gali būti skalbiamas
	
	
	

	8.1.8.
	Skersinės vielos išdėstytos nurodytu atstumu: kas 2 cm +/- 0,5 cm
	
	
	

	8.1.9.
	Proksimalinis galas užapvalintas
	
	
	

	8.1.10.
	Supakuotas po 1 vnt.
	
	
	

	8.1.11.
	Pagaminimo data – ne ankstesnė nei 2025 metai
	
	
	

	8.1.12.
	Ant pakuotės turi būti pažymėta pagaminimo data 
	
	
	

	8.1.13.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	8.1.14.
	Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	8.1.15.
	Kartu su prekėmis pateikiama detali naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	
	
	

	9.
	Lūžių išorinės fiksacijos rinkinys (TGR)
	240 rink.
	527076,00 Eur su 21 proc. PVM
	

	9.1.
	Lūžių išorinės fiksacijos rinkinys (TGR)
	
	
	

	9.1.1.
	Modulinis išorinės fiksacijos rinkinys, įgalinantis komponentų fiksaciją trijose skirtingose plokštumose, 360° kampu. Rinkinys įgalina šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio kaulų lūžių kompresiją, distrakciją bei rotaciją
	
	
	

	9.1.2.
	Rinkinį turi sudaryti:
	
	
	

	9.1.3.
	Anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos strypas ⌀12-13 mm, 300 mm (±5 mm) ilgio, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.4.
	Šanco strypas, ⌀6 mm, kortikalinis, pagamintas iš titano arba titano lydinio, strypo ilgis 200 mm (±5 mm), užsriegtos dalies ilgis 40 mm (±2 mm), 4 vnt.
	
	
	

	9.1.5.
	Dvigubas, greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto ir 5-6 mm Šanco strypus, įgalinantis dviejų Šanco strypų paralelinį fiksavimą, 2 vnt. Fiksuotas atstumas tarp Šanco strypų 10-15 mm.
	
	
	

	9.1.6.
	Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto ir 5-6 mm Šanco strypus, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.7.
	Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀12-13 mm anglies pluošto strypus, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.8.
	Anglies pluošto strypas ⌀7-8 mm, 240 mm (±5 mm) ilgio, 4 vnt.
	
	
	

	9.1.9.
	Šanco strypas ⌀4 mm, kortikalinis, pagamintas iš titano arba titano lydinio, strypo ilgis 140 mm (±5 mm), užsriegtos dalies ilgis 25 mm (±2 mm), 6 vnt.
	
	
	

	9.1.10.
	Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto ir 3-4 mm Šanco strypus, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.11.
	Greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto strypus, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.12.
	Dvigubas, greito jungimo fiksatorius, sujungiantis ⌀7-8 mm anglies pluošto ir 3-4 mm Šanco strypus, įgalinantis dviejų Šanco strypų paralelinį fiksavimą, 2 vnt. Fiksuotas atstumas tarp Šanco strypų (10-15mm)
	
	
	

	9.1.13.
	Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, apatinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 120-130 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.14.
	Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, apatinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 80-90 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.15.
	Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, viršutinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 120-130 mm ilgio, ⌀12-13 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.16.
	Dinaminis strypas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, viršutinių galūnių kompresijai - distrakcijai, 80-90 mm ilgio, ⌀12-13 mm ,1 vnt.
	
	
	

	9.1.17.
	Dvigubas Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀6 mm, 90-100 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.18.
	Dvigubas Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀4 mm, 100-110 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.19.
	Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀6 mm, 90-100 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.20.
	Šanco strypų gręžimo kreipiklis, ⌀4 mm, 100-110 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.21.
	Grąžtas ⌀2 mm, su stabdžiu, 110-120 mm ilgio, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.22.
	Grąžtas ⌀3.2 mm, 200-210 mm ilgio, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.23.
	Grąžtas ⌀3.2 mm, su stabdžiu, 100-110 mm ilgio, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.24.
	Grąžtas ⌀4.5 mm, 300-310 mm ilgio, sriegis ne mažiau 60 mm, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.25.
	Grąžto mova ⌀2 mm, 30-35 mm ilgio, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.26.
	Grąžto mova ⌀3.2 mm, 100-110 mm, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.27.
	Grąžto mova ⌀4.5 mm, 100-110 mm, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.28.
	⌀12 mm veržliaraktis, 120-130 mm,  skirtas sistemos fiksatorių ir jungčių užveržimui, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.29.
	⌀9 mm veržliaraktis, 135-140 mm ilgio, skirtas sistemos fiksatorių ir jungčių užveržimui, 4 vnt.
	
	
	

	9.1.30.
	Allen raktas, 100-110 mm ilgio, skirtas sistemos komponentų reguliavimui ir fiksavimui, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.31.
	Dėžutė ⌀ 3-4 mm Šanco strypams sterilizuoti ir laikyti, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.32.
	Dėžutė ⌀  5-6 mm Šanco strypams sterilizuoti ir laikyti, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.33.
	T formos rankena Šanco strypams, ⌀ 3-4 mm, 2 vnt.
	
	
	

	9.1.34.
	T formos rankena Šanco strypams, 5-6 mm, 1 vnt.
	
	
	

	9.1.35.
	Instrumentų sterilizavimo ir laikymo konteineris, su padėklais ir laikikliais, pritaikytais perkamiems instrumentams, 500x160x120 (±30 mm), 1 vnt.
	
	
	

	9.1.36.
	Instrumentų sterilizavimo ir laikymo konteineris, su padėklais ir laikikliais, pritaikytais perkamiems instrumentams, 560x270x170 (±30 mm), 1 vnt
	
	
	

	9.1.37.
	Perkamos priemonės tarpusavyje suderinamos, pagamintos to paties gamintojo, priklauso vieningai sistemai ir į atskiras pirkimo dalis neskaidoma
	
	
	

	9.1.38.
	Visi rinkinio komponentai turi būti nemagnetiniai, nesukelti trukdžių, neįkaisti ir nebūti traukiami stipraus magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) sukuriamo magnetinio lauko
	
	
	

	9.1.39.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	
	
	

	9.1.40.
	Pažymėtas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	
	
	

	9.1.41.
	Su pasiūlymu pateikiamos EB atitikties deklaracijos su nurodyta perkamos medicininės priemonės klase. IIA, IIB, III klasės priemonėms pateikiamas CE sertifikatas.
	
	
	



____________________
