	



Pirkimo sąlygų

	1 priedas



SAUSO HIDROMOSAŽO LOVOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai pirkimo objektui
0. Prekė turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. prieš pristatymo dieną.
0. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1.2.1. Tiekėjui įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti specialiųjų sąlygų 5.1.4 p. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).
1.2.2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba. 
1.2.3. Gamintojo įgaliojimo atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją arba rašytino susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas, atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą skaitmeninę kopiją[footnoteRef:1]. Pateikti (kartu su pasiūlymu) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba. [1:  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”] 

1.3. Kartu su preke turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija), instaliavimo instrukcijos, funkcionalumo patikrinimo instrukcijos, aptarnavimo instrukcijos, gedimų nustatymo instrukcijos, programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
1.4. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją (lentelė žemiau, 16 p.) ir pateikiant tiekėjo ir/arba gamintojo ir/ arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus apie prekei suteikiamą garantiją.
1.5. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
1.6. Tik kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). 
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 
1.7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir (ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“ 
Perkančioji organizacija nurodo AAK reikalavimą: gamintojas ir/ arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (taikoma tik pagrindinei prekei – sauso hidromasažo lovai). Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ir/ arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai (tiekėjo deklaracija nelaikoma lygiaverčiu dokumentu, jeigu ji nėra pagrįsta objektyviais lygiavertiškumą patvirtinančiais dokumentais).
	Eil. Nr.
	Parametras (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai, siūlomas modelis ( tiekėjas turi pateikti užpildytą kartu su pasiūlymu)
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka

	
	Sauso hidromasažo lova (1)
	
	Įrašyti (gamintoją ir modelį)
	

	
	Paskirtis
	Sauso hidromasažo lova, skirta viso kūno arba pasirinktų dalių (zonų) terapiniam masažui medicinos, reabilitacijos ar sveikatinimo tikslais.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	

	1.
	Vandens purkštukų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt. arba lygiavertė sistema, užtikrinanti viso kūno arba pasirinktų sričių masažo padengimą.
	Įrašyti vandens purkštukų skaičių .......... vnt.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.
	Vandens purkštukų judėjimas
	Purkštukai turi važinėti išilgai įrenginio.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Galimybė programuoti arba pasirinkti masažo intensyvumo, zonų ar purkštukų darbo režimus (sinchroninį, kintamą ar lygiavertį).
	Turi būti integruota funkcija, leidžianti pasirinkti arba programuoti skirtingus masažo intensyvumo, zonų ar purkštukų darbo režimus.

	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Galimybė pasirinkti masažuojamą kūno sritį
	Galimybė pasirinkti ne mažiau kaip 4 masažuojamas kūno sritis (zonas).
	Įrašyti masažuojamų kūno sričių (zonų) skaičių ..........vnt.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.
	Vandens temperatūra
	1. Ne siauresnėse ribose kaip nuo 25 iki 40 °C.
2. Įrenginyje turi būti integruota apsauga nuo vandens perkaitimo arba aušinimo / šilumos išsklaidymo sistema, kuri intensyvaus naudojimo metu užtikrina, kad vandens temperatūra neviršytų nustatytos maksimalios ribos.
	1. Įrašyti vandens temperatūros ribas nuo ….. iki……°C ;
2. Įrašyti (Yra/Nėra).

	1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6.
	Nereikalingas įrenginio prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų sistemų
	Galimybė naudoti įrenginį neprijungus prie vandentiekio ir nuotekų sistemų.

	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	7.
	Nepripildyto vandeniu įrenginio svoris
	Ne daugiau 250 kg
	Įrašyti svorį ….. kg
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	8.
	Maksimali leistina apkrova
	Ne mažiau kaip 135 kg
	Įrašyti svorį ….. kg
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Išankstinio pašildymo laikmačio funkcija
	Galimybė programuoti išankstinį pašildymą.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10.
	Masažo intensyvumo lygiai
	Ne mažiau 5 intensyvumo lygiai.
	Įrašyti masažo intensyvumo lygių skaičių .......vnt.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11.
	Valdymas ir programos
	1. Jutiklinis valdymo ekranas.
2. Įrenginyje turi būti įdiegtos ne mažiau kaip 5 standartinės (gamyklinės) programos ir ne mažiau kaip 1 laisvai programuojama (vartotojo) programa, leidžianti personalui pritaikyti masažo parametrus
	
1. Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
2. Įrašyti įrenginyje įdiegtų standartinių (gamyklinių) programų skaičių…… vnt. ir laisvai programuojamų programų skaičių…..vnt.
	1. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
2. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	12.
	Paciento ūgio nustatymas
	Galimybė pritaikyti masažo zoną pagal paciento ūgį, ne siauresnėse ribose kaip nuo 140 cm iki ne mažiau kaip 190 cm (arba lygiaverčiai – programuojamos anatominės zonos), užtikrinant, kad masažo trajektorija nepasiektų paciento galvos srities.
	Įrašyti paciento ūgį pagal pritaikomą masažo zoną  nuo …….cm iki ............... cm.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



	13.
	Procedūros trukmės reguliavimas
	Galimybė nustatyti procedūros laiką ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 min iki 30 min., su ne didesniu kaip 1 minutės tarpu.
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	14.
	Paciento pečių pločio nustatymas
	Galimybė reguliuoti masažo plotį (trajektoriją) arba pasirinkti režimus pagal paciento kūno sudėjimą.

	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	15.
	Maitinimo įtampa
	Vienfazė, 220-240 V, 50-60 Hz
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo Prekės perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
	Įrašyti garantijos terminą ........... mėn.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	17.
	Komplektacija
	Komplektacijoje turi būti visi priedai, reikalingi pilnavertiškam ir saugiam procedūros atlikimui (pvz., pagalvėlės, paklodės, kūno fiksavimo ar padėties stabilizavimo priemonės, jei jas numato gamintojas).
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	18.
	Valymas ir dezinfekcija
	Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
	Palikti  vieną pasirinkimą: Atitinka/Neatitinka
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
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