Pirkimo sąlygų 3 priedas (2 VERSIJA)
LOR (OTORINOLARINGOLOGO) DARBO VIETOS ĮRANGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai 

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).
2. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, medicinos prietaiso pasas.
4. Privalomas darbuotojų instruktavimas atvykus į vietą. 
5. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Kartu su pasiūlymų turi būti pateikti dokumentai, įrodantys parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Reikalaujama techninės dokumentacijos vietas, kuriose nurodyti techninėje specifikacijoje reikalaujami Prekių parametrai, išversti į lietuvių kalbą (jeigu pateikiama ne lietuvių kalba). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 
6. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti, serviso inžinierių apmokymo sertifikatus (reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)). 
7. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. 

Pastaba: Technines specifikacijos lentelėje pildant siūlomos įrangos parametrų reikšmes turi būti nurodyta konkreti siūlomo parametro reikšmė, nuorodos „taip“, „atitinka“, ir pan. yra netinkamos.













II. Specialieji reikalavimai

	Eil Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Siūlomos parametrų reikšmės
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės)

	1.
	Funkcinė spintelė, 1 vnt.
	1 vnt., siūlomos prekės gamintojas, modelis
	
	

	1.1.
	Konstrukcija:
	
	
	

	1.1.1.
	Pagaminta iš aukštos kokybės metalo 
	Būtina
	
	

	1.1.2.
	Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
	ne daugiau kaip 90 × 55 × 95 cm
	
	

	1.1.3.
	Spalvos pasirenkamos
	Pagal spalvų katalogą 
	
	

	1.1.4.
	Visos žemiau išvardintos sistemos ir moduliai sudaro vieną mobilią spintelę ant ratukų
	Būtina
	
	

	1.1.5.
	Maitinimas
	230 V ± 10%, 50Hz
	
	

	1.2.
	Siurbimo sistema:
	
	
	

	1.2.1.
	Vakuumas reguliuojamas tolygiai

	Ne siauriau kaip nuo 0 iki - 0,8 baro
	
	

	1.2.2.
	Siurbimo galia
	Ne mažiau 60 L/min
	
	

	1.2.3.
	Skystų atliekų talpa
	Ne mažiau kaip 1 l
	
	

	1.2.4.
	Siurbimo žarnelė 
	Automatiškai įsitraukianti 
	
	

	1.2.5.
	Automatiškai įsijungianti ar išsijungianti sistema, rankenėlę pakeliant ar padedant

	Būtina
	
	

	1.2.6.
	Automatiškai ištuštinanti ir išvalanti sekretą sistema

	Būtina
	
	

	1.2.7.
	Automatinė siurbimo žarnelės skalavimo sistema
	Būtina
	
	

	1.3.
	Vandens sistema:
	
	
	

	1.3.1.
	Elektroninė vandens temperatūros kontrolė 
	„37 ±1 °C“ (leistinas intervalas 36–38 °C).
	
	

	1.3.2.
	Rankenėle reguliuojama vandens srovė
	Ne siauriau kaip nuo 0 iki 800 ml/min 
	
	

	1.3.3.
	Purkštukas-kaniulė su apsauginiu skydeliu
	Atjungiami nuo rankenos

	
	

	1.3.4.
	Indas ausiai skalauti
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.3.5.
	Vandens filtras 
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.3.6.
	Slėgio reguliatorius
	Plovimo sistema turi turėti slėgio reguliatorių (rankinį arba elektroninį) ir automatinio plovimo skysčio išsiurbimo (nutekančio skysčio surinkimo) funkciją.
	
	

	1.3.7.
	Galimybė integruoti bakterinį filtrą į plovimo rankeną
	Būtina
	
	

	1.4.
	Suspausto oro sistema:
	
	
	

	1.4.1.
	Rankenėle reguliuojamas slėgis
	Ne siauriau kaip nuo 0 iki 2,5 baro
	
	

	1.4.2.
	Manometras
	Būtinas
	
	

	1.4.3.
	Oro padavimo žarnelė
	Automatiškai įsitraukianti 
	
	

	1.4.4.
	Purkštuvas medikamentų purškimui
	Ne mažiau 2 vnt.
	
	

	1.4.5.
	Purkštuvas milteliams 
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.5.
	Apšvietimo sistema:
	
	
	

	1.5.1.
	LED šviesos šaltinis
	Ne mažiau 2 vnt. 
	
	

	1.5.2.
	Spalvinė temperatūra
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 3700K iki 5000K
	
	

	1.5.3.
	Šviesumas
	Reguliuojamas
	
	

	1.5.4.
	Mobilus LED galvos šviestuvas 
	Su ličio akumuliatoriumi, ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.6.
	Endoskopų  apruošimo sistema: 
	
	
	

	1.6.1.
	Laikiklis laringoskopui 
	Šildomas, ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.6.2.
	Laikiklis endoskopui
	Šildomas, ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.6.3.
	Vamzdeliai antiseptiniam skysčiui
	Ne mažiau 2 vnt.
	
	

	1.6.4.
	Vamzdelis neutraliam skysčiui
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.6.5.
	Laikiklis lanksčiam endoskopui
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	1.7.
	Vieta instrumentams: 
	
	
	

	1.7.1.
	Stalčius panaudotiems instrumentams ir stalčius medicininėms atliekoms
	Ne mažiau kaip 2 stalčiai: vienas – panaudotiems instrumentams, vienas – medicininėms atliekoms. Kiekvienas stalčius pilnai ištraukiamas, su švelnaus užsidarymo mechanizmu. Kiekviename stalčiuje – išimamas padėkliukas / konteineris su dangčiu. Lygiaverčiu laikomas sprendimas, kai dangtis yra ant stalčiuje integruoto uždaromo konteinerio.
	
	

	1.7.2.
	Įrenginys veidrodėlių pašildymui
	Ne mažiau 1 vnt.
	
	

	2.
	Paciento kėdė, 1 vnt.
	 1 vnt., siūlomos prekės gamintojas, modelis
	
	

	2.1.
	Keičiamas sėdynės aukštis
	Vertikali eiga ne mažiau kaip 20 cm
	
	

	2.2.
	Kėdė yra pilnai ištiesiama į horizontalią padėtį
	Būtina
	
	

	2.3.
	Nugaros atrama
	Keičiamas atsilenkimo kampas ne mažiau kaip nuo +9° iki -90°
	
	

	2.4.
	Rankų ir kojų atramos juda sinchroniškai su nugaros atrama
	Būtina
	
	

	2.5.
	Kėdė sukama apie savo ašį
	Ne mažiau  kaip 360°
	
	

	2.6.
	Rankų atramos pakeliamos
	Ne mažiau kaip 100° 
	
	

	2.7.
	Kėdės pagrindas
	Be ratukų, netvirtinamas prie grindų
	
	

	2.8.
	Sėdynė, nugaros ir galvos atramos
	Aptrauktos dirbtine oda
	
	

	3.
	Gydytojo kėdė, 1 vnt.
	1 vnt., siūlomos prekės gamintojas, modelis
	
	

	3.1.
	Sėdynės aukščio reguliavimas
	Tolygus
	
	

	3.2.
	Mobili
	Ne mažiau 5 ratukai
	
	

	3.3.
	Ratukų stabdžiai
	Būtini
	
	

	3.4.
	Anatominės formos sėdynė
	Būtina
	
	

	3.5.
	Atrama
	Sukiojama ne mažiau 180°
	
	

	3.6.
	Pėdų atraminis žiedas
	Būtinas
	
	

	4.
	Garantija
	≥ 24 mėn.
	
	









