## Bendr.reikalav_įrangai
Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Bendrieji reikalavimai įrangai
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai dėl nustatytų reikalavimų
1 | Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, el.paštas, telefonas
2 | Tiekėjas pateikia kiekvienai siūlomai medicinos ar in vitro diagnostikos medicinos priemonei pagal jos klasę ir paskirtį taikomus atitikties dokumentus: ES atitikties deklaraciją ir, kai pagal taikomą reglamentą privaloma, notifikuotosios įstaigos sertifikatą. Dokumentuose turi būti galima identifikuoti siūlomą gaminį, jo gamintoją, paskirtį ir taikomą teisės aktą (Reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių)
3 | Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su siūlomais analizatoriais (ir visa susijusia įranga), turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriais (įranga), tyrimų atlikimo procesu.
4 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
5 | Turi būti pateiktas sąrašas atsakingų darbuotojų (inžinieriai, vadybininkai, konsultantai ar kiti specialistai), jų kontaktiniai duomenys (telefonas, e-paštas) į kuriuos galėtų kreiptis laboratorijos/ligoninės personalas darbo dienomis 8-18 val. (iškilus klausimams, susijusiems su įranga, tyrimo procesu, reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, logistika ir kt.) bei 24 valandas/7 dienas per savaitę (skubiais/neatidėliotinais atvejais dėl įrangos veikimo sutrikimų).
6 | Tiekėjai sutarties vykdymo laikotarpiu turi įsipareigoti nedelsiant informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
7 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti pateiktos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, procedūros ir kita).
8 | Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą techninę pagalbą įrangos (analizatoriai, programinė įranga) sutrikimų, gedimų atvejais (24/7 aptarnavimą). Gavus pranešimą apie sistemos įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti tiekėjo įgaliotas darbuotojas ir pašalinti gedimą, nepavykus pašalinti gedimo, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte.
9 | Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo sertifikuotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
10 | Tiekėjas atsakymus turi pateikti valstybine (lietuvių kalba). Techniniai dokumentai, gamintojo specifikacijos, CE / IVDR dokumentai, MDS2 (arba MDS²) (Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security) ar kibernetinio saugumo dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.
11 | Tiekėjas turi užtikrinti šiuos aplinkosauginius aspektus: elektroninių dokumentų pateikimą (darbo/vartotojo vadovas, instrukcijos, techninė informacija ir kita), aptarnavimą bei nuotolinę priežiūrą (nuotolinė diagnostikos ir techninė priežiūra, leidžianti dalį gedimų ir konsultacijų atlikti nuotoliniu būdu, mažinant transportavimo ir išvykų poreikį), centralizuotas stebėjimas per duomenų valdymo programą (analizatorių veiklos ir atsargų optimizavimas) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-12-13 įsakymas Nr. D1-401 ir žaliųjų pirkimų reikalavimai)
12 | Tiekėjai turi pateikti įrodančius dokumentus apie siūlomos įrangos, programinės įrangos ir kritinių komponentų kilmės šalis, nuotolinio aptarnavimo architektūrą, prieigos kontrolę ir atitiktį nacionalinio saugumo / patikimumo reikalavimams, kadangi planuojamas pirkimo objektas turi informacinių technologijų, tinklo, nuotolinio aptarnavimo ar kibernetinio saugumo komponentų (LR Vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 280 dėl VPĮ 92 str. 13, 14 ir 15 dalių įgyvendinimo)
13 | Tiekėjai turi užtikrinti duomenų apsaugą, prieigų valdymą, auditą ir kontaktus BDAR klausimams, nes su naudojama įranga yra susiję paciento duomenys ar sudaromos nuotolinės prieigos galimybės (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius duomenų apsaugą, prieigų valdymą, audito funkcijas ir kibernetinį saugumą.
14 | Tiekėjai turi pateikti informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų, siūlomų medicinos priemonių ir jų komponentų kilmę (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1197 dėl TVPP / IPI medicinos reikmenų rinkoje)

## Bendrieji reikalav. reag
Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Bendrieji reikalavimai reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai dėl nustatytų reikalavimų
1 | Tiekėjas pateikia kiekvienai siūlomai medicinos ar in vitro diagnostikos medicinos priemonei pagal jos klasę ir paskirtį taikomus atitikties dokumentus: ES atitikties deklaraciją ir, kai pagal taikomą reglamentą privaloma, notifikuotosios įstaigos sertifikatą. Dokumentuose turi būti galima identifikuoti siūlomą gaminį, jo gamintoją, paskirtį ir taikomą teisės aktą (Reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių)
2 | Reagentai ir visos eksploatacinės medžiagos turi būti tinkami ir suderinami su siūlomais analizatoriais.
3 | Pasiūlyme turi būti pateikti visi reagentai ir eksploatacinės medžiagos reikalingi tyrimams atlikti, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
4 | Turi būti pateikti tokie reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydžiai ir kiekiai, kurie būtų racionaliai/ekonomiškai panaudojami (įvertinti planuojamą atlikti tyrimų skaičių; reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką pradėjus naudoti; kokybės kontrolės tyrimų atlikimą, jei tam naudojami testai iš reagentų pakuotės ir kita).
5 | Tiekėjai turi pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžiagų gamintojo deklaruojamus reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
6 | Tiekėjas turi garantuoti, kad reagentai ir eksploatacinės medžiagos (reagentų ir/ar ploviklių, kokybės kontrolės kasetės) bus keičiami tiekėjo sąskaita: nustačius kasetės/(-čių) defektą, jei dėl kasetės defekto ar kitų priežasčių negali būti matuojama analitė (-ės), jei nepavyksta kalibracijos ir/ar kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į numatytųjų verčių intervalą, gautos pažeistos pakuotės bei esant kitoms priežastims dėl kurių negali būti atliekami kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimai (matuojamos analitės) pacientams.
7 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas pristatymo metu - ne mažesnis nei 3 mėn. (galimybė iš anksto žinoti pristatomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimo laikus).
8 | Tiekėjai turi garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų ir eksploatacinių medžiagų tiekimo pagal poreikį sistemą: planinis - per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; skubus - per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
9 | Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, bei eksploatacinių medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas, tyrimų atlikimo protokolus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
10 | Tiekėjas kartu su cheminėmis medžiagomis privalo pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (nuo 2021-01-01 saugos duomenų lapai turi būti parengti ir atnaujinti pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878). Pateikti elektroninėje laikmenoje.
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
12 | Pirkėjas, esant būtinumui, turi teisę sutarties priede nurodytą prekių kiekį (-ius) didinti arba mažinti, neviršydamas bendros sutarties kainos.

## T.spec. įrangai
Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) kartu su POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai dėl nustatytų reikalavimų
I.1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai - 10 vnt
pavadinimas
tipas/modelis
gamintojas, kilmės šalis
pagaminimo metai
I.2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga - 1 vnt
pavadinimas
tipas/modelis
gamintojas, kilmės šalis
pagaminimo metai
I.1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti automatiniai kasetiniai analizatoriai
1. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai ir kita įranga | 1. Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirti analizatoriai vienos technologinės platformos arba lygiaverčio centralizuoto sprendimo (rezultatų palyginamumas, atsargų valdymas, personalo rotacija, vienodi biologinių pamatinių sprendimų vertės), skirti darbui prie paciento (POC)
2. Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, darbui su siūlomais analizatoriais (pvz. nepertraukiamas maitinimo šaltinis (ir/ar integruota vidinė baterija ar kita, užtikrinanti analizatoriaus veikimą trumpalaikio elektros tiekimo sutrikimo atveju); brūkšninių kodų skaitytuvas, spausdintuvas ir visa kita), kurie yra būtini įrangos veikimo užtikrinimui.
2. | Įrangos pagaminimo metai | Įrangos pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2023 metai. Jei būtų siūlomi analizatoriai ir susijusi įranga yra naudoti (ne nauji) - turi būti techniškai tvarkingi, pajėgus dirbti numatytą 36 mėnesių sutarties laikotarpį bei užtikrinantys nurodytą tyrimų skaičiaus atlikimą. Tiekėjas turi pagrįsti, kad įranga yra techniškai tvarkinga ir tinkama eksploatuoti visą numatytą sutarties laikotarpį. Turi būti pateikti paskutiniųjų 3 metų techninės priežiūros/remonto darbų protokolai.
3. | Matavimo principas, metodai | Matavimo principas - POC technologija, kasetinis. Matavimo metodai - elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonų selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar kiti, priklausomai nuo matuojamų analičių.
4. | Matuojamos analitės/tyrimai | Analizatoriais turi būti matuojamos šios analitės/tyrimai:
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: K+, Na+, Cl‾, Ca2+.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
Oksimetrija: bendrasis hemoglobinas (ctHb), methemoglobinas (MetHb), karboksihemoglobinas (COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2Hb).
Bilirubinas (bendrasis ir/arba neonatalinis)
5. | Kitos analitės/tyrimai (matuojami, išskaičiuojami ar išvestiniai) | Turi būti pateikiamos šios analitės/tyrimai bei jų rezultatai: hematokritas, Rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Standartiniai rūgštieji karbonatai (bikarbonatai), Bazių perteklius arba stoka, Standartinis bazių perteklius arba stoka, Anijonų skirtumas, Įsotinimas deguonimi (sO2) ir kiti pagal gamintojo specifikaciją. Prašome pateikti sąrašą.
6. | Analizatoriai ir susijusios įrangos mobilumas | Tiekėjai turi pasiūlyti mobilius staliukus analizatoriams, su specialiomis lentynėlėmis priemonėms bei susijusiai įrangai padėti.
7. | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas | Analizatoriaus veikimo užtikrinimas (išsijungus/dingus elektros tiekimui) - turi būti ne mažesnis nei 30 min.
8. | Reagentų pakuočių /tyrimų kasečių dydžiai | Pasiūlyme turi būti pateikta skirtingų dydžių reagentų pakuotės/tyrimų kasetės, atsižvelgiant į nurodytą planuojamą/numatomą tyrimų skaičių, kad vartotojas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į kintantį tyrimų poreikį (mažėjantį arba didėjantį) naudoti mažesnio ar didesnio tyrimų skaičiaus reagentų pakuotes/kasetes. Tiekėjas, turi įrodyti racionalų panaudojimą kiekvienoje darbo vietoje.
9. | Tyrimo atlikimo laikas (laikas nuo ėminio/mėginio įvedimo į analizatorių iki rezultato išdavimo) | Turi būti ne ilgesnis nei 60 sekundžių.
10. | Krešulių detekcijos sistema | Sistema turi aptikti arba valdyti krešulio sukeltą aspiracijos sutrikimą ir neleisti pateikti nepatikimo rezultato; priimtini tiesioginiai ir netiesioginiai lygiaverčiai metodai.
11. | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | 1. Analizatoriai turi būti pritaikyti matuoti šiuos ėminio/mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis kraujas.
2. Kiti ėminiai/mėginiai - pleuros punktatas.
2.1. Analizatorius turi užtikrinti techninę ir metodologinę galimybę atlikti pleuros skysčio pH tyrimą vienu iš šių būdų:
2.1.1. Analizatorius turi integruotą, gamintojo specifikacijoje ir naudojimo instrukcijoje oficialiai patvirtintą, pleuros skysčio pH matavimo režimą / programą (pateikiama: gamintojo naudojimo instrukcija arba specifikacijos ištrauka).
2.1.2. Jei siūlomas analizatorius gamintojo specifikacijoje neturi oficialiai patvirtinto kitų skysčių (pvz. pleuros) tyrimo režimo:
- Tiekėjas turi pateikti gamintojo oficialų dokumentą, arba autorizuotų mokslinių tyrimų / publikacijų kopijas, patvirtinančias, kad siūlomo analizatoriaus jutiklių technologija (ph elektrodai) yra techniškai suderinama su ne kraujo skysčių matavimu.
- Analizatoriaus programinė įranga turi turėti galimybę vartotojo sąsajoje (ekrane) rankiniu būdu pasirinkti arba turi būti suprogramuotas kitų skysčių meniu mygtukas (pvz., pleuros skysčio ar kt. žymėjimas) ar kitas logiškas technologinis sprendimas, kad būtų užtikrintas tinkamas ėminių identifikavimas, preanalitinis atsekamumas bei automatinis rezultatų perdavimas ligoninės informacinėje sistemoje (LIS).
- Tiekėjai turi numatyti ir pateikti su analizatoriumi suderinamas priemones (pvz. mikrofiltrus, krešulių gaudykles ar kita), jei analizatoriaus gamintojo yra numatytos, apsaugančios analizatoriaus matavimo jutiklius (kasetes) nuo užsikimšimo rizikos, tiriant ne kraujo ėminius/mėginius.
- tiekėjas pateikia pasirašytą įsipareigojimą / patvirtinimą, kad laimėjimo atveju savo lėšomis atliks verifikavimą (patvirtinimą). Reikalavimai verifikavimo paslaugos apimčiai:
a) Tiekėjas turi atlikti pilnos apimties ne kraujo matricų tyrimo metodo verifikaciją su vienu pasirinktu analizatoriumi. Papildomai 2 analizatoriuose atlikti supaprastintus suderinamumo tyrimus.
b) Tiekėjas verifikacijai turi turėti sertifikuotus ir/ar patvirtintų koncentracijų buferinius ir/ar referentinius tirpalus, ne kraujo kontrolines medžiagas ar kitas lygiavertes, kurios leidžia tiksliai įvertinti reikiamas vertes, skirtinguose kliniškai svarbiuose diapazonuose (ne mažiau kaip 3 skirtinguose pH lygiuose, pvz., rūgštiniame < 7.0, kritiniame ~ 7.2 ir šarminiame > 7.6).
c) Tiekėjas, verifikavimo protokole turi pateikti matavimų rezultatus: ne mažiau 15 matavimų serija (ne mažiau kaip 3 skirtinguose pH lygiuose, 5 matavimai/per dieną; 3 dienas), atliktų matavimų pH variacijos koeficientas CV% (turi būti < 0,5%), standartinis nuokrypis pH vienetais (turi būti < 0,02). Supaprastinti suderinamumo tyrimai: ne mažiau 5 matavimų serija (ne mažiau kaip 3 skirtinguose pH lygiuose).
d) Tiekėjas verifikavimo protokole ataskaitoje pateikia informaciją apie naudotas medžiagas (vertės, pavadinimas, serijos Nr., galiojimo data, gamintojas ir/ar pateikia medžiagos aprašą/instrukciją, kurioje ši informacija yra nurodyta).
12. | Ėminių/mėginių padavimas į analizatorių | 1. Analizatoriuose turi būti saugus, universalus automatinis ėminio/mėginio įsiurbėjas, pritaikytas švirkštams, kapiliarams, ampulėms.
2. Jei ėminio/mėginio įsiurbėjas nėra pritaikytas tiesioginiam ėminio/mėginio paėmimui iš ampulės, turi būti pasiūlyti adapteriai ampulėms.
13. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui skirtos specializuotos ėminių/mėginių paėmimo priemonės | 1. Medicinos priemonės turi būti specializuotos, paruoštos naudojimui, skirtos anaerobiniam arterinio/veninio kraujo paėmimui ir tolimesniam jo ištyrimui kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų analizatoriais.
2. Gaminiai turi būti sterilūs, vienkartinio naudojimo. Kiekvienas švirkštas turi būti pateikiamas individualioje pakuotėje, užtikrinančioje gaminio sterilumo išlaikymą iki jo atidarymo momento.
3. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus - paėmimo priemonės gamintojo naudojimo instrukcija (IFU) ir deklaruota paskirtis; techninis mechaninis suderinamumas; antikoagulianto charakteristikos.
4. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės kapiliariniam kraujui paimti:
- skirtos naujagimių/neišnešiotų naujagimių bei kritinių būklių suaugusių pacientų kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui bei pritaikyti darbui su siūlomais analizatoriais;
- kapiliarai turi būti pagaminti iš saugaus, nedūžtančio plastiko, medicininio plastiko (polipropileno ar lygiavertės medžiagos), padengto specialiu sluoksniu, mažinančiu trintį ir užtikrinančiu sklandų kraujo tekėjimą kapiliare, su sausu antikoaguliantu;
- turi būti pasiūlytos mechaninio maišymo sistema/priemonės: metalizuotos vielutės, išoriniai magnetai (leidžiantys efektyviai išmaišyti kraujo mėginį su antikoaguliantu kapiliaro viduje po paėmimo) bei sandarinimo dangteliai (elastingi transportavimo dangteliai abiejų kapiliaro galų uždarymui, užtikrinantys anaerobiškumą (izoliaciją nuo aplinkos oro pO2 ir pCO2 rezultatams);
- Kapiliarinio kraujo ėminio/mėginio tūris, reikalingas (pakankamas) tyrimams atlikti, turi būti ne didesnis nei 100 µl.
5. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės arterinio/veninio kraujo paėmimui punkcijos būdu - švirkštai su adata:
- talpa ne mažiau 0,7 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkšto tūris turi užtikrinti pakankamą kraujo kiekį, kuris yra būtinas visų tyrimų atlikimui.
- turi būti užtikrintas anaerobinis oro šalinimas: švirkšto konstrukcija turi užtikrinti saugų, kontroliuojamą ir anaerobinį oro burbuliukų pašalinimą iš paimto ėminio/mėginio po procedūros (integruotą švirkšte oro pašalinimo sprendimą, uždedamą ant švirkšto po adatos nuėmimo ir/ar kitą lygiavertį, saugiam oro pašalinimui), eliminuojant personalo kontakto su krauju ar aerozolių susidarymo riziką.
- turi būti užtikrinama apsauga nuo įsidūrimo (personalo saugumas), technologinis sprendimas, kurį medicinos darbuotojas gali saugiai panaudoti po punkcijos.
6. Turi būti pasiūlytos ėminių/mėginių paėmimo priemonės kraujui paimti, aspiracijai iš įvestų linijų/kateterių - švirkštai be adatos:
- talpa ne mažiau 0,7 ml, bet ne daugiau 3 ml. Švirkšto tūris turi užtikrinti pakankamą kraujo kiekį, kuris yra būtinas visų tyrimų atlikimui.
-turi būti užtikrintas anaerobinis oro šalinimas: švirkšto sistema turi leisti saugiai, anaerobiškai pašalinti oro burbuliukų likučius po kraujo aspiracijos (integruotą švirkšte oro pašalinimo sprendimą, uždedamą ant švirkšto po adatos nuėmimo ir/ar kitą lygiavertį, saugiam oro pašalinimui), eliminuojant personalo kontakto su krauju ar aerozolių susidarymo riziką.
- turi būti standartinė sandari Luer-Lock arba jai prilyginta saugi jungtis, užtikrinanti stabilų ir sandarų sujungimą su medicininiais kateteriais bei arterinėmis linijomis.
7. Antikoaguliantas preanalitinių klaidų prevencijai: sauso ličio heparino formos pavidalu, subalansuotas elektrolitų tyrimams (skystas heparinas nėra priimtinas dėl mėginio praskiedimo ir rodmenų iškraipymo rizikos). Antikoagulianto formulė turi užtikrinti mikrokrešulių prevenciją bei patikimą apsaugą nuo jonizuoto kalcio (Ca²⁺) ir kitų elektrolitų tyrimo rezultatų iškraipymo.
8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas per 3 darbo dienas turi nemokamai pateikti siūlomų švirkštų (su adata, be adatos) pavyzdžius (ne mažiau kaip po 3 vnt.).
14. | Kalibravimo sistema | 1. Turi būti automatinė, kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą, be būtino nuolatinio darbuotojo įsikišimo.
2. Jei pagal analizatorių specifiką ir technologiją yra gamintojo numatyti specialūs reikalavimai tam tikrų analičių/tyrimų kalibravimui atlikti, tikslumo, jautrumo užtikrinimui ir šios kalibravimo medžiagos/tirpalai nėra integruotos kasetėje - turi būti pateiktos.
15. | Kokybės kontrolės sistema | 1. Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, be būtino nuolatinio darbuotojo įsikišimo.
2. Kokybės kontrolė turi būti - ne mažiau 3 skirtingų lygių, apimančių normą ir patologiją, klinikinio sprendimo ribą ar kita; žinomų reikšmių, apimančios visus tyrimų metodus ir matuojamas analites/tyrimus, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, ± 2-3SD intervalo ribos).
3. Analizatoriuuose turi būti integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, grafinis vaizdavimas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita) arba lygiaverčiai duomenys gaunami per POC analizatorių duomenų valdymo programinę įrangą.
4. Turi būti galima užprogramuoti kontrolių atlikimo laiką.
16. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų valdymas | Turi būti galima įvertinti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą (tyrimų skaičius, galiojimo pabaiga ir kt).
17. | Analizatorių klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymas | Turi būti klaidų/sutrikimų įspėjamieji žymėjimai/pranešimai - garsiniai ir/ar spalviniais signalai, informaciniai pranešimai.
18. | Darbo/naudotojo vadovas | Turi būti pateiktas išsamus patogus naudojimui darbo/naudotojo vadovas: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas, vaizdinis pateikimas, bei visa kita informacija susijusi su analizatoriumi, tyrimų atlikimo procesu. Pateikti elektroninėje laikmenoje.
19. | Mokomoji/parodomoji informacija | Analizatoriuose turi būti integruota būtinoji mokomoji/parodomoji informacija dirbančiam personalui.
20. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Turi būti integruoti vidiniai ar išoriniai brūkšninių kodų skaitytuvai.
21. | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų rezultatų protokolus.
22. | Analizatorių priežiūra | 1. Turi būti pateiktas personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kas dieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti reikalingos/sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
2. Turi būti pateikta informacija apie gamintojo rekomenduojamas naudoti dezinfekcines/valymo priemones analizatorių priežiūrai, kurios galėtų būti saugiai naudojamos nepažeidžiant jautrios įrangos bei neturinčios įtakos (interferencijos) tyrimų rezultatams.
3. Turi būti pateikta informacija ir apie draudžiamas naudoti dezinfekcines/valymo priemones.
Pastaba: tiekėjai turi nurodyti dezinfekcinių/valymo priemonių - gamintojo leistinos sudėties / koncentracijos ir draudžiamų medžiagų ar savybių, jei baigtinis komercinių pavadinimų sąrašas nepateikiamas.
23. | Analizatorių jungtis prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos | Visi analizatoriai turi būti pajungti prie POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos.
24. | Integracija į ligoninės turimą informacinę sistemą | 1.Analizatoriai turi integruotis į ligoninės turimą informacinę sistemą. Sistema turi palaikyti standartinius duomenų apsikeitimo protokolus ASTM ir HL7 v2, užtikrinančius integraciją su HIS/LIS sistemomis.
2. Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu/rankiniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas).
I.2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga
1. | POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga | 1. Turi būti pasiūlyta ir įdiegta POC analizatorių duomenų valdymo programinė įranga (logiškai atskirtas, saugus, tiekėjo ir gamintojo palaikomas POC duomenų valdymo sprendinys, priimtinas fizinis, virtualus ar kitas lygiavertis IT sprendimas).
2. Turi būti centralizuotas visų prijungtų analizatorių nuotolinis valdymas - stebėti prijungtų analizatorių būklę, jų prisijungimo ir veikimo statusą, kalibravimo ir kokybės kontrolės būseną, sistemos pranešimus, klaidas, įspėjimus bei su reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis susijusius įvykius.
3. Turi būti galima identifikuoti analizatorius, kuriems reikalingi vartotojo veiksmai.
2. | POC analizatorių duomenų valdymo programinės įrangos komplektacija | Turi būti numatyta ir pateikta visa susijusios įrangos komplektacija, priedai, papildomos priemonės, kurie yra reikalingi įrangos veikimo užtikrinimui. Tiekėjai gali pasiūlyti atskirą darbo vietą (pvz. kompiuteris, monitorius, klaviatūra ir visa kita) arba lygiavertį IT sprendimą, užtikrinantį saugią ir visavertę prieigą.
3. | Kalibravimo valdymas | Turi būti užtikrintas kalibravimo valdymas (papildomas atlikimo užsakymas, nepavykusių kalibravimo klaidų/sutrikimų peržiūra ir kita).
4. | Kokybės kontrolės rezultatų duomenų valdymas | 1. Turi būti užtikrintas vidaus kokybės kontrolės valdymas - papildomas atlikimo užsakymas, peržiūra, vertinimas ir kt.
2. Turi būti užtikrintas atliktų vidaus kokybės kontrolės rezultatų duomenų valdymas - grafinis vaizdavimas, statistinių ataskaitų pateikimas, analizės duomenys pagal kriterijus (vidurkis, SD ribos, CV(%), kokybės kontrolės lygius, serijos numerius ir kita). Turi būti galima šiuos duomenis išsaugoti e-laikmenoje
5. | Analizatorių reagentų ir eksploatacinių medžiagų valdymas | Turi būti galima nuotoliniu būdu įvertinti ir kontroliuoti naudojamų reagentų ir kitų eksploatacinių medžiagų panaudojimą, likučių peržiūra bei atliktų tyrimų skaičiaus įvertinimas.
6. | Analizatorių būklės stebėsena | Turi būti prijungtų analizatorių būklės stebėsena, kontroliavimas, valdymo galimybės (klaidų, sutrikimų, gedimų ir kita).
7. | Vartotojų valdymas | Turi būti dirbančiųjų su analizatoriais bei prisijungiančiųjų prie POC duomenų valdymo programos administravimas (prieigos teisės pagal atliekamas funkcijas ir kita)
8. | Pacientų tyrimų rezultatų duomenų valdymas | Turi būti pacientų tyrimų rezultatų valdymas (peržiūra, paieška, pakartotinis persiuntimas į HIS/LIS ir kita)
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius aprašymus

## Reag ir eks.m
Diagnostiniai reagentai, priemonės ir eksploatacinės medžiagos kraujo dujų, ph, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos tyrimų atlikimui automatiniais kasetiniais analizatoriais, POC analizatorių duomenų valdymo programine įranga, kartu su įrangos panauda ir technine priežiūra
Tiekėjo pasiūlymas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 3 metus (36 mėn) | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 36 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | Bendra suma EUR be PVM 36 mėn. (5*8 st.) | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai dėl nustatytų reikalavimų
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Nr.1 (B_1_ITS) | iki 27000 tyrimų
1.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
1.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
1.2.1. | Švirkštai su adata | 26000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
1.2.2. | Švirkštai be adatų | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2. | Nr.2 (A_ITSnauj) | iki 21000 tyrimų
2.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
2.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis, kapiliarinis kraujas) paėmimo sistemos, pritaikytos naujagimiams, suaugusiems pacientams.
2.2.1. | Švirkštai su adata | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
2.2.2. | Kapiliarai | 20000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3. | Nr.3 (G_ITSinf) | iki 7500 tyrimų
3.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
3.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis, kapiliarinis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos vaikams, suaugusiems pacientams.
3.2.1. | Švirkštai su adata | 7000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
3.2.2. | Kapiliarai | 500 vnt
Vieno vieneto kaina**:
4. | Nr.4 (B_Oper) | iki 3000 tyrimų
4.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
4.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
4.2.1. | Švirkštai su adata | 3000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
5. | Nr.5 (B_Priėm) | iki 10000 tyrimų
5.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
5.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
5.2.1. | Švirkštai su adata | 10000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
6. | Nr.6 (B_SMP2a) | iki 30000 tyrimų
6.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
6.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
6.2.1. | Švirkštai su adata | 30000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
7. | Nr.7 (B_Vid.L) | iki 11000 tyrimų
7.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
7.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
7.2.1. | Švirkštai su adata | 11000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
8. | Nr.8 (J_Oper) | iki 13000 tyrimų
8.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
8.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
8.2.1. | Švirkštai su adata | 13000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
9. | Nr.9 (J_AITS) | iki 40000 tyrimų
9.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
9.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
9.2.1. | Švirkštai su adata | 40000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
10. | Nr.10 (J_ŠKAITS) | iki 56000 tyrimų
10.1. | ................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus)
Bendra vieno tyrimo kaina*:
10.2. | Specialios ėminių/mėginių (arterinis/veninis kraujas ir kt) paėmimo sistemos, pritaikytos suaugusiems pacientams.
10.2.1. | Švirkštai su adata | 55000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
10.2.2. | Švirkštai be adatų | 1000 vnt
Vieno vieneto kaina**:
11. | Kitų skysčių (pvz. pleuros punktatas) tyrimai | iki 300 tyrimų
11.1. | Priemonės kitų skysčių tyrimams (pastaba: jei pagal gamintojo technologiją yra numatytas kitų skysčių (pvz. pleuros) tyrimas, bei pagal gamintojo instrukcijas papildomos priemonės nėra reikalingos, nurodoma kaina - 0,00 Eur. | Vieno vieneto kaina**:
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai ir eksploatacinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti su siūlomais analizatoriais: reagentus, kalibracines ir kontrolines medžiagas, bei visas papildomos priemones (skiedikliai, plovikliai, ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų ir eksploatacinių medžagų, įskaitant kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų kiekį bei joms atlikti reikalingų testų skaičių (atliekant visų pasiūlytų kokybės kontrolės lygių (priklausomai nuo gamintojo 3-4 lygiai) matavimus kiekvieną dieną), nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Pateikti visų reagentų ir eksploatacinių medžagų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. *ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti vieno tyrimo kainos apskaičiavimą, į kurį privalo įeiti: detali reagentų, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių (reikalingų vienam tyrimui atlikti) kaina.
5.**ženklas nurodo, jog lentelės grafoje, prašome teikiančių pasiūlymus tiekėjų pateikti paėmimo sistemų, skirtų visiems ėminių/mėginių tipams (arterinias, veninis, kapiliarinis kraujas ir kiti) paimti, vieno vieneto kainą.
6. Į vieno tyrimo skaičiavimo kainą taip pat privalo būti įskaičiuota įrangos privaloma techninė priežiūra, galimi remonto darbų kaštai.
7. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos-neįvardytos išlaidos.
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Sutarties vertė lygi pirkimui skirtų lėšų sumai.