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Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimą sudaro 2 dalys:
1. Mikroplokštelių skaitytuvas (1 vnt.);
2. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu (1 vnt.). 

Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 4 val.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Miškų atkūrimo ir stebėsenos stiprinimas atnaujinant mokslo infrastruktūrą“ (Nr. 10-093-K-0007), kurį finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

1 dalis. Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt. 
	1.
	Reikalavimai
	Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai)
	Tiekėjo siūloma reikšmė 
(pildo Tiekėjas)

	1.1
	Paskirtis
	Mikroplokštelių skaitytuvas skirtas optinių signalų matavimui mikroplokštelėse, leidžiantis atlikti absorbcijos, fluorescencijos ir liuminescencijos analizę. Prietaisas naudojamas biologinių, biocheminių ir mikrobiologinių tyrimų kiekybiniams matavimams, įskaitant fermentinius testus, mikroorganizmų aktyvumo bei metabolinių procesų vertinimą skysčiuose ir ekstraktuose.
	

	1.2
	Matavimo režimai (būtini)
	Fluorescencija, liuminescencija ir UV/VIS absorbcija
	

	1.3
	Detektoriaus tipas
	Aukšto jautrumo detektorius (PMT ar lygiavertis), užtikrinantis mažą triukšmo lygį
	

	1.4
	Fluorescencijos diapazonas
	Ne siauresnis kaip 240-740 nm
	

	1.5
	Absorbancijos diapazonas
	Ne siauresnis kaip 220-1000 nm
	

	1.6
	Liuminescencijos tipai
	 Glow / Flash arba lygiaverčiai
	

	1.7
	Skaitymas
	Iš viršaus ir iš apačios
	

	1.8
	Temperatūros kontrolė
	Temperatūros kontrolė ne mažiau kaip +45 °C (imtinai) ir didesnė temperatūra 
	

	1.9
	Purtymo tipai (būtini)
	Linijinis ir orbitinis
	

	1.10
	Mikroplokštelių formatai
	6-384 plokštelių tipai
	

	1.11
	Būtini prievadai
	USB ar lygiavertis
	

	1.12
	Garantija 
	Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija
	



2 dalis. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu, 1 vnt.
	2.
	Reikalavimai
	Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai)
	Tiekėjo siūloma reikšmė 
(pildo Tiekėjas)

	2.1
	Paskirtis
	Mikroskopas skirtas detaliai augalų lapų ir šaknų struktūros analizei, leidžiantis tirti jų morfologiją ir mikrostruktūras
	

	2.2
	Mikroskopo tipas
	Profesionalus stereo priartinimo mikroskopas su lygiagrečia optika ir ekranu.
	

	2.3
	Optinė sistema
	Lygiagreti.
	

	2.4
	Vamzdžio tipas
	Trinokuliarinis
	

	2.5
	Okuliaras (objektyvas-i)
	Didinimas 10x. 
	

	2.6
	Regos laukas
	Ne mažesnis nei 22 mm. 
	

	2.7
	Didinimo koeficientas
	Ne mažesnis kaip 9:1
	

	2.8
	Priartinimas (Min)
	Ne daugiau kaip 0,8x,
	

	2.9
	Priartinimas (Max)
	Ne mažiau kaip 7,5x
	

	2.10
	Apšvietimas 
	Atspindėta šviesa, skleidžiama šviesa.
	

	2.11
	Šviesos šaltinis ir intensyvumas
	Ne mažesnis nei LED 3W.
	

	2.12
	Fokusavimo mechanizmas
	Tikslios eigos
	

	2.13
	Darbinis atstumas
	Ne mažiau kaip 90 mm 
	

	2.14
	Mikroskopo kamera
	Valdoma per jutiklinį ekraną.
Kameros CMOS tipo jutiklis arba lygiavertis, jutiklio dydis ne prastesnis nei 1/2,8 colio,  raiška ne mažiau 5 MP, tvirtinimo tipas C ar lygiavertis.
	

	2.15
	Kameros sąsajos
	Atminties dydis ne mažesnis nei 128 GB. Sąsajos: WiFi standartas, USB, HDMI, MicroSD kortelės lizdas (ar lygiavertės sąsajos). Palaikomos operacinės sistemos Android arba lygiavertės.
	

	2.16
	Maitinimo šaltinis
	230 V
	

	2.17
	Sertifikatas
	turi būti EB atitikties deklaraciją arba lygiavertis dokumentas, įrodantis prekės atitiktį ES teisės aktams
	

	2.18
	Garantija 
	Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija
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